## Б
Приложение № 1 Обособена позиция № 1 Медицинско оборудване от недиагностичен тип
№ по ред | НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБОРУДВАНЕ/ ОБЗАВЕЖДАНЕ | ОПИСАНИЕ НА КОНКРЕТНИТЕ ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЕДИНИЦА МЯРКА | КОЛИЧЕСТВО
1.1 | Лампа прегледна |  | бр. | 331
1.1.1 |  | LED лампа, прегледна на статив, с мин. 4 колела, с чупещо се рамо
1.1.2 |  | Осветеност (Ec) на 1 м. разстояние: ≥ 120 000 Lx
1.1.3 |  | Диаметър на светлинно петно: ≥ 22 см, при 1 м. разстояние
1.1.4 |  | Дълбочина на осветеност L1+L2 при 20%: ≥ 110 см
1.1.5 |  | Дълбочина на осветеност L1+L2 при 60%: ≥ 60 см
1.1.6 |  | Цветна температура: ≥ 4 300 К
1.1.7 |  | Лъчиста енергия: ≤ 3,9 (mW/ m².lx)
1.1.8 |  | Индекс на цветопредаване: (CRI) ≥ 95
1.1.9 |  | Продължителност на живот на светодиодите: ≥ 60 000 ч.
1.1.10 |  | Индекс на защита от проникване на прах и течности на осветителното тяло ≥ IP44
1.1.11 |  | Автоматична система, компенсираща спада в интензитета на осветеност при продължителна работа на LED осветлението
1.2 | Лампа прегледна |  | бр. | 155
1.2.1 |  | LED лампа, прегледна на статив, с мин. 4 колела, с чупещо се рамо
1.2.2 |  | Осветеността на 1 м. разстояние да е ≥ 60 000 Lx
1.2.3 |  | Диаметър на светлинно петно: ≥ 22 см., при 1 м. разстояние
1.2.4 |  | Продължителността на живот на светодиодите да е ≥ 60 000 ч
1.2.5 |  | Цветна температура: ≥ 4 300 К
1.2.6 |  | Лъчиста енергия: ≤ 3,9 (mW/ m².lx)
1.2.7 |  | Индекс на цветопредаване: (CRI) ≥ 95
1.2.8 |  | Дълбочина на осветеност L1+L2 при 20%: ≥ 180 см
1.2.9 |  | Дълбочина на осветеност L1+L2 при 60%: ≥ 120 см
1.2.10 |  | Индекс на защита от проникване на прах и течности на осветителното тяло ≥ IP44
1.2.11 |  | Автоматична система, компенсираща спада в интензитета на осветеност при продължителна работа на LED осветлението
1.3 | Лампа бактерицидна |  | бр. | 238
1.3.1 |  | Мобилна основа на колела позволяваща лесно преместване на лампата
1.3.2 |  | Изделието да бъде защитено от прах и вода и да отговаря на стандарт IP55 CLASS II
1.3.3 |  | Облъчването да се извършва чрез 2 бр. открити бактерицидни лампи (253.7 нанометра) с мощност не по малка от 2х75 W
1.3.4 |  | Управлението на бактерицидната лампа да се извършва чрез електронен баласт
1.3.5 |  | Третираният обем на помещението (при 99% редукция на гъбички, спори,бактерии и вируси) да бъде не по-малък от 65 кубически метра
1.3.6 |  | Третираната площ на помещението (при 99% редукция на гъбички, спори,бактерии и вируси) да бъде не по-малък от 25 квадратни метра
1.3.7 |  | Да притежава протектор (решетка) от материал устойчив на корозия и висока емисия на UVC лъчи
1.3.8 |  | Таймер за настройване времето за облъчване
1.3.9 |  | Таймер за настройване на времето за закъснение на включване на лампата
1.4 | Кушетка медицинска за диагностика |  | бр. | 588
1.4.1 |  | Двусекционна медицинска кушетка, неподвижна
1.4.2 |  | Да има настройваща се секция за глава, с помощта на газов амортисьор
1.4.3 |  | С размери: (Д/Ш/В) 1900/600/735 мм (± 30 мм)
1.4.4 |  | Основата на кушетката да е с размери: (Д/Ш) 1860/560 мм (± 30 мм)
1.4.5 |  | Тапицерия от изкуствена кожа
1.4.6 |  | Цялостна конструкция изградена от метални профили
1.5 | Стретчер с вертикално повдигане |  | бр. | 214
1.5.1 |  | Стречер с вертикално повдигане
1.5.2 |  | Да има хидравлично контролирано регулиране на височината в диапазона минимум (560 – 810) мм.
1.5.3 |  | Да има подвижна секция за гръб
1.5.4 |  | Да има позиции Тренделенбург и Обратен Тренделенбург
1.5.5 |  | Да има сгъваеми странични релси и метални ръкохватки за бутане
1.5.6 |  | Да има пластмасови протектори в ъглите
1.5.7 |  | Да има колела с диаметър мин. 125 мм, с централна спирачка
1.5.8 |  | Да има държач за уринаторна торба и инфузионен статив
1.5.9 |  | Да има кошница за аксесоари и държач за кислородна бутилка или възможност кислородната бутилка да бъде поставена в гнездо в основата на корпуса на количката (под пациента)
1.5.10 |  | Да е с метална конструкция, с електростатично покритие
1.5.11 |  | Да има водоустойчив и негорим матрак
1.5.12 |  | Да има държач за ролка с хартия
1.5.13 |  | Да има максимално безопасно натоварване минимум 175 кг.
1.5.14 |  | С размери: (Д/Ш) 2090/840 мм (± 50 мм). Размери на матрака: (Дължина/Широчина/Дебелина) 1925/600/80 мм (± 50 мм)
1.5.15 |  | Странични релси - метал
1.6 | Легло за реанимация |  | бр. | 244
1.6.1 |  | Реанимационно легло, четирисекционно, с антидекубитален матрак
1.6.2 |  | Да има сгъваеми разделени странични прегради, по две от всяка страна
1.6.3 |  | Да има електрическо регулиране на височината в диапазона минимум (420-800) мм
1.6.4 |  | Да има електрическо регулиране на секцията за гръб в диапазона минимум (0 – 70)°
1.6.5 |  | Да има електрическо регулиране на секцията за бедра в диапазона минимум (0-30)°
1.6.6 |  | Да има регулиране на секцията за подбедрица
1.6.7 |  | Да има възможност за моторизирано достигане на позиции Тренделенбург и Обратен Тренделенбург до ±18°
1.6.8 |  | Да има протектори в ъглите
1.6.9 |  | Да има държач за уринаторна торба
1.6.10 |  | Да има инфузионен статив
1.6.11 |  | Да има функция за позициониране за спешна КПР
1.6.12 |  | Да има контролен панел за управление на движенията на леглото от пациента
1.6.13 |  | Таблите при главата и краката на пациента да са отстраняеми
1.6.14 |  | Да има максимално безопасно натоварване минимум 220 кг
1.6.15 |  | С размери: (Д/Ш) 2190/955 мм (± 50 мм)
1.6.16 |  | С размери на матрака: (Дължина/Широчина/Дебелина) 1950/860/120 мм (± 50 мм)
1.6.17 |  | Страничните релси и табли да са от полипропилен или друг олекотен материал
1.6.18 |  | Платформата на леглото да е от метал
1.7 | Количка носилка за пациент |  | бр. | 68
1.7.1 |  | Количка за транспортиране на пациенти в легнало положение
1.7.2 |  | Да има хидравлично контролирано регулиране на височината в диапазона минимум 540 – 810 мм
1.7.3 |  | Да има подвижна секция за гръб
1.7.4 |  | Да позволява позиции Тренделенбург и Обратен Тренделенбург
1.7.5 |  | Да има сгъваеми странични релси и метални ръкохватки за бутане
1.7.6 |  | Да има пластмасови протектори в ъглите
1.7.7 |  | Да има колела с диаметър минимум 120 мм, с централна спирачка
1.7.8 |  | Да има държач за уринаторна торба
1.7.9 |  | Да има инфузионен статив
1.7.10 |  | Да има кошница за изделия и държач за кислородна бутилка или възможност кислородната бутилка да бъде поставена в гнездо в основата на корпуса на количката (под пациента)
1.7.11 |  | Да е с метална конструкция, с електростатично покритие
1.7.12 |  | Да има водоустойчив и негорим матрак
1.7.13 |  | Да има държач за ролка с хартия
1.7.14 |  | Да има максимално безопасно натоварване минимум 175 кг
1.7.15 |  | С размери: (Д/Ш) 2090/840 (± 50 мм). Размери на матрака: (Дължина/Широчина/Дебелина) 1925/600/80 мм (± 50 мм)
1.7.16 |  | Страничните релси да са от метал
1.8 | Количка стол-инвалиден |  | бр. | 248
1.8.1 |  | Да е със сгъваема стъпенка за крака-за превозване на пациент в седнало положение
1.8.2 |  | Да има антибактериално прахово покритие
1.8.3 |  | Предни колела с диаметър минимум 120 мм, задни с диаметър минимум 200 мм
1.8.4 |  | Да има настройващ се във височина инфузионен статив
1.8.5 |  | Да има подвижни подлакътници
1.8.6 |  | С размери: (Д/Ш/В) 1140/740/980 мм (± 10 мм)
1.8.7 |  | Минимален размер на мястото за сядане от (Дълбочина/Ширина) 430/470 мм
1.8.8 |  | Седалището и подлакътниците да са от полиуретан
1.8.9 |  | Конструкцията да е от метал
1.9 | Завеса |  | бр. | 628
1.9.1 |  | Двойно телескопично чупещо се рамо с дължина мин. 210 см., изработено от олекотен неръждаем метал, позволяващ активна дезинфекция
1.9.2 |  | Монтажна стойка за закрепване на телескопичното рамо
1.9.3 |  | Негорима завеса от антибактериална материя с размери 230/140 см. позволяваща пране в автоматична перална машина при мин.65° C
1.10 | Комбинирано устройство за вътрешен и външен температурен контрол за болнично легло |  | бр. | 34
1.10.1 |  | Затоплящо / охлаждащо устройство осъществяващо управление посредством циркулационнен кръг с вода с максимална скорост 11 л/мин.
1.10.2 |  | С габаритни размери: (Дълбочина/Височина/Дължина) 20/29/44 см (±5 см)
1.10.3 |  | Тегло на агрегата не по голямо от 17 кг
1.10.4 |  | Макс.време за охлаждане до 15° - 10 минути
1.10.5 |  | Макс.време за затопляне до 37° - 10 минути
1.10.6 |  | Устройството да е монтирано върху статив на колела за лесно придвижване
1.10.7 |  | Наличие на електронен дисплей показващ зададената и моментната температура на водата в системата
1.10.8 |  | Индикатори за нивото и за потока на водата
1.10.9 |  | Система за защитно изключване при температура над 41.5° C
1.10.10 |  | Аларма за неизправност
1.10.11 |  | Възможност за задаване на температурата на водата в диапазон от 15° до 39° C
1.10.12 |  | Ниво на шум на помпата не по-голямо от 50 dBA
1.10.13 |  | Да бъде окомплектовано със затоплящ / охлаждащ воден дюшек с размери 170/50 см. ± 3 см.
1.10.14 |  | Да бъде окомплектовано със затоплящо / охлаждащо водно одеяло с размери 120/70 см. ± 3 см.
Важно!!! Навсякъде, където в техническата спецификация се съдържа посочване на стандарти, същите да се четат и разбират „или еквивалент”. В случай, че в техническата спецификация конкретен параметър на описаната апаратура, оборудване е обозначен с посочване на конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство, което би довело до облагодетелстването или елиминирането на определени лица или продукти, то това обозначение не е задължително за участниците и те могат да посочат в Техническото си предложение оборудване, апаратура с еквивалентни технически характеристики.