## Б
Приложение № 2 Обособена позиция № 2 Специализирана медицинска апаратура за пациентен мониторинг и интензивни грижи
№ по ред | НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБОРУДВАНЕ/ ОБЗАВЕЖДАНЕ | ОПИСАНИЕ НА КОНКРЕТНИТЕ ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЕДИНИЦА МЯРКА | КОЛИЧЕСТВО
2.1 | Монитор - централен за сестрински пост |  | бр. | 34
2.1.1 |  | Централна мониторна станция, с два монитора, с диагонал мин. 21"
2.1.2 |  | Да се свързва с безжична връзка с минимум 20 отделни пациентни монитори и възможност за LAN връзка
2.1.3 |  | В комплект с клавиатура, мишка, операционна система
2.1.4 |  | Възможност за изобразяване на поне следните данни от пациентните монитори:
2.1.4.1 |  | Като криви: 2 канала ECG криви, 1 канал крива на дишането /RESP крива/, 1 канал плетизмограма /PLETH крива/, 2 канала IBP криви, 1 канал CO2 крива
2.1.4.2. |  | Като стойности: HR, RESP, ST; SpO2 and PR; SYS, MAP и DIA от NBP; SYS, MAP и DIA от IBP; Две температури и 1 делта температура
2.1.5 |  | Трендове: до 24 часа графичен и табличен тренд от всеки пациентен монитор
2.1.6 |  | Аларми на приоритетен принцип за параметри, ST, аритмия
2.1.7 |  | Възможност за експорт на данни до мрежов принтер или в pdf.
2.2 | Монитор |  | бр. | 629
2.2.1 |  | Мултипараметричен пациентен монитор
2.2.2 |  | Да има цветен дисплей, с размер минимум 12"
2.2.3 |  | Да има възможност за безжична връзка с централна мониторна станция и LAN връзка (RJ 45), синхронизация с дефибрилатор и видео изход
2.2.4 |  | Да работи със захранване от централна ел.мрежа 220V, 50Hz и от вградена батерия за поне 4 часа независима работа
2.2.5 |  | Да има възможност за захранване с напрежение 12V при работа в автомобил или линейка
2.2.6 |  | Да има дръжка за по-удобно пренасяне
2.2.7 |  | Да съхранява минимум 168 часа тренд, данни за поне 1000 групи измервания на NIBP и над 100 групи аритмии с асоциираните им вълни
2.2.8 |  | Да мониторира 3/5 канално ЕКГ
2.2.9 |  | Да измерва сърдечна честота в диапазона мин. 15-300 уд/мин с резолюция 1 уд./мин.
2.2.10 |  | Да измерва дихателна честота в диапазона мин. 0-150 вд/мин с точност ± 2 вд/мин
2.2.11 |  | Да измерва NIBP, с показване на систолично, диастолично и средно налягане
2.2.12 |  | Да има възможност за показване на измерените стойности на наляганията в mmHg
2.2.13 |  | Да има възможност за избор на интервал за автоматично измерване на NIBP - от 1 мин до 480 мин
2.2.14 |  | Да измерва кислородна сатурация в диапазона 0-100 %
2.2.15 |  | Да измерва пулсова честота в диапазона мин. 25-250 уд./мин.
2.2.16 |  | Да измерва индекс на перфузия и да се изобразява в цифров формат
2.2.17 |  | Да измерва телесна температура, с два канала, в диапазона мин. 0-50°С
2.2.18 |  | Да има възможност за показване на измерените стойности на температурата в °С
2.2.19 |  | Да има възможност за закрепване към количка, легло и шина
2.2.20 |  | Да е окомплектован с всички необходими за работата му принадлежности за възрастни и деца
2.3 | Преносим комбиниран дефибрилатор, с възможност за отдалечено мониториране |  | бр. | 170
2.3.1 |  | Бифазен дефибрилатор-монитор, синхронизиран-несинхронизиран, автоматичен и ръчен режим на работа
2.3.2 |  | Да има възможност за предаване на мониторираните параметри чрез мобилна наземна мрежа, включително в реално време
2.3.3 |  | Да има минимум 4 режима на работа: ръчно дефибрилиране с възможност за синхронизирано кардиоверзио, мониториране на пациента, AED, пейсиране
2.3.4 |  | Да има цветен дисплей с диагонал мин. 8"
2.3.5 |  | Софтуер и гласови подсказки на български език
2.3.6 |  | Да мониторира 3/5/12 канално ЕКГ, сърдечна честота, импедансно дишане, пулсова оксиметрия, неинвазивно кръвно налягане и температура
2.3.7 |  | Вградената презареждаща се батерия да може да осигури мин. 400 разряда при максимална енергия от 360 Джаула
2.3.8 |  | Да има възможност за избор на максимална енергия за дефибрилиране до 360 J, както в мануален, така и в режим AED
2.3.9 |  | Да има възможност за избор на енергия за дефибрилиране в ръчен режим и режим AED в минимален обхват от 1 до 360 J, с многократни лопатки за възрастни и деца
2.3.10 |  | Изборът на енергия за дефибрилиране да е възможен и чрез съответни бутони на дефибрилаторните лопатки
2.3.11 |  | Време от включване на апарата до зареждане за дефибрилиране при напълно заредена батерия: до 200 J за не повече от 5 сек, а до 360 J за не повече от 9 сек.
2.3.12 |  | Време от възстановяване на ЕКГ мониториране след произвеждане на шок: не повече от 3 сек
2.3.13 |  | Пациентен импеданс в диапазона мин. 25-300 Ω
2.3.14 |  | Да има индикатор за качеството на контакт между дефибрилаторните лъжици и гръдния кош с изобразяване на реалната стойност на импеданса
2.3.15 |  | В режим пейсиране, да има възможност за пейсиране с честота в диапазона мин. 30-210 пейс. в мин. и да има директен бутон за временно многократно редуциране на пейсинг честотата с цел обследване за наличие на базови аритмии
2.3.16 |  | Да измерва сърдечна честота в диапазона мин. 30-300 уд/мин за възрастни и мин. 30-350 уд/мин за педиатрични пациенти
2.3.17 |  | Да измерва дихателна честота в диапазона мин. 0 -150 вд/мин
2.3.18 |  | Съхраняване на данни: мин. за 100 пациента, мин. 72 часа тренд записи, мин. 24 часа ЕКГ графики и мин. 1000 събития
2.3.19 |  | Възможност за експорт на данни към персонален компютър чрез USB флаш памет
2.3.20 |  | Да има вграден термопринтер, минимум 4 канален, с ширина на хартията мин. 80 мм, който да може да печата вълнови графики в реално време и замразени, включително и 12-канално ЕКГ записи
2.3.21 |  | Принтерът да може автоматично да печата при шок, параметрични и аритмия аларми.
2.3.22 |  | Водо и прахонепроницаемост: минимум IP 44
2.3.23 |  | Да е с тегло не повече от 8 кг
2.3.24 |  | Възможност за доизграждане със CPR сензор осигуряващ информация на екрана на апарата за качеството на провежданата кардиопулмонална ресусцитация, с изобразяване и на вълнова графика на компресиите на гръдния кош, цифрови данни за честота и дълбочината на компресиите.
2.3.25 |  | Да бъде окомплектован с всички необходими за работата му аксесоари за педиатрични и възрастни пациенти
2.4 | Преносим комбиниран дефибрилатор |  | бр. | 34
2.4.1 |  | Бифазен дефибрилатор-монитор, синхронизиран-несинхронизиран, автоматичен и ръчен режим на работа
2.4.2 |  | Да има минимум 4 режима на работа: ръчно дефибрилиране с възможност за синхронизирано кардиоверзио, мониториране на пациента, AED, пейсиране
2.4.3 |  | Да има цветен дисплей с диагонал мин. 8"
2.4.4 |  | Софтуер и гласови подсказки на български език
2.4.5 |  | Да мониторира 3/5 канално ЕКГ, сърдечна честота и импедансно дишане
2.4.6 |  | Вградената презареждаща се батерия да може да осигури мин. 200 разряда при максимална енергия от 360 Джаула
2.4.7 |  | Да има възможност за избор на максимална енергия за дефибрилиране до 360 J, както в мануален, така и в режим AED
2.4.8 |  | Да има възможност за избор на енергия за дефибрилиране в ръчен режим и режим AED в минимален обхват от 1 до 360 J, с многократни лопатки за възрастни и деца
2.4.9 |  | Изборът на енергия за дефибрилиране да е възможен и чрез съответни бутони на дефибрилаторните лопатки
2.4.10 |  | Време от включване на апарата до зареждане за дефибрилиране при напълно заредена батерия: до 200 J за не повече от 5 сек, а до 360 J за не повече от 9 сек.
2.4.11 |  | Време от възстановяване на ЕКГ мониториране след произвеждане на шок: не повече от 3 сек
2.4.12 |  | Пациентен импеданс в диапазона мин. 25-300 Ω
2.4.13 |  | Да има индикатор за качеството на контакт между дефибрилаторните лъжици и гръдния кош с изобразяване на реалната стойност на импеданса
2.4.14 |  | В режим пейсиране, да има възможност за пейсиране с честота в диапазона мин. 30-210 пейс. в мин. и да има директен бутон за временно многократно редуциране на пейсинг честотата с цел обследване за наличие на базови аритмии
2.4.15 |  | Да измерва сърдечна честота в диапазона мин. 30-300 уд/мин за възрастни и мин. 30-350 уд/мин за педиатрични пациенти
2.4.16 |  | Да измерва дихателна честота в диапазона мин. 0-150 вд/мин
2.4.17 |  | Съхраняване на данни: мин. за 100 пациента, мин. 72 часа тренд записи, мин. 24 часа ЕКГ графики и мин. 1000 събития
2.4.18 |  | Възможност за експорт на данни към персонален компютър чрез USB флаш памет
2.4.19 |  | Да има вграден термопринтер, минимум 3 канален, с ширина на хартията мин. 50 мм, който да може да печата вълнови графики в реално време и замразени
2.4.20 |  | Принтерът да може автоматично да печата при шок, параметрични и аритмия аларми
2.4.21 |  | Водо и прахонепроницаемост: минимум IP 44
2.4.22 |  | Да е с тегло не повече от 8 кг
2.4.23 |  | Възможност за доизграждане със CPR сензор осигуряващ информация на екрана на апарата за качеството на провежданата кардиопулмонална ресусцитация, с изобразяване и на вълнова графика на компресиите на гръдния кош, цифрови данни за честота и дълбочината на компресиите
2.4.24 |  | Да бъде окомплектован с всички необходими за работата му аксесоари за педиатрични и възрастни пациенти
2.5 | Транспортен вентилатор |  | бр. | 204
2.5.1 |  | Портативен вентилатор, подходящ за използване в отделения за интензивни грижи, спешни отделения и по време на транспорт
2.5.2 |  | Да бъде водозащитен, ударозащитен и защитен от интерференции
2.5.3 |  | Да бъде с пневматично задвижване, електронно контролиран
2.5.4 |  | Да осъществява мониторинг и да има алармена система за параметрите, свързани с пациента
2.5.5 |  | Да се захранва от централна ел.мрежа 220V, 50Hz и от вградена батерия, осигуряваща работа до минимум 2 часа и от 12V източник за транспорт
2.5.6 |  | Да има дисплей с размер минимум 4"
2.5.7 |  | Да използва като двигателен газ кислород или въздух
2.5.8 |  | Да има възможност за лесна смяна на кислородната бутилка по време на работа
2.5.9 |  | Да има минимум следните режими на обдишване: контрол по обем (VCV), спонтанен (SPONT), SIMV, A/C, ръчен (Manual)
2.5.10 |  | Да има възможност за настройка на инспираторната концентрация на кислород (FiO2) в диапазона минимум (40-60) %
2.5.11 |  | Да има възможност за настройка на дихателната честота в диапазона минимум (2-50) вд/мин.
2.5.12 |  | Да има възможност за настройка на инспираторното време в диапазона минимум (0,3-6) сек.
2.5.13 |  | Да има възможност за настройка на еднократния дихателен обем в диапазона минимум (100-1500) мл.
2.5.14 |  | На дисплея да се визуализира кривата налягане-време
2.5.15 |  | Да има аларми за минимум следните събития: апнея, тидален обем прекалено висок/нисък, налягане в дихателните пътища прекалено високо, отпадане на захранването с кислород или въздух, отпадане на електрическо захранване, батерията е почти изтощена и т.н.
2.5.16 |  | Да бъде окомплектован с минимум кислородна бутилка с регулатор, държач, шлангове, силиконова маска и чанта за носене
2.6 | Електрокардиограф |  | бр. | 272
2.6.1 |  | Дигитален ЕКГ апарат, 12 канален
2.6.2 |  | Да има цветен дисплей, минимум 8 инча
2.6.3 |  | Да работи със захранване от централна ел. мрежа 220 V, 50Hz и от вградена батерия, осигуряваща независима работа за минимум 90 мин.
2.6.4 |  | Да притежава компютъризиран ЕКГ анализ, използващ алгоритъм за интерпретиране на ЕКГ нарушенията
2.6.5 |  | Да има USB конектор и мрежова връзка RJ-45
2.6.6 |  | Да има водозащитена клавиатура
2.6.7 |  | Да има памет за поне 100 групи от ЕКГ данни
2.6.8 |  | Да има терморекордер с хоризонтална резолюция мин. 40 точки/мм и вертикална резолюция минимум 8 точки/мм
2.6.9 |  | Да има скорости на записване мин. от 5 до 50 мм/сек., с мин. 3 стъпки
2.6.10 |  | Да има поне 10 различни формати на запис
2.6.11 |  | Да има защита от дефибрилатор и детекция на пейсмейкър
2.6.12 |  | Да измерва сърдечна честота в диапазона мин. (30-350) уд/мин
2.6.13 |  | Да притежава минимум 140 вида диагностични анализи
2.6.14 |  | Да е с тегло по-малко от 6 кг
2.7 | Тролей/количка за КПР |  | бр. | 170
2.7.1 |  | Със стойки за минимум портативен монитор с дефибрилатор, дихателен мех с лицева маска и резервоарни балони за възрастни и деца
2.7.2 |  | Монолитна олекотена конструкция от негорим материал с антибактериално покритие, устойчиво на обработка с дезинфектанти и въздействие на интензивно UV поле
2.7.3 |  | Работен плот с антибактериално покритие с 4 странен борд срещу разливане на течности
2.7.4 |  | 4 броя монолитни чекмеджета с височина не по-малка от 15 cm. Чекмеджетата да са изработени от негорим материал с антибактериално покритие, да са със заоблени ъгли и ръбове
2.7.5 |  | Възможност за различна цветова опция за всяко чекмедже
2.7.6 |  | Етикетно поле на челото на всяко чекмедже за обозначаване съдържанието на чекмеджето
2.7.7 |  | Възможност за централно заключване на всички чекмеджета
2.7.8 |  | Чекмедже за животоспасяващи лекарства със заключващ механизъм
2.7.9 |  | Чекмедже с легенче от неръждаема стомана за токсични отпадъци
2.7.10 |  | Изтеглящ се извън корпуса на количката плот за писане
2.7.11 |  | Кофа за отпадъци с капак и педал
2.7.12 |  | Отделение за катетри вградени в корпуса на количката
2.7.13 |  | Обезопасена приставка за отваряне на ампули вградена в корпуса на количката
2.7.14 |  | Контейнер с вместимост мин. 1,5 l за употребявани игли и спринцовки вграден в корпуса на количката
2.7.15 |  | Ниша за съхранение на банки с инфузионни разтвори
2.7.16 |  | Отделение за кислородна бутилка вградено в корпуса на количката
2.7.17 |  | Надстройка с диспенсери за разделно съхраняване на мед. консумативи
2.7.18 |  | Приставка за сетове с мед. ръкавици
2.7.19 |  | Защитен периметърен буфер в основата на количката
2.7.20 |  | Стойка за инфузии с товароносимост не по-малка от 2 kg
2.7.21 |  | Подвижна маса за дефибрилатор с товароносимост не по-малка от 12 kg
2.7.22 |  | Ел. контакти тип "Шуко" мин. 3 бр.
2.7.23 |  | Мобилност постигната с колела с антистатично действие и осигуряване на блокаж на минимум две колела
2.7.24 |  | Тегло на корпуса, включително чекмеджетата да не е по-голямо от 50 kg
2.7.25 |  | Осигурено ел. захранване към 220 V мрежа
2.8 | Апарат за обдишване тип “AMBU” |  | бр. | 287
2.8.1 |  | Апарат за обдишване тип “AMBU” портативен
2.8.2 |  | Aнтистатична автоклавируема и самоекспандираща силиконова вътрешна торба
2.8.3 |  | Обем на дихателен балон за възрастни: не по-малък от 1500 мл Обем на дихателен балон за деца: не по-голям от 500 мл
2.8.4 |  | В окомплектовка с :
2.8.5 |  | Маски за обдишване за възрастни
2.8.6 |  | Маски за обдишване за деца от 1 до 18 г.
2.9 | Респиратор |  | бр. | 68
2.9.1 |  | Вентилатор, подходящ за обдишване на деца и възрастни
2.9.2 |  | Да има изводи за централно захранване с медицински въздух и кислород. При липса на един от двата газа, апарата да компенсира с наличния газ за доставяне на необходимия обем и налягане
2.9.3 |  | Да е със сензорен дисплей (тъч скрийн), мин. 12”. На дисплея да се визуализират минимум 4 криви и минимум 2 примки
2.9.4 |  | Да има батерийно захранване, осигуряващо независима работа за минимум 60 минути
2.9.5 |  | Да притежава следните контролирани режими на обдишване – контрол по обем (VC), контрол по налягане (PC) и контрол по обем с регулиране по налягане (PRVC);
2.9.6 |  | Да притежава режими на подпомагане по налягане при продължително положително налягане на дихателните пътища (PS/CPAP)
2.9.7 |  | Да притежава следните комбинирани режими на вентилация – SIMV (VC) + PS, SIMV (PC) + PS, SIMV (PRVC) + PS или еквивалентни режими
2.9.8 |  | Да има възможност за настройка на параметри в следните минимални граници:
2.9.9 |  | - Еднократен дихателен обем от 100 до 2500 мл.
2.9.10 |  | - Концентрация на кислород в дихателната смес FiO2 – (21 – 100) %
2.9.11 |  | - Съотношение I:E – от 1:10 до 4:1
2.9.12 |  | - PEEP – (0-50) cmH2O
2.9.13 |  | - Дихателна честота – (4 – 100) вд/мин
2.9.14 |  | Да има възможност за компенсация на утечките и обема на дихателния кръг
2.9.15 |  | Да може да се надгради с небулайзер
2.9.16 |  | Да може да се надгради с капнограф, за мониториране на CO2
2.9.17 |  | Да има възможност за избор от езици за потребителския интерфейс / софтуер, включително и български
2.9.18 |  | Да е окомплектован за деца и възрастни минимум с овлажнител, многократна камера за възрастни, комплект шлангове за възрастни и захранващи шлангове за кислород и въздух
2.10 | Инфузионна помпа тип ”инфузомат” – волуметрични помпи |  | бр. | 200
2.10.1 |  | Да работи с инфузионни сетове от различни производители
2.10.2 |  | Да има дисплей, минимум 2 инча
2.10.3 |  | Да има дръжка за пренасяне
2.10.4 |  | Да има скоба за закрепване към инфузионен статив
2.10.5 |  | Да има функции болус и антиболус
2.10.6 |  | Да има поне 3 режима на работа: мл/час, бр.капки/мин, режим по време
2.10.7 |  | Да има възможност за автоматично превключване между различните режими
2.10.8 |  | Да работи със захранване от централна ел.мрежа и вградена батерия. Батерията да осигурява независима работа за минимум 5 часа (при минимална скорост на вливане)
2.10.9 |  | Да има памет за последните настройки на вливане
2.10.10 |  | Да има аудио-визуална алармена система, с поне 9 различни аларми
2.10.11 |  | Да има вграден сензор за налягане, детектиращ на оклузия в инфузионната линия
2.10.12 |  | Да има вграден термостат, загряващ инфузионната линия. Да има възможност за настройка на температурата от 30 до 45 °
2.10.13 |  | Да осигурява скорост на вливане ≥ 1500 мл/час
2.10.14 |  | Да има минимум две нива на чувствителност при оклузия
2.10.15 |  | Да има вграден детектор за въздушни мехурчета
2.10.16 |  | Да е с тегло до 2,5 кг
2.11 | Инфузионна помпа тип ”перфузор” – спринцовкови помпи |  | бр. | 467
2.11.1 |  | Да работи със спринцовки с размер минимум 10, 20, 30, 50 мл от различни производители
2.11.2 |  | Да има автоматично разпознаване на размера на спринцовката
2.11.3 |  | Да има дисплей, минимум 2 инча
2.11.4 |  | Да има приспособления за каскадно свързване на 2 и повече помпи
2.11.5 |  | Да е водозащитена, клас IPX3
2.11.6 |  | Да има функции болус и антиболус
2.11.7 |  | Да има поне 4 режима на работа, включително по време, по скорост на вливане и по пациентно тегло
2.11.8 |  | Да има възможност за автоматично преминаване в режим KVO при приключване на инфузията
2.11.9 |  | Да работи със захранване от централна ел.мрежа и вградена батерия. Батерията да осигурява независима работа за минимум 5 часа (при минимална скорост на вливане)
2.11.10 |  | Да има памет за последните настройки на вливане
2.11.11 |  | Да има аудио-визуална алармена система, с поне 9 различни аларми
2.11.12 |  | Да има минимум две нива на чувствителност при оклузия
2.11.13 |  | Да осигурява скорост на вливане в диапазона мин 0,01 - 1300 ml/h
2.11.14 |  | Да има възможност за вливане на обем (VTBI) в диапазона 0,1 – 9 999 ml
2.11.15 |  | Укрепване към вертикални и хоризонтални стойки - Универсална скоба с въртяща се на 360 градуса захващаща част, с възможност за вертикално или хоризонтално захващане.
2.11.16 |  | Да е с тегло до 2,5 кг
2.12 | Аспиратор |  | бр. | 253
2.12.1 |  | Мобилна електрическа аспирационна помпа в шокоустойчив кожух
2.12.2 |  | Електрическо захранване: AC 220-240 V и от вградена батерия осигуряваща минимум 30 минути автономна работа
2.12.3 |  | Регулиране на силата на вакуума в минимален обхват от 50 до 550 mmHg
2.12.4 |  | Електронен индикатор за силата на вакуума.
2.12.5 |  | Ниво на шум: макс. 70 dB
2.12.6 |  | Автоклавируем събирателен съд с вместимост мин. 1 литър
2.12.7 |  | Директна връзка между вакуум устройството и събирателния съд без ползване на силиконови или друг тип тръбички
2.12.8 |  | Тегло макс. 3 кг.
2.13 | Аспирационно устройство |  | бр. | 238
2.13.1 |  | С вакуум регулатор за фин дренаж
2.13.2 |  | Преносима аспирационна система
2.13.3 |  | Мощност не по-малка от 0.80 bar/80 кРа/600 mmHg
2.13.4 |  | Възможност за регулиране на мощността
2.13.5 |  | Капацитет на аспирация мин. 40 l/min
2.13.6 |  | Монометър за проследяване на налягането
2.13.7 |  | Регулатор за настройване нивото на вакуума
2.13.8 |  | Антибактерилаен и хидрофобен филтър
2.13.9 |  | Ниво на шум на помпата не по-голямо от 70 dBA
2.13.10 |  | Теглото на аспирационната система да бъде не по-голямо от 4 кг.
2.13.11 |  | Окомплектовка:
2.13.12 |  | Аспирационен буркан:
2.13.13 |  | - изработен от материал позволяващ предназначение за многократна употреба
2.13.14 |  | - с възможност за автоклавна обработка
2.13.15 |  | - вместимост не по-малка от 2 л
2.13.16 |  | - с вградена клапа против преливане на течности
2.13.17 |  | - с входящ и изходящ конектор за аспирационни линии
2.13.18 |  | Аспирационен маркуч:
2.13.19 |  | - да бъде изработен от материал позволяващ предназначение за многократна употреба
2.13.20 |  | - дължина на аспирационния маркуч не по-малка от 200 см
2.13.21 |  | Коничен конектор ø 8-9-10 мм
2.13.22 |  | Аспирационна кнюла
2.13.23 |  | Воден манометър с дължина мин. 60см:
2.13.24 |  | - тяло от нечуплив материал с градуирана скала с възможност за дезинфекция при 121°С
2.13.25 |  | - микрометричен диференциален регулатор с възможност за регулиране на вакуумното ниво
2.14 | Система за затопляне на флуиди |  | бр. | 44
2.14.1 |  | Да работи без да ползва специфични консумативи, като нагревателни картриджи или предназначени само за апарата инфузионни сетове.
2.14.2 |  | Да е съвместима със стандартните инфузионни системи с диаметър на тръбата 4 - 5 мм.
2.14.3 |  | Регулиране на температурата в диапазона мин. 36-39 Со (с възможност за задаване на поне две различни температури в този диапазон)
2.14.4 |  | Да има мониторинг на реалната температура на флуида
2.14.5 |  | Да има звукова и визуална аларма в случай на прегряване
2.14.6 |  | Да може да се монтира хоризонтално или вертикално
2.14.7 |  | Системата да се самоизключва, за да елиминира риска от прегряване
2.14.8 |  | Системата за инфузия да може да се отделя от затоплителя без да се прекъсва потока от течности към пациента
2.14.9 |  | Възможност за почистване и дезинфекция на затоплителя
Важно!!! Навсякъде, където в техническата спецификация се съдържа посочване на стандарти, същите да се четат и разбират „или еквивалент”. В случай, че в техническата спецификация конкретен параметър на описаната апаратура, оборудване е обозначен с посочване на конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство, което би довело до облагодетелстването или елиминирането на определени лица или продукти, то това обозначение не е задължително за участниците и те могат да посочат в Техническото си предложение оборудване, апаратура с еквивалентни технически характеристики.