## Sheet1
Приложение №1
Респиратор за интензивно лечение на пациенти с COVID-19
Минимални технически характеристики | Предлагано количество | Предложение на участника (подробни технически характеристики и параметри за предлаганата медицинска апаратура, съответния производител, модел, както и в кой официален документ на съответния производител и страница /в приложимите случаи/, може да се открие посоченото от участника съответствие)
Респиратор за инвазивна и неинвазивна вентилация, подходящ за обдишване на възрастни и деца.
Да има изводи и връзка за централно захранване с медицински въздух и кислород. При липса на един от двата газа, апарата да компенсира с наличния газ за доставяне на необходимия обем и налягане.
Да е със сензорен дисплей (тъч скрийн), мин. 12”. На дисплея да се визуализират минимум 3 криви и минимум 2 примки.
Да има батерийно захранване, осигуряващо независима работа за минимум 60 минути.
Да притежава следните контролирани режими на обдишване – контрол по обем (VC), контрол по налягане (PC) и контрол по обем с регулиране по налягане (PRVC).
Да притежава режим на подпомагане по налягане при продължително положително налягане на дихателните пътища (PS, CPAP).
Да притежава минимум един режим за неинвазивна вентилация.
Да притежава следните комбинирани режими на вентилация – SIMV (VC) + PS, SIMV (PC) + PS, SIMV (PRVC) + PS или еквивалентни режими.
Да има възможност за настройка на параметри в следните минимални граници:
- Еднократен дихателен обем: от 100 до 2000 мл.
- Концентрация на кислород в дихателната смес FiO2: 21 % – 100 %;
- Съотношение I:E: от 1:10 до 4:1;
- PEEP: от 0 cmH2O до 50 cmH2O.
- Дихателна честота: от 4 вд./мин. до 100 вд./мин.
Да има възможност да мониторира минимум следните параметри:
- дихателен обем;
- минутен обем;
- дихателна честота;
- върхово налягане в дихателните пътища;
- средно налягане в дихателните пътища;
- съотношение I:E;
- кислородна концентрация;
Да има възможност за компенсация на утечките и обема на дихателния кръг.
Да има налични аларми, свързани с процеса на обдишване.
Да може да се надгради с небулайзер.
Минимална окомплектовка за всеки апарат:
- многократен шланг за възрастни – 1 бр.;
- многократен шланг за деца – 1 бр.;
- многократен изкуствен бял дроб – 1 бр.
- многократен шланг за захранване с кислород и въздух – 1бр.
- антибактериални филтри - 10 бр.
- ръководство за работа на български език.