## Sheet1
Приложение №1
ПУЛСОКСИМЕТЪР
Минимални технически характеристики | Предлагано количество | Предложение на участника (подробни технически характеристики и параметри за предлаганото медицинско изделие, съответния производител, модел, както и в кой официален документ на съответния производител може да се открие посоченото от участника съответствие)
Напръстен пулсоксиметър за моментно измерване на пулс и кислородна сатурация.
Захранване – 2 батерии размер ААА.
Тегло – под 55 гр. заедно с батериите.
Клас на влагоустойчивост – минимум IP 22.
Дисплей - цветен TFT OLED.
Автоматично обръщане на образа в четирите посоки при въртене на пулсоксиметъра.
Параметри, показвани на дисплея:
- Кислородна сатурация;
- Периферен пулс;
- Пулсатилен индекс;
- Индикатор за силата на пулсациите;
- Индикатор за заряда на батериите;
- Крива на плетизмограмата;
- Индикатор за липса на сигнал.
Алармена функция – промяна на цвета на цифровите индикатори за пулс и сатурация при падане на стойностите под определена граница – сатурация под 90%, периферен пулс под 30 и над 250 удара.
Обхват на измерване на сатурацията: 35% – 100% с разделителна способност от 1%.
Точност на измерването на сатурацията: от 90% до 100% - с отклонение 2%, под 90% - с отклонение 3%.
Обхват на измерването на периферния пулс: 30-250 удара в минута, с разделителна способност - 1 удар в минута.
Точност на измерването на периферния пулс: 1% или 3 удара в минута.
Автоматично изключване – до 10 секунди при липса на сигнал.
Пулсоксиметърът трябва да е окомплектован с инструкция/ръководство за работа на български език.