## Sheet1
Приложение №1
Автоматизирана система за екстракция и система за PCR детекция в реално време и приложимите за нея 46 000 теста за екстракция и 46 000 теста за детекция
Минимални технически характеристики | Предлагано количество | Предложение на участника (подробни технически характеристики и параметри за предлаганото медицинско изделие, съответния производител, модел, както и в кой официален документ на съответния производител може да се открие посоченото от участника съответствие)
1.1 Автоматизирана система за екстракция на РНК/ДНК с магнитни частици
- Принцип на работа - пречистване чрез магнитни частици;
- Технология осигуряваща защитен трансфер на магнитните частици в микроплаката без необходимост от накапване или аспириране;
- Капацитет за обработка на 96-проби при едно зареждане за по-малко от 20 мин;
- Обемен обхват на пробите: от 50 µл до 1000 µл;
- Функция за загряване на пробата в температурен диапазон от 5˚C над околната температура до 115˚C;
- Осигурява разбъркване на пробите;
- Съвместима с 96-ямкови дълбокодънни плаки;
- Функционалност за програмиране на собствени протоколи;
- Вградена вътрешна памет за 500 протокола;
- Съвместим за работа със CE-IVD валидиран кит за екстракция на вирусни РНК от SARS-Cov-2 с различни обеми на пробите - 200 µl или 400 µl и не-повече от 2 процедури на промиване;
- Да осигурява автоматизирана екстракция на 96 проби за по-малко от 1 час;
1.2 Апаратура за PCR в реално време
- Капацитет: 96-ямков 0.2 мл. блок;
- Реакционен обем: 10-100 μL, с възможност за програмиране на обеми 1 μL до 200 μL;
- Максимална скорост на блока (ramp rate): 6.5°C/сек.
- Температурна точност: 0.25 оC;
- Температурна хомогенност: 0.4 оC;
- Характеристики на блока: 96-ямков, изграден от 6 независими Peltier-елементи, позволяващи независими температурни настройки за всеки поотделно – програмируема температурна разлика между съседни елементи със стъпка от 0,1°С до 5°С;
- Възможност за едновременно пускане на 6 независими PCR реакции, всяка със собствена анилинг температура;
- Възможност за провеждане на бързи протоколи за <30 минути на рън;
- Оптична система: поне 6 канала, светлинен източник LED с време на живот поне 60 000 часа;
- Обхват на възбуждане/детекция: 450–680 nm/500–730 nm;
- Съвместими багрила: FAM/SYBR Green, VIC/JOE/HEX/TET, ABY/NED/TAMRA/Cy3, JUN, ROX/Texas Red, Mustang Purple, Cy®5/LIZ™, Cy®5.5;
- Оптичната система да има възможност за създаване на комбинации от дължини на възбуждане- детекция за откриване на до 21 флуорофори посредством комбинирането на 6-те независими филтри в оптичната система;
- Да позволява мултиплексен анализ на 6 таргета в една ямка;
- Чувствителност на детекция: 1 копие;
- С динамичен обхват 10 порядъка;
- Да може да детектира разлики от 1.5 пъти в таргетните количества ДНК в реакция;
- Вградена бордова памет за поне 2000 протокола;
- С възможност за дистанционен мониторинг;
- С възможност за достъп и споделяне на резултати между потребители посредством облачни (cloud) технологии;
- Апаратът да е фабрично калибриран и да не се нуждае от допълнителна калибрация при инсталиране;
- Да гарантира диагностични резултати за SARS-CoV-2 чрез CE-IVD валидиран кит за по-малко от 2 часа. Китът да осигурява мултиплексна детекция на гените ORF-1ab, S и N и да позволява ранна идентификация на B.1.1.7 варианта;
- Да е съвместим за работа със софтуер за интерпретация на резултатите от диагностика на SARS-CoV-2;
- Да позволява използване и за приложения като анализи на генната експресия, микроРНК-и и некодиращи РНК-и, SNP генотипиране, copy number variation, детекция на мутации, метаболизъм на лекарствени ензими и експресия на протеини.
1.3 Окомплектовка към лабораторна апаратура „Автоматизирана система за екстракция и система за PCR детекция в реално време“
- 46 000 теста за екстракция;
- 46 000 теста за детекция.