НАРЕДБА № 30 от 31.10.2005 г. за условията и реда за осигуряване защита на лицата при медицинско облъчване

Издадена от министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 91 от 15.11.2005 г.

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1.  С тази наредба се уреждат условията и редът за осигуряване на защита на лицата при медицинско облъчване.

Чл. 2.  (1) Медицинско облъчване е облъчването с йонизиращи лъчения, което се прилага при:

1.  пациенти за нуждите на тяхната диагностика и/или лечение;

2.  лица, които участват в програми за здравен скрининг;

3.  лица, които доброволно участват в медицински изследователски програми.

(2) Медицинско облъчване се допуска и по отношение на:

1.  лица, на които се извършват медико-правни процедури;

2.  лица, работещи в обекти с обществено предназначение, за установяване на здравното състояние на които се изисква изследване с йонизиращи лъчения, регламентирано с наредба по чл. 34, ал. 3 от Закона за здравето.

Чл. 3.  Наредбата се прилага и при облъчването на лица, които доброволно оказват помощ на други лица в процеса на тяхното медицинско облъчване, без това да е тяхно професионално задължение.

Чл. 4.  Медицинско облъчване се прилага само когато очакваната здравна полза от облъчването за отделния индивид и ползата за обществото превишава вероятната очаквана лична вреда от облъчването.

Глава втора

ОБОСНОВАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКОТО ОБЛЪЧВАНЕ

Чл. 5.  Медицинско облъчване се прилага само в случай, че не съществуват други методи с по-малко облъчване или без прилагане на йонизиращи лъчения, с които се постигат същите диагностични или лечебни резултати, като се отчита рискът за здравето на лицето от прилагането им.

Чл. 6.  (1) Медицинско облъчване за диагностика и лечение се прилага само по медицински показания.

(2) Данните от всички рентгенови и нуклеарномедицински изследвания се вписват в Радиационно-диагностичен паспорт съгласно приложение № 1.

(3) Радиационно-диагностичният паспорт е неразделна част от здравноосигурителната книжка на всяко лице.

Чл. 7.  Право да предписват медицинско облъчване имат лица, придобили медицинска правоспособност по специалности от професионални направления "медицина" и "стоматология".

Чл. 8.  Медицинските специалисти по чл. 7 са длъжни:

1.  да издадат направление за изследване след справка в Радиационно- диагностичния паспорт и в медицинската документация на пациента за минали диагностични изследвания с йонизиращи лъчения с цел да се избегне ненужно облъчване;

2.  да впишат в направлението на пациента медицинските индикации за изследване с йонизиращи лъчения;

3.  да насочат пациента за изследване с придружаваща пълна медицинска документация.

Чл. 9.  (1) Медицинското облъчване се провежда от/или под ръководството на:

1.  лекар с призната специалност съответно по образна диагностика, нуклеарна медицина или лъчелечение;

2.  лекар със специалност, различна от посочената в т. 1, или стоматолог, които притежават професионална квалификация за прилагане на медицинско облъчване в съответната специалност, придобита в рамките на учебната програма на специалността или чрез програма за допълнителна професионална квалификация по реда на глава 4 от Наредба № 31 за следдипломно обучение в системата на здравеопазването (ДВ, бр. 64 от 2001 г.).

(2) Лекари и други медицински специалисти, които извършват медицинско облъчване, но не отговарят на изискванията на ал. 1, работят под ръководството на лицата по ал. 1.

(3) Лицата по ал. 1 и 2 провеждат медицинско облъчване след получаване на удостоверение за правоспособност за извършване на съответните дейности с източници на йонизиращи лъчения по реда на Закона за безопасно използване на ядрената енергия (ЗБИЯЕ).

Чл. 10.  (1) Окончателното решение за извършване на медицинското облъчване се взема от медицинските специалисти по чл. 9, ал. 1.

(2) Медицинските специалисти по ал. 1 могат да отхвърлят предписаното облъчване или да го заменят с алтернативен метод след съгласуване с лекаря, предписал облъчването.

(3) Решенията по ал. 1 и 2 се отразяват в медицинската документация на пациента и на лечебното заведение.

Чл. 11.  (1) Медицинското облъчване по чл. 2, т. 1 се извършва с писменото съгласие на пациента.

(2) Лекарят или стоматологът, който провежда медицинското облъчване, е длъжен да информира пациента за радиологичната процедура и за възможната вреда от облъчването, както и за риска при отказ от процедурата.

(3) Пациентът има право да откаже на всеки етап изследването или процедурата, с изключение на случаите, когато се провежда здравен скрининг при съществуваща епидемиологична обстановка в страната или в съответния район.

(4) Съгласието за медицинско облъчване на недееспособни лица се дава от техните законни представители (родители, настойници или попечители).

(5) В случаите, когато не е възможно да се изпълнят условията по ал. 1 и 4, решението за извършване на индивидуалното облъчване се взема от лицата по чл. 9, ал. 1, като се отразява в медицинската документация на пациента и в документацията на лечебното заведение.

Чл. 12.  (1) Медицинското облъчване се извършва при спазване на медицинските стандарти по чл. 6 от Закона за лечебните заведения.

(2) Когато диагностично изследване или терапевтична процедура, свързана с медицинско облъчване, не е регламентирана в медицинския стандарт, индивидуалното облъчване може да се извърши, ако:

1.  лицата по чл. 9, ал. 1 обосноват необходимостта от изследването или процедурата, отчитайки специфичната й цел и индивидуалните особености на пациента;

2.  решението за прилагане на изследването или процедурата е взето от екип от специалисти, които участват при поставяне на диагнозата и/или лечението на пациента;

3.  решението за извършване на облъчването е отразено писмено в медицинската документация на пациента.

Чл. 13.  Ръководителят на лечебното заведение осигурява на видно място пред кабинета:

1.  информация за пациентите за провежданите диагностични изследвания и/или терапевтични процедури и за риска от облъчването;

2.  предупреждение към жените, на които предстои процедура с медицинско облъчване, да информират лицата по чл. 9, ал. 1 за евентуална бременност или кърмене.

Чл. 14.  (1) Диагностични изследвания и терапевтични процедури с използване на йонизиращи лъчения на бременни жени се извършват само в случаи, когато животът и здравето им са сериозно застрашени.

(2) При предписване на медицинско облъчване на жени в репродуктивна възраст предписващият лекар или стоматолог е длъжен да се осведоми дали жената не е бременна, като впише в направлението датата на последния месечен цикъл.

(3) В спешни случаи, когато бременност не може да се изключи, предписващият диагностично изследване писмено обосновава в направлението неотложността за извършване на медицинското облъчване.

(4) Лицата по чл. 9, ал. 1 вземат окончателното решение за извършване на процедура с йонизиращи лъчения в случаите по предходните алинеи и отразяват писмено решението си в медицинската документация на пациента и на лечебното заведение.

(5) При необходимост от лъчелечение на бременни жени лекарят е длъжен да получи информирано съгласие от пациентката за провеждане на лъчелечението със или без прекъсване на бременността.

Чл. 15.  (1) Медицинско облъчване на жени-кърмачки и на деца за диагностика или лечение с радиофармацевтици се извършва само в случай, че животът и здравето им са сериозно застрашени.

(2) При предписване на медицинско облъчване за диагностика или лечение с радиофармацевтици на жени в репродуктивна възраст предписващият лекар или стоматолог е длъжен да се осведоми дали жената не е кърмачка и да впише тази информация в направлението.

(3) Решението за извършване на процедура с йонизиращи лъчения в случаите по ал. 1 и 2 се отразява писмено в медицинската документация на пациента и в документацията на лечебното заведение.

Чл. 16.  (1) Лицата по чл. 3 могат да оказват помощ на малки деца и на пациенти в тежко състояние при облъчване с диагностична цел, само ако не съществува друг метод за обездвижването им.

(2) Лекарят задължително информира лицата по чл. 3 за риска от облъчването.

(3) Забранява се бременни жени и деца да оказват помощ на пациенти при медицинско облъчване.

Чл. 17.  (1) Здравен скрининг с използване на йонизиращи лъчения се провежда само в случай, че очакваният брой открити признаци, симптоми или заболявания превишава вероятния брой лъчевоиндуцирани злокачествени заболявания в изследваната група лица.

(2) Здравният скрининг по ал. 1 се извършва от медицинските специалисти по чл. 9, ал. 1, които са преминали допълнително специализирано обучение за неговото провеждане съгласно Наредба № 31 за следдипломно обучение в системата на здравеопазването.

(3) Ръководителят на програмата за скрининга съставя план-програма за неговото провеждане, която включва:

1.  обосновка на скрининга, на честотата на неговото провеждане и на състава на групата лица, включени в програмата;

2.  необходима апаратура за провеждане на скрининга и изискванията към нея;

3.  предложения за организацията и финансовото осигуряване на скрининга.

(4) Здравен скрининг при деца с използване на йонизиращи лъчения се провежда по изключение, обосновано писмено в програмата на скрининга.

(5) Програмата за здравен скрининг с използване на йонизиращи лъчения се съгласува с Националния център по радиобиология и радиационна защита и се утвърждава от министъра на здравеопазването.

Чл. 18.  (1) Облъчването на лица с изследователска цел може да се извършва само при наличие на програма, утвърдена от комисията по медицинска етика на съответното лечебно заведение.

(2) Комисията по медицинска етика на лечебното заведение разглежда и оценява научните, медицинските и етичните аспекти на програмата и дава писмено мотивирано решение за това.

(3) В изследователска програма по ал. 1 могат да участват само лица, на които е издадено медицинско заключение от съответния лекар, че здравословното им състояние позволява да участват в програмата.

(4) Не могат да участват в изследователски програми:

1.  деца, бременни жени и жени-кърмачки;

2.  лица, които през последните 10 години са участвали в изследователски програми, свързани с медицинско облъчване, и ефективната доза от облъчването с изследователска цел се очаква да бъде по-висока от 10 mSv.

(5) В изследователски програми, при които се използват йонизиращи лъчения с лечебна цел, не могат да участват здрави лица.

Чл. 19.  (1) В изследователските програми с използване на йонизиращи лъчения могат да участват само лица, които са дали съгласието си за включване в програмата.

(2) Съгласието се дава лично в писмена форма и може да бъде оттеглено по всяко време на изследването.

(3) Ръководителят на програмата предоставя писмена информация на лицата по ал. 1 за целта на програмата и за възможната вреда от облъчването.

Чл. 20.  (1) При участие на здрави лица в изследователски програми с използване на йонизиращи лъчения за диагностични цели индивидуалната ефективна доза от облъчването при участието в програмата не се разрешава да надхвърля 20 mSv.

(2) При участие в програмите на лица, при които се очаква уточняване на диагнозата или лечебен ефект от медицинското облъчване, се допуска ефективната доза за пациента да надхвърли 20 mSv.

Чл. 21.  (1) Информацията за медицинското облъчване с диагностична, терапевтична, скринингова или изследователска цел се нанася в медицинската документация, която се съхранява в лечебното заведение за срок 10 години, а когато на облъчването е било подложено лице, ненавършило 18 години - до навършването на 28-годишната му възраст.

(2) При ликвидация на лечебното заведение ликвидационната комисия, назначена по реда на чл. 52 от Закона за лечебните заведения, създава условия за довършване на започнатата лечебна дейност и осигурява предаването на наличната медицинска документация от ликвидиращото се лечебно заведение на пациентите.

Чл. 22.  Медицинските специалисти по чл. 9, ал. 1 водят дневници за извършените медицински радиологични процедури.

Чл. 23.  Ръководителите на лечебните заведения регистрират и предоставят всяка година на Националния център по радиобиология и радиационна защита към Министерството на здравеопазването информация за:

1.  брой на проведените рентгенови диагностични изследвания по вид, пол и възраст на лицата съгласно приложение № 2;

2.  брой на проведените нуклеарномедицински диагностични изследвания по вид на изследването, пол и възраст на пациента, прилагани радиофармацевтици, въведени активности съгласно приложение № 3;

3.  брой на лекуваните пациенти по вид на злокачествените тумори, методите на лъчелечението и терапевтичната доза съгласно приложение № 4.

Чл. 24.  Въз основа на получената информация Националният център по радиобиология и радиационна защита извършва ежегодна оценка на лъчевото натоварване и риска за българското население при медицинско облъчване с йонизиращи лъчения.

Глава трета

ОПТИМИЗАЦИЯ НА МЕДИЦИНСКОТО ОБЛЪЧВАНЕ

Чл. 25.  Ръководителите на лечебните заведения и лицата по чл. 9, ал. 1 прилагат всички възможни организационни и физико-технически методи, чрез които:

1.  индивидуалните стойности на дозата при диагностичните изследвания са толкова ниски, колкото е разумно достижимо за осигуряване на необходимата диагностична информация;

2.  дозата в терапевтичния обем при лъчелечение да е индивидуално планирана, като се осигурява облъчването на съседните тъкани и органи да е толкова ниско, колкото е разумно достижимо с оглед на терапевтичните цели;

3.  се осигурява необходимата защита за лъчечувствителните органи, когато това е възможно.

Чл. 26.  (1) Ръководителите на лечебните заведения поддържат качеството на диагностичния или терапевтичния процес и радиационната защита, като:

1.  осигуряват радиологична апаратура, с която се получава достатъчна диагностична информация или терапевтичен резултат;

2.  осигуряват разработването и прилагането на програма за контрол на качеството на радиологичната апаратура и на прилаганите радиофармацевтици в нуклеарната медицина;

3.  организират изработването и прилагането на протоколи за провеждане на радиологичните процедури;

4.  осигуряват измерването и/или оценяването на стойностите на типичната диагностична доза на пациента при рентгеновите диагностични изследвания.

(2) При провеждане на лъчелечение ръководителят на лечебното заведение осигурява медицински физик-експерт в областта на лъчелечението, който пряко участва в лечебния процес.

(3) В нуклеарномедицинската и рентгеновата диагностика ръководителят на лечебното заведение осигурява медицински физик-експерт в съответната област на разположение за координиране на дейностите по ал. 1.

Чл. 27.  (1) Медицинският физик-експерт в лъчелечението, нуклеарната медицина или рентгеновата диагностика е лице, което удовлетворява следните изисквания:

1.  завършило е висше образование по специалността "Физика" и има придобита специалност в здравеопазването "Медицинска радиологична физика";

2.  има най-малко три години практически опит съответно в областта на лъчелечението, нуклеарната медицина или рентгеновата диагностика;

3.  притежава свидетелство, получено по програма за професионална квалификация, и което поддържа квалификацията си съгласно изискванията на глава четвърта на Наредба № 31 за следдипломно обучение в системата на здравеопазването.

(2) Професионалната квалификация на медицинския физик-експерт се придобива отделно за всяка от областите лъчелечение, нуклеарна медицина и рентгенова диагностика.

(3) Медицинският физик-експерт:

1.  съветва ръководителя на лечебното заведение и лицата по чл. 9 по въпросите на радиационната защита на пациента и персонала;

2.  оценява дозата на пациента при диагностични изследвания;

3.  отговаря за клиничната дозиметрия, дозиметричното планиране и проверката на лъчелечебния план в лъчелечението;

4.  участва в оптимизацията на медицинските радиологични процедури съвместно с лекаря, който провежда облъчването;

5.  участва в разработването и прилагането на програми за контрол на качеството на радиологичната апаратура;

6.  отговаря за калибрирането на радиологичната апаратура;

7.  отговаря за калибрирането и метрологичния контрол на средствата за измерване;

8.  участва като консултант при избора на нова радиологична апаратура;

9.  участва в оценката на аварийни ситуации и други непланирани събития, свързани с медицинското облъчване.

(4) Медицинският физик-експерт може да възлага практическото изпълнение на дейностите по ал. 3 на медицински физици.

(5) Минималният брой медицински физици за дейностите по ал. 3 е посочен в приложение № 5.

Чл. 28.  (1) Всички диагностични изследвания и терапевтични процедури, свързани с медицинско облъчване, се провеждат в съответствие с протоколи, утвърдени от ръководителя на лечебното заведение.

(2) Протоколите по ал. 1 се изработват в писмена форма за всяка радиологична процедура въз основа на утвърдените медицински стандарти.

(3) Протоколът включва:

1.  диагностичната или терапевтичната цел;

2.  описание на метода за провеждане на изследването или процедурата с наличната радиологична апаратура;

3.  оптималните технически параметри за провеждане на изследването или процедурата с наличната радиологична апаратура;

4.  специфичните мерки за намаляване на облъчването в интервенционалната рентгенология, компютърната томография и лъчелечението;

5.  националните референтни диагностични нива на доза на пациента при рентгенови диагностични изследвания и на активност на въведения радиофармацевтик при нуклеарномедицински изследвания съгласно приложение № 6;

6.  стойностите на типичната диагностична доза при рентгенови изследвания или на прилаганите активности на радиофармацевтиците при нуклеарномедицински изследвания;

7.  необходимите средства за индивидуална радиационна защита;

8.  допълнителните мерки за намаляване на облъчването при деца.

Чл. 29.  (1) Националните референтни диагностични нива на доза на пациента при рентгенови диагностични изследвания или нива на активност на въведения радиофармацевтик при нуклеарномедицински изследвания се определят чрез национални проучвания, провеждани от Националния център по радиобиология и радиационна защита по утвърдена от министъра на здравеопазването методика при съобразяване на европейските референтни нива.

(2) Посочените в приложение № 6 национални диагностични референтни нива се актуализират от Министерството на здравеопазването най-малко веднъж на 5 години.

(3) Стойностите на типичната диагностична доза при рентгеновите диагностични изследвания се определят от медицински физик-експерт в рентгеновата диагностика:

1.  след въвеждане на рентгеновата уредба в действие;

2.  периодично веднъж на две години;

3.  допълнително след ремонти и подмяна на елементи на уредбата, които пряко влияят на работния режим или на радиационната защита;

4.  след промяна в протокола за провеждане на рентгеновото изследване.

(4) При стойности на типичната диагностична доза, превишаващи националните референтни диагностични нива, посочени в приложение № 6, ръководителят на лечебното заведение е длъжен да предприеме мерки за установяване на причините и за намаляване на облъчването при осигуряване на нужната диагностична информация.

(5) При стойности на типичната диагностична доза, значително под съответните национални референтни диагностични нива, посочени в приложение № 6, специалист по образна диагностика проверява дали получените рентгенови образи удовлетворяват диагностичните изисквания за качество на съответното изследване съобразно Наредба № 22 от 2004 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Образна диагностика" (ДВ, бр. 76 от 2004 г.).

(6) Резултатите от действията по ал. 3, 4 и 5 се отразяват писмено в констативен протокол, който се съхранява в документацията на заведението и се представя на контролните органи при поискване.

Чл. 30.  (1) При необходимост от медицинско облъчване на бременни жени лицата по чл. 9:

1.  прилагат всички методи за намаляване на дозата на зародиша или плода, като при необходимост се консултират с медицинския физик-експерт;

2.  при всички случаи, когато това е практически осъществимо, осигуряват защита на областта на корема и таза.

(2) По преценка на лицата по чл. 9, ал. 1 медицинският физик-експерт изчислява очакваната или получената доза за зародиша или плода, като резултатите се отразяват писмено в медицинската документация.

Чл. 31.  (1) Диагностиката и/или лечението с методите на нуклеарната медицина при деца и при пациенти с нарушена функция на изследвания орган се провеждат с подходящи радиофармацевтици и с активности, съобразени с особеностите на пациента.

(2) Специалистът, извършил изследването или лечението с радиофармацевтици, препоръчва на жената-кърмачка временно преустановяване на кърменето в зависимост от вида и активността на приложения радиофармацевтик.

(3) При диагностика или лечение с методите на нуклеарната медицина лицата по чл. 9, ал. 1 предоставят на пациента преди напускане на лечебното заведение писмени инструкции за поведение съгласно приложение № 7.  В случаите, при които пациентът е недееспособен, инструкциите се предоставят на неговия законен представител (родител, настойник или попечител).

Чл. 32.  За намаляване на облъчването на лицата по чл. 3 се прилагат следните мерки:

1.  предварителен инструктаж за поведение по време на изследването;

2.  използване на индивидуални защитни средства;

3.  недопускане попадането им в прекия сноп на лъчението.

Чл. 33.  (1) Ръководителят на лечебното заведение следи да не се допуска:

1.  инцидентно или непланирано облъчване на пациенти при диагностични изследвания или терапевтични процедури поради техническа неизправност на използваната радиологична апаратура или поради неспазване на утвърдените протоколи по чл. 28;

2.  облъчване на лица, които не са пряко свързани с извършваната медицинска процедура.

(2) Всеки обект с източник на йонизиращи лъчения за медицински цели има инструкция за действие на персонала в случаите по ал. 1, т. 1.

Чл. 34.  (1) Ръководителят на лечебното заведение разглежда всеки случай на облъчване по чл. 33, ал. 1.

(2) При техническа неизправност на използваната апаратура ръководителят на лечебното заведение спира временно от експлоатация апаратурата до отстраняване на причината.

(3) В случай на облъчване по чл. 33, ал. 1 медицинският физик-експерт оценява дозата, получена от облъчените лица, и представя резултатите в писмен вид на ръководителя на лечебното заведение.

(4) Резултатите по ал. 3 се отразяват в Радиационно-диагностичния паспорт на лицето.

(5) В случаите на повишено облъчване по чл. 33, ал. 1 ръководителят на лечебното заведение осигурява специализиран медицински преглед на облъчените лица в Националния център по радиобиология и радиационна защита за установяване на възможни неблагоприятни ефекти върху здравето.

(6) Ръководителят на лечебното заведение писмено уведомява Министерството на здравеопазването за случаите на облъчване по чл. 33, ал. 1.

Чл. 35.  (1) Ръководителят на лечебното заведение осигурява един път на две години оценка на качеството на дейностите в лъчелечението, нуклеарната медицина и рентгеновата диагностика от комисия, включваща хабилитирано лице от съответната медицинска специалност и медицински физик-експерт, които не са в трудовоправни отношения с лечебното заведение.

(2) Оценката на качеството по ал. 1 включва проверка за изпълнение на изискванията на тази наредба.

Глава четвърта

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ РАДИОЛОГИЧНАТА АПАРАТУРА

Чл. 36.  (1) Радиологичната апаратура, която се използва, отговаря на физико-техническите изисквания, посочени в:

1.  приложения № 8 за диагностичните рентгенови уредби;

2.  приложение № 9 за нуклеарномедицинската апаратура и радиофармацевтиците;

3.  приложение № 10 за уредбите за лъчелечение.

(2) В нуклеарномедицинската диагностика се използват планарни гама-камери с компютърна система със софтуер за регистриране и обработване на диагностичната информация и архивираща система за проведените изследвания.

(3) Уредбите за рентгенова скопия са съоръжени със:

1.  устройство за електронно усилване на образа и телевизионна система;

2.  устройство за прекъсване на излъчването на рентгенови лъчи при отпускане на педала/бутона от оператора;

3.  устройство за автоматично регулиране на яркостта чрез ограничаване на мощността на дозата.

(4) Флуорографските рентгенови уредби имат електронно усилване на образа или дигитална детекторна система.

(5) Стационарните уредби за рентгенова графия трябва да имат устройство за автоматично прекъсване на излъчването от рентгеновата тръба при достигане на зададена стойност на дозата върху преобразувателя на образа.

(6) Уредбите за рентгенова скопия и стационарните уредби за рентгенова графия, без тези за мамография и за зъбни снимки, трябва да имат средство за измерване на дозата на пациента при облъчването.

(7) За изследване и лечение на деца се използва радиологична апаратура, съобразена с особеностите на детския организъм.

Чл. 37.  (1) Ръководителят на лечебното заведение организира техническа поддръжка и ремонт на използваната радиологична апаратура от лица, които имат съответната квалификация и техническа екипировка, и в случай, че не са в трудовоправни отношения с лечебното заведение, притежават лицензия за извършване на тази дейност, издадена по реда на ЗБИЯЕ.

(2) Лицата, извършващи техническа поддръжка и ремонт:

1.  осигуряват работата на апаратурата съгласно указанията на производителя;

2.  извършват периодични технически ревизии и профилактика на апаратурата с минимална периодичност 6 месеца или друга, ако е изрично предписана от производителя;

3.  отстраняват повреди или отклонения на параметрите от критериите за клинично използване съгласно приложения № 8, 9 и 10.

(3) Дейностите по техническа поддръжка и ремонт и сроковете за отстраняване на повреди и отклонения се договарят писмено между ръководителя на лечебното заведение и лицата, извършващи техническа поддръжка и ремонт.

Чл. 38.  (1) Ръководителят на лечебното заведение при доставка на нова радиологична апаратура изисква от доставчика:

1.  документация с основни технически параметри на апаратурата и/или нейните компоненти;

2.  документация за работа с апаратурата и/или нейните компоненти;

3.  декларация за съответствие съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите;

4.  документ за одобряване на типа на компонентите на апаратурата, за които това се изисква от Закона за измерванията.

(2) Лицата, извършващи смяна на основни компоненти на работеща апаратура, монтаж на употребявана апаратура след преместването й на друго място, включително при внос от чужбина на използвана апаратура, осигуряват техническа спецификация за направените промени.

(3) Доставчикът на апаратурата и лицата по ал. 2 осигуряват инструкция на български език за работа с апаратурата и програма на приемното изпитване на апаратурата след нейното инсталиране.

Чл. 39.  (1) Лицата, извършващи монтаж на радиологична апаратура, провеждат предварително приемно изпитване за проверка на съответствието на инсталираната апаратура с техническата спецификация.

(2) Приемното изпитване се извършва по методика на производителя на апаратурата и със средства за измерване по спецификация на производителя или еквивалентни на тях.

(3) Резултатите от приемното изпитване се отразяват в протокол, издаден от физическото или юридическото лице, извършващо изпитването.  Протоколът се съхранява в документацията на лечебното заведение и се предоставя на контролните органи при поискване.

Чл. 40.  (1) След предварителното приемно изпитване се провежда пусково изпитване за проверка на съответствието с изискванията от приложения № 8, 9 и 10 и за получаване на базови стойности на физико-техническите параметри, необходими за сравняване с резултатите от последващите периодични изпитвания.

(2) Пусковите изпитвания се осигуряват от ръководителя на лечебното заведение в присъствие на лицето, извършило монтажа.

(3) Пусковите изпитвания се извършват от медицински физик-експерт по чл. 27.

(4) Лицата, които не са в трудовоправни отношения с лечебното заведение, могат да извършват пусковите изпитвания, ако притежават лицензия за измервания с цел контрол на качеството на съответния тип апаратура, издадена по реда на ЗБИЯЕ, при спазване изискването по ал. 3.

(5) Физически и юридически лица, извършващи дейности по доставка, монтаж, техническа поддръжка и ремонт на радиологична апаратура, не могат да извършват дейностите по ал. 1.

(6) Извършващият пусковото изпитване вписва резултатите в протокол, включващ:

1.  наименование на обекта - лечебно заведение, отделение, кабинет;

2.  идентификационни данни за проверяваната апаратура, включително производител и серийни номера на основните компоненти;

3.  данни за използваните средства за измерване, включително серийни номера;

4.  списък на направените измервания с получените резултати;

5.  направени констатации и препоръки;

6.  дата, място, име и подпис на извършилия изпитването.

(7) Протоколът по ал. 6 се представя на ръководителя на лечебното заведение, съхранява се в документацията на заведението и се предоставя на контролните органи при поискване.

(8) При установяване на отклонения на параметрите от допустимите нива съгласно приложения № 8, 9 и 10 извършващите монтажа осъществяват необходимите настройки и пусковото изпитване се повтаря.

Чл. 41.  (1) Приемането на апаратурата и подписването на приемнопредавателен протокол между ръководителя на лечебното заведение и доставчика се извършват само при изпълнение на физико-техническите изисквания от приложения № 8, 9 и 10 и при наличието на протоколите по чл. 39, ал. 3 и чл. 40, ал. 6.

(2) Документите по ал. 1 се представят на комисията за въвеждане в експлоатация на обекта по чл. 58, ал. 2 ЗБИЯЕ.

Чл. 42.  (1) По време на клиничната експлоатация на апаратурата се провеждат последващи периодични изпитвания за поддържане на качеството на апаратурата.

(2) Последващите периодични изпитвания се провеждат по програма за контрол на качеството, съставена от медицинския физик-експерт по чл. 27, съгласно приложения № 8, 9 и 10, която включва:

1.  списък на проверяваните параметри на апаратурата;

2.  периодичността на изпитванията;

3.  специалистите, извършващи всяко изпитване;

4.  методиката за изпитването и използваните средства за измерване;

5.  критериите за оценка на резултатите.

(3) Стойностите на физико-техническите параметри, получени при периодичните изпитвания, се сравняват с базовите стойности от пусковите изпитвания по чл. 40.

(4) Всяко периодично изпитване се документира с протокол, съдържащ елементите на протокола по чл. 40, ал. 6, и заключение относно възможността за клинично използване и необходимите действия и срокове за намеса.

(5) При установяване на отклонения на параметрите от границите за безопасна работа съгласно приложения № 8, 9 и 10 медицинският физик-експерт дава писмено заключение за спиране от експлоатация на апаратурата до отстраняването им и информира контролните държавни органи.

(6) При установяване на отклонения на параметрите от границите на нормална работа съгласно приложения № 8, 9 и 10 провелият измерването дава в протокола писмено заключение за отстраняване на отклонението в срок до 3 месеца.

(7) Ръководителят на лечебното заведение е длъжен в указаните срокове да приведе параметрите на радиологичната апаратура в допустимите граници.

(8) След привеждането на параметрите на радиологичната апаратура в допустимите граници ръководителят на лечебното заведение осигурява повторно изпитване за проверка на съответствието с изискванията на приложения № 8, 9 и 10.

(9) Протоколите от периодичните изпитвания се съхраняват в документацията на лечебното заведение и се предоставят на контролните органи при поискване.

Чл. 43.  (1) Извънпланово изпитване на радиологичната апаратура се провежда след:

1.  ремонти и подмяна на елементи на апаратурата, които пряко влияят върху режима на работа или върху радиационната защита;

2.  при установени технически неизправности или проблеми при работа с апаратурата;

3.  когато апаратурата не е използвана повече от 6 месеца.

(2) Извънплановите изпитвания се провеждат по изискванията на чл. 40.

Чл. 44.  При включване на радиологична апаратура в програма за здравен скрининг ръководителят на лечебното заведение осигурява:

1.  пусково изпитване за съответствие с изискванията на скрининговата програма;

2.  допълване на програмата за контрол на качеството по чл. 42, ал. 2 с изисквания към радиологичната апаратура за скрининг.

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§ 1.  По смисъла на тази наредба:

1.  "Базова стойност на измервана величина" e стойността на измервана величина, получена при пусковото изпитване на радиологична апаратура, с която се сравняват резултатите от последващите периодични изпитвания.

2.  "Доза на пациента" е общ термин за дозиметрична величина, характеризираща облъчването на пациента при диагностично изследване или терапевтична процедура, която се специфицира в зависимост от вида на процедурата и целта на дозиметричната оценка.

3.  "Контрол на качеството" е система от дейности по изготвяне на процедури и тяхното реализиране, които се провеждат с цел поддържане или подобряване на качеството на диагностичния и терапевтичния процес и осигуряване на радиационната защита.  Включва дозиметричния контрол (мониторинг) и оценяването и поддържането в изискваните граници на физико-техническите параметри на радиологичната апаратура, които могат да бъдат дефинирани, измерени и контролирани.

4.  "Лична вреда" са клинично установими вредни ефекти от облъчването на отделно лице с йонизиращи лъчения при медицински процедури, които се проявяват непосредствено след облъчването или с определена вероятност след различен период от време у лицето или неговото потомство.

5.  "Медицинска радиологична процедура" е всяко медицинско изследване или медицинска процедура с използване на йонизиращи лъчения.

6.  "Медицински физик" е лице с магистърска степен по медицинска физика или придобита специалност в здравеопазването "Медицинска радиологична физика".

7.  "Национални референтни диагностични нива" са препоръчителни нива на доза на пациента при рентгенови диагностични изследвания, или нива на активност на въведения радиофармацевтик при нуклеарномедицински изследвания, за типични изследвания за групи от пациенти със стандартни размери, или за стандартни фантоми, които се отнасят за широко разпространени типове радиологични уредби.  Очаква се тези нива да не бъдат превишавани при прилагане на добра радиологична практика.

8.  "Оптимизация" е всяка дейност, която при медицинското облъчване с диагностична цел осигурява постоянство на диагностичната информация, при минимално разумно облъчване на пациента, като се вземат предвид и икономическите и социалните фактори, а при медицинското облъчване с лечебна цел осигурява реализирането на лечебната доза в терапевтичния обем при минимално разумно достижимо облъчване на органите и тъканите извън този обем.  Включва избора на апаратура, практическите аспекти на радиологичната процедура, осигуряването на качеството, включително контрола на качеството, и оценката на дозата на пациента.

9.  "Осигуряване на качеството" са всички планирани и системни действия, необходими да осигурят достатъчна сигурност, че дадена структура, система, компонента или процедура работят задоволително в съответствие с приетите стандарти.

10.  "Оценка на качеството" е системен преглед на медицинската радиологична практика с цел повишаване на качеството и грижите за пациента, при който радиологичните процедури и резултатите от тях се сравняват с приетите медицински стандарти по образна диагностика, нуклеарна медицина и лъчелечение и при отклонения от тях се правят препоръки за промени или за въвеждане на нови методи в практиката.

11.  "Радиологична апаратура" е обобщено понятие за апарат, уредба или части от уредба, които се използват за провеждане на медицинска радиологична процедура.

12.  "Радиофармацевтик" e химично съединение, в което един от химичните елементи участва със свой радиоактивен изотоп и което се използва за диагностика и лечение в нуклеарната медицина.

13.  "Типична диагностична доза" е стойност на дозата на пациента за определен вид рентгеново изследване, проведено с конкретна рентгенова уредба, определена за пациенти със стандартни размери или за стандартен фантом по методика, позволяваща сравняване с националните референтни диагностични нива.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 2.  Наредбата се приема на основание чл. 65, ал. 1, т. 2 от Закона за здравето.

§ 3.  (1) Ръководителите на лечебните заведения осигуряват провеждането на пускови изпитвания на използваната радиологична апаратура по изискванията на чл. 40 в срок до две години от влизането в сила на наредбата.

(2) Радиологична апаратура, която не отговаря на изискванията за безопасност по колона 5 от приложения № 8, 9 и 10 към чл. 36, ал. 1, се извежда от експлоатация.

§ 4.  В срок до 5 години от влизането в сила на наредбата ръководителите на лечебните заведения привеждат използваната радиологична апаратура в съответствие с изискванията на чл. 36.

§ 5.  (1) Лица, които към момента на влизането в сила на наредбата имат над 15 години трудов стаж като медицински физици в отделения на лечебни заведения, извършващи медицински радиологични процедури, могат да продължат да работят като "медицински физик" по смисъла на тази наредба.

(2) Лица, които към момента на влизането в сила на наредбата имат под 15 години трудов стаж като медицински физици в отделения на лечебни заведения, извършващи медицински радиологични процедури, са длъжни в срок до 5 години от влизането в сила на наредбата да придобият магистърска степен по медицинска физика или специалност в здравеопазването "Медицинска радиологична физика".

§ 6.  В срок до 3 години от влизането в сила на наредбата дейностите по чл. 27, ал. 3 по изключение могат да се извършват от медицински физици без специалност в здравеопазването "Медицинска радиологична физика" при спазване на изискванията по чл. 27, ал. 1, т. 2 и 3.

§ 7.  В срок до две години от влизането в сила на наредбата медицинските специалисти, които не отговарят на изискванията по чл. 9, ал. 1, т. 2 и извършват медицинско облъчване, преминават допълнително специализирано обучение.

Приложение № 1

към чл. 6, ал. 2

Радиационно-диагностичен паспорт

Име, презиме, фамилия ....................................................... ЕГН ............................ 1. Рентгенова диагностика

І¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤џ

¦Дата ¦    Вид    ¦ Лечебно  ¦   Лекар   ¦          Параметри на изследването           ¦Произведение ¦

¦     ¦изследване ¦заведение Ј¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤ў¤¤¤ў¤¤¤¤¤ў¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°доза - площ  ¦

¦     ¦/проекция/ ¦          ¦Име ¦Подпис¦kV ¦mA ¦mA.s ¦s ¦Разстояние¦Размер¦Дебелина на¦при графия и ¦

¦     ¦           ¦          ¦    ¦  и   ¦   ¦   ¦     ¦  ¦  фокус - ¦  на  ¦  среза и  ¦   скопия,   ¦

¦     ¦           ¦          ¦    ¦печат ¦   ¦   ¦     ¦  ¦   филм   ¦филма ¦   брой    ¦   cGy.cmќ   ¦

¦     ¦           ¦          ¦    ¦      ¦   ¦   ¦     ¦  ¦          ¦      ¦срезове при¦             ¦

¦     ¦           ¦          ¦    ¦      ¦   ¦   ¦     ¦  ¦          ¦      ¦компютърна ¦             ¦

¦     ¦           ¦          ¦    ¦      ¦   ¦   ¦     ¦  ¦          ¦      ¦томография ¦             ¦

Ј¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤Ґ¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤Ґ¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

Ј¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤Ґ¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤Ґ¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤Ў¤¤¤Ў¤¤¤¤¤Ў¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤±

2. Нуклеарномедицинска диагностика

І¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤џ

¦Дата ¦  Тип/вид  ¦ Лечебно  ¦   Лекар   ¦                Параметри на изследването                 ¦

¦     ¦изследване ¦заведение ¦           ¦                                                          ¦

¦     ¦           ¦          Ј¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦     ¦           ¦          ¦Име ¦Подпис¦Изследван ¦Тип ¦Детектираща¦  Радиофармацевтик ¦Активност,¦

¦     ¦           ¦          ¦    ¦  и   ¦  орган   ¦    ¦ апаратура ¦                   ¦   MBq    ¦

¦     ¦           ¦          ¦    ¦печат ¦          ¦    ¦           ¦                   ¦          ¦

Ј¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

Ј¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤±

Приложение № 2

към чл. 23, т. 1

Проведени рентгенови диагностични изследвания

Лечебно заведение: ........................ Град ......................................

І¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤џ

¦ Позиция № и ¦   Брой   ¦ Относителен ¦                   Разпределение по възрастови групи                   ¦              Разпределение по пол             ¦

¦   вид на    ¦ (хиляди) ¦     дял     Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦изследването ¦          ¦             ¦        0 - 17 г.      ¦       18 - 45 г.      ¦       Над 45 г.       ¦         Мъже          ¦         Жени          ¦

¦(от 1 до 32, ¦          ¦             Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦изброени под ¦          ¦             ¦  Брой   ¦ Относителен ¦  Брой   ¦ Относителен ¦  Брой   ¦ Относителен ¦  Брой   ¦ Относителен ¦  Брой   ¦ Относителен ¦

¦ таблицата)  ¦          ¦             ¦(хиляди) ¦     дял     ¦(хиляди) ¦     дял     ¦(хиляди) ¦     дял     ¦(хиляди) ¦     дял     ¦(хиляди) ¦     дял     ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦      1      ¦          ¦             ¦         ¦             ¦         ¦             ¦         ¦             ¦         ¦             ¦         ¦             ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦      2      ¦          ¦             ¦         ¦             ¦         ¦             ¦         ¦             ¦         ¦             ¦         ¦             ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦      3      ¦          ¦             ¦         ¦             ¦         ¦             ¦         ¦             ¦         ¦             ¦         ¦             ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦     ...     ¦          ¦             ¦         ¦             ¦         ¦             ¦         ¦             ¦         ¦             ¦         ¦             ¦

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤±

1. Графии на гръдна клетка

2. Томографии

3. Скопии на гръдна клетка

4. Флуорографии

5. Графии на крайници и стави

6. Графии на лумбосакрални прешлени

7. Графии на торакални прешлени

8. Графии на цервикални прешлени

9. Графии на таз/бедра

10. Графии на глава

11. Графии на корем

12. Графии горен отдел на СЧТ

13. Графии долен отдел на СЧТ

14. Холецистографии

15. Урографии

16. Мамографии - скрининг

17. Мамографии - клинична диагноза

18. Компютърни томографии - глава

19. Компютърни томографии - торакс

20. Компютърни томографии - корем

21. Ангиографии - церебрални

22. Ангиографии - коронарни

23. Ангиографии - други (ренални)

24. Интервенционални процедури PTCA

25. Интервенционални процедури - други

26. Пелвиметрия

27. Други

28. Всичко изследвания (от 1 до 27)

29. Интраорални дентографии

30. Панорамни дентографии

31. Дентографии (29 + 30)

32. Всичко изследвания (28 + 31)

Дата: .......................

Изготвил: ................... (име и подпис)

Зав. отделение: ............. (име и подпис)

Приложение № 3

към чл. 23, т. 2

Проведени диагностични нуклеарномедицински изследвания

Лечебно заведение: ................................ Град ..............................................

І¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤џ

¦ Позиция № ¦Диагностициран ¦  Тип на   ¦  Тип на   ¦Радио-¦                         Възраст и брой на пациентите; въведена активност А                       ¦

¦(от 1 до 8,¦орган (изброени¦процедурата¦апаратурата¦фарма-Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦ изброени  ¦под таблицата) ¦           ¦           ¦цевтик¦    0 - 1 г.   ¦    2 - 5 г.   ¦    6 - 10 г.  ¦   11 - 15 г.   ¦   16 - 40 г.   ¦    над 40 г.   ¦

¦    под    ¦               ¦           ¦           ¦      Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤°

¦таблицата) ¦               ¦           ¦           ¦      ¦Активност,¦Брой¦Активност,¦Брой¦Активност,¦Брой¦Активност,¦Брой ¦Активност,¦Брой ¦Активност,¦Брой ¦

¦           ¦               ¦           ¦           ¦      ¦    MBq   ¦    ¦    MBq   ¦    ¦    MBq   ¦    ¦    MBq   ¦     ¦    MBq   ¦мъже/¦    MBq   ¦мъже/¦

¦           ¦               ¦           ¦           ¦      ¦          ¦    ¦          ¦    ¦          ¦    ¦          ¦     ¦          ¦жени ¦          ¦жени ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤°

¦     1     ¦               ¦           ¦           ¦      ¦          ¦    ¦          ¦    ¦          ¦    ¦          ¦     ¦          ¦     ¦          ¦     ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤°

¦     2     ¦               ¦           ¦           ¦      ¦          ¦    ¦          ¦    ¦          ¦    ¦          ¦     ¦          ¦     ¦          ¦     ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤°

¦    ...    ¦               ¦           ¦           ¦      ¦          ¦    ¦          ¦    ¦          ¦    ¦          ¦     ¦          ¦     ¦          ¦     ¦

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤±

Диагностицирани органи: 1. кости 2. мозък 3. сърце 4. бял дроб 5. щитовидна жлеза

6. бъбреци 7. други 8. общ брой изследвания

Дата: ........................ Изготвил: .................... /име и подпис/ Зав. отделение: .............. /име и подпис/

Приложение № 4

към чл. 23, т. 3

Проведени лъчетерапевтични процедури

Лечебно заведение: ................................ Град ..............................................

І¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤џ

¦   Брой   ¦ Категория ¦Облъчван ¦  Огнищна доза/   ¦           Метод на лечение         ¦     Разпределение    ¦            Разпределение по пол             ¦

¦ пациенти ¦заболяване ¦  орган  ¦активност, MBq, заЈ¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¦     по възрастови    Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦          ¦           ¦(мишена) ¦радиофармацевтици ¦  Теле-  ¦ Брахитерапия ¦Метаболитна¦         групи        ¦                      ¦                      ¦

¦          ¦           ¦         ¦                  ¦ терапия ¦              ¦  терапия  ¦    (брой в хиляди)   ¦          мъже        ¦        жени          ¦

¦          ¦           ¦         ¦                  ¦         ¦              ¦           Ј¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤°

¦          ¦           ¦         ¦                  ¦         ¦              ¦           ¦0-15 г.¦16-40 г.¦ над ¦0-15 г.¦16-40 г.¦над  ¦0-15 г.¦16-40 г.¦над  ¦

¦          ¦           ¦         ¦                  ¦         ¦              ¦           ¦       ¦        ¦40 г.¦       ¦        ¦40 г.¦       ¦        ¦40 г.¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤°

¦          ¦           ¦         ¦                  ¦         ¦              ¦           ¦       ¦        ¦     ¦       ¦        ¦     ¦       ¦        ¦     ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤°

¦          ¦           ¦         ¦                  ¦         ¦              ¦           ¦       ¦        ¦     ¦       ¦        ¦     ¦       ¦        ¦     ¦

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤±

Дата: ........................ Изготвил: .................... /име и подпис/ Зав. отделение: .............. /име и подпис/

Приложение № 5

към чл. 27, ал. 5

Минимален брой медицински физици за дейностите по осигуряване на качеството и

радиационната защита в лъчелечението, нуклеарната медицина и рентгеновата

диагностика

Минималният брой медицински физици се определя, като еквивалентният пълен щат (ЕПЩ) за всеки вид уредби и вид/брой процедури се умножи съответно по броя на уредбите и процедурите и резултатите се сумират. Посоченият щат в таблици 1, 2 и 3 не включва дейностите от таблица 4, както и ремонтно-сервизното обслужване на уредбите и поддръжката на компютърните мрежи.

Таблица 1. Минимален брой медицински физици в лъчелечението*

І¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤џ

¦                        Вид уредба/процедури                        ¦ ЕПЩ  ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤°

¦1. Медицински ускорител за електрони и фотони с различна енергия    ¦ 0,9  ¦

¦2. Медицински ускорител за електрони и фотони с една енергия        ¦ 0,7  ¦

¦3. Телегаматерапевтична уредба                                      ¦ 0,5  ¦

¦4. Рентгенова терапевтична уредба                                   ¦ 0,3  ¦

¦5. Уредба за брахитерапия с дистанционно посленатоварване           ¦ 0,4  ¦

¦6. Брахитерапия с ръчно посленатоварване                            ¦ 0,3  ¦

¦7. Рентгенов симулатор                                              ¦ 0,3  ¦

¦8. Компютърна планираща система                                     ¦ 0,4  ¦

¦9. Планиране на лъчелечение за 100 пациенти за една година (нови и с¦      ¦

¦   променен план и/или метод за лъчелечение)                        ¦ 0,2  ¦

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤±

* Броят на медицинските физици на постоянен щат в звената за лъчелечение

задължително трябва да бъде най-малко двама, от които поне единият е

експерт в лъчелечението. Ако определеният с помощта на таблицата ЕПЩ е

нецяло число, минималният брой физици се определя чрез закръгляване към

най-близкото по-голямо цяло число.

Таблица 2. Минимален брой медицински физици в нуклеарната медицина**

І¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤џ

¦                       Вид уредба/процедури                       ¦ ЕПЩ  ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤°

¦1. Гама-камера                                                    ¦ 0,5  ¦

¦2. Друг тип уредба за функционална или топографска радионуклидна  ¦ 0,05 ¦

¦   диагностика                                                    ¦      ¦

¦3. 1000 динамични или SPECT изследвания за една година            ¦ 0,1  ¦

¦4. 100 нови пациенти за метаболитна брахитерапия за една година   ¦ 0,3  ¦

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤±

** В звената за нуклеарна медицина задължително трябва да има на постоянен

щат най-малко един медицински физик. Ако се използват и друг тип уредби

(PET, циклотрон, целотелесен брояч и др.), броят на медицинските физици

трябва да се увеличи.

Таблица 3. Минимален брой медицински физици в рентгеновата диагностика***

І¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤џ

¦                            Вид уредба                            ¦ ЕПЩ  ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤°

¦1. Компютъртомографска уредба                                     ¦ 0,10 ¦

¦2. Ангиографска уредба                                            ¦ 0,10 ¦

¦3. Стационарна уредба за скопия и графия                          ¦ 0,10 ¦

¦4. Стационарна или мобилна уредба или работен пост за рентгенова  ¦ 0,08 ¦

¦   скопия                                                         ¦      ¦

¦5. Стационарен пост за рентгенова графия                          ¦ 0,08 ¦

¦6. Мамографска уредба                                             ¦ 0,08 ¦

¦7. Мобилна уредба за рентгенова графия                            ¦ 0,05 ¦

¦8. Дентална уредба за секторни или панорамни снимки               ¦ 0,05 ¦

¦9. Проявителна машина или лазерен дигитайзер                      ¦ 0,05 ¦

¦10. Работна станция от система за архивиране и комуникация на     ¦ 0,10 ¦

¦    образите (PACS)                                               ¦      ¦

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤±

*** В лечебните заведения с 20 или повече работни поста трябва да има на

постоянен щат най-малко един медицински физик. Лечебните заведения с

по-малко от 20 работни поста трябва да ползват задължително услугите

на външен медицински физик. В отделения, извършващи интервенционални

и/или инвазивни процедури; в отделения към специализирани детски

клиники или при участие в национална мамографска скринингова програма,

трябва да има осигурена системна консултация от медицински физик-експерт.

Таблица 4. Допълнителен брой медицински физици за други задачи, свързани с източниците на йонизиращи лъчения

І¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤џ

¦                          Вид дейност                          ¦    ЕПЩ    ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦1. Радиационна защита (дозиметричен и радиометричен контрол) - ¦   0,30    ¦

¦   за 100 лица от персонала                                    ¦           ¦

¦2. Научноизследователска работа                                ¦   1,0     ¦

¦3. Учебна                                                      ¦           ¦

¦   Преподавателска работа - 200 учебни часа в година           ¦1,0 експерт¦

¦   Ръководство на 1 обучаващ се на база медицински физик       ¦0,1 експерт¦

¦   Ръководство на 1 докторант                                  ¦0,1 експерт¦

¦   Ръководство на дипломант                                    ¦   0,05    ¦

¦4. Консултантска дейност по радиационна защита                 ¦   0,2     ¦

¦5. Констултантска дейност по избор и експлоатация на           ¦0,1 експерт¦

¦   радиологична апаратура                                      ¦           ¦

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤±

Приложение № 6

към чл. 28, ал. 3, т. 5

Национални референтни диагностични нива на доза на пациента при рентгенови

диагностични изследвания и на активност на въведения радиофармацевтик при

нуклеарномедицински изследвания

Таблица 5. Национални референтни диагностични нива на входяща повърхностна

доза при една рентгенография за стандартен възрастен пациент

І¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤џ

¦       Вид рентгенография/проекция        ¦Входяща повърхностна доза,* mGy ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦Торакс - бял дроб и сърце (PA)            ¦               0,9              ¦

¦Торакс - бял дроб и сърце (Lat)           ¦               1,5              ¦

¦Лумбални прешлени (AP)                    ¦              10                ¦

¦Лумбални прешлени (Lat)                   ¦              30                ¦

¦Лумбосакрална връзка (LSJ)                ¦              40                ¦

¦Таз (AP)                                  ¦              10                ¦

¦Череп (PA)                                ¦               5                ¦

¦Череп (Lat)                               ¦               3                ¦

¦Отделителна система - преди и след        ¦              10                ¦

¦контрастиране (AP)                        ¦                                ¦

¦Мамография (CC)                           ¦              13**              ¦

¦Мамография (MLO)                          ¦              13**              ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦* Измерена върху кожата на пациента по централния рентгенов лъч с включено ¦

¦  обратно разсейване.                                                      ¦

¦** Отнася се за величината входяща въздушна керма без обратното            ¦

¦   разсейване, измерена със стандартен фантом от PMMA с дебелина 45 mm, при¦

¦   наличие на противодифузионна решетка и при осигурена оптична плътност на¦

¦   филма 1,2 OD над воала.                                                 ¦

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤±

Таблица 6. Национални референтни диагностични нива на компютъртомографски дозов индекс за единичен срез и на произведение доза - дължина за цялостно изследване при компютърна томография за стандартен възрастен пациент

І¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤џ

¦ Изследвана  ¦Компютъртомографски дозов индекс ¦Произведение доза - дължина¦

¦   област    ¦     за единичен срез*, mGy      ¦   за облъчената област,   ¦

¦             ¦                                 ¦          mGy.cm           ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦Глава        ¦               60                ¦           1050            ¦

¦Торакс       ¦               30                ¦            650            ¦

¦Корем        ¦               35                ¦            780            ¦

¦Таз          ¦               35                ¦            570            ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦*Стойностите са за претегления компютъртомографски дозов индекс, получен   ¦

¦ по формулата                                                              ¦

¦ CTDIw = 1/3.CTDI      + 2/3.CTDI     , където CTDI      и CTDI      са    ¦

¦                 100.c           100.p             100.с       100.р       ¦

¦ стойностите, измерени с йонизационна камера с дължина                     ¦

¦ 10 cm, съответно в центъра и в периферията на стандартен                  ¦

¦ компютъртомографски фантом на тяло с диаметър 320 mm и на глава с         ¦

¦ диаметър 160 mm.                                                          ¦

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤±

Таблица 7. Национални референтни диагностични нива на активност на въведения радиофармацевтик при нуклеарномедицински изследвания

І¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤џ

¦      Вид на       ¦         Вид изследване          ¦    Активност,     ¦

¦ радиофармецевтика ¦                                 ¦ MBq на определена ¦

¦                   ¦                                 ¦   телесна маса    ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦                        99m                                              ¦

¦I . Радиофармацевтици с    Tc-                                           ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦99m                ¦                                 ¦                   ¦

¦   Tc-MDP          ¦Сцинтиграфия на кости и стави    ¦(370 - 740)/70 kg  ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦99m                ¦                                 ¦                   ¦

¦   Tc-MAG3, (EC)   ¦Динамична бъбречна сцинтиграфия  ¦74 - 185           ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦99m                ¦                                 ¦                   ¦

¦   Tc-DTPA         ¦Динамична бъбречна сцинтиграфия  ¦74 - 185           ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦99m                ¦                                 ¦                   ¦

¦   Tc-DMSA         ¦Статична бъбречна сцинтиграфия   ¦120 - 150          ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦99m                ¦                                 ¦                   ¦

¦   Tc-MIBI         ¦Миокардна перфузионна            ¦560 -740           ¦

¦   (tetrofosmin)   ¦сцинтиграфия                     ¦                   ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦99m                ¦                                 ¦                   ¦

¦   Tc-MIBI         ¦Туморотропна сцинтиграфия        ¦(370 - 740)/70 kg  ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦99m                ¦                                 ¦                   ¦

¦   Tc-MAA          ¦Белодробна перфузионна           ¦(111 - 222)/70 kg  ¦

¦                   ¦сцинтиграфия                     ¦                   ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦99m                ¦                                 ¦                   ¦

¦   Tc-сулфо-колоид ¦Сцинтиграфия на черен дроб       ¦111 - 185          ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦99m                ¦                                 ¦                   ¦

¦   Tc-пертехнетат  ¦Сцинтиграфия на щитовидна жлеза  ¦74/70 kg           ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦99m                ¦                                 ¦                   ¦

¦   Tc-пертехнетат  ¦Сцинтиграфия на слюнчести жлези  ¦37                 ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦                        131                                              ¦

¦II. Радиофармацевтици с    I                                             ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦131                ¦                                 ¦                   ¦

¦   I-хипуран       ¦Изотопна нефрограма и определяне ¦1                  ¦

¦                   ¦на остатъчна урина               ¦                   ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦131                ¦                                 ¦                   ¦

¦   I-натриев йодид ¦Сцинтиграфия на щитовидна жлеза  ¦1,8 - 3,7          ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦131                ¦                                 ¦                   ¦

¦   I-натриев йодид ¦Сцинтиграфия на щитовидна жлеза  ¦74 - 370           ¦

¦                   ¦след тиреоидектомия (при карцином¦                   ¦

¦                   ¦на щитовидната жлеза)            ¦                   ¦

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤±

Приложение № 7

към чл. 31, ал. 3

.........................................................

(наименование на лечебното заведение, адрес, телефон)

П И С М Е Н А  И Н С Т Р У К Ц И Я

за поведение на пациента след проведено изследване с открити

радиофармацевтични вещества

Уважаеми г-жо/г-н ........................, ЕГН ......................,

Вие бяхте изследван с радиофармацевтика ............. с активност .......... с цел ...................................................................... При обичайните прилагани активности при изследванията те не представляват опасност за здравето Ви и Вие можете да извършвате дневните си задължения, както сте го правили и преди. Независимо от това, че изследването се провежда в амбулаторни условия, след прекратяването му във Вашето тяло все още остава малко количество радиоактивно вещество, което излъчва в малка степен лъчение. С течение на времето това радиоактивно вещество се разпада и се отделя от организма Ви. Този процес приключва в рамките на няколко дни.

За предпазване на Вашите близки или на други лица Ви молим поне в течение на едно денонощие да спазвате следните предпазни мерки: 1. Избягвайте непосредствения контакт с други хора, особено с бременни жени или малки деца. 2. Погрижете се за прилежно измиване на ползваната от Вас тоалетна, тъй като някои екскременти, особено урината, могат да съдържат радиоактивни вещества.

3. Спазвайте точно дадените инструкции от лекуващия Ви лекар, като при нужда се обръщайте към него за допълнителна информация. 4. Ако сте провели лечение с радиоактивни вещества, ще получите допълнителна лична инструкция от лекуващия Ви лекар.

Вашият лекуващ лекар е д-р ................. За контакт: тел. ..............

Дата ............................... Лекуващ лекар: .............................. (подпис) .....................

.........................................................

(наименование на лечебното заведение, адрес, телефон)

П И С М Е Н А  И Н С Т Р У К Ц И Я

за поведение на пациента след проведено лечение с радиоактивен йод

Уважаеми г-жо/г-н ........................, ЕГН ......................,

Вие бяхте изследван с радиофармацевтика ............. с активност .......... с цел ......................................................................

Основни елементи на инструкцията:

1. Цел на провеждащото се лечение 2. Изход от провеждащото се лечение 3. Мерки за подготовка на пациента за предстоящото лечение 4. Правила за радиационна защита след лечението и изписването на пациента

Вашият лекуващ лекар е д-р ................. За контакт: тел. ..............

Дата ............................... Лекуващ лекар: .............................. (подпис) .....................

.........................................................

(наименование на лечебното заведение, адрес, телефон)

К О Н С Т А Т И В Е Н  П Р О Т О К О Л

за регистрираната мощност на дозата при изписване след проведено

лечение с радиоактивен йод

На .............. (дата) на г-жа/г-н ................., ЕГН ................, ИЗ № ................................, адрес ..............................., бе приложено лечение с радиофармацевтика ............. с активност ..........

При изписването на ................ (дата) е регистрирана мощност на дозата

-1

на 1 метър от тялото на пациента ................. mSv.h  . Измерените стойности съответстват на нормативните изисквания. Медицински физик-експерт на лечебното заведение: ............................ .............................................................................

(име)

За контакт: тел. ...........................................................

Дата ................................ Лекуващ лекар: .................................. (подпис) .................

Приложение № 8

към чл. 36, ал. 1, т. 1

Физико-технически изисквания и програма за контрол на качеството на

диагностичните рентгенови уредби

Таблица 8. Основни изпитвания на уредбите за рентгенография (без мамография и стоматологична рентгенография)

І¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤џ

¦   Контролиран    ¦Степен ¦  Минимална  ¦  Граници на   ¦   Граници на    ¦     Забележка      ¦

¦    параметър     ¦на ком-¦ честота на  ¦нормална работа¦безопасна работа ¦                    ¦

¦                  ¦петен- ¦контролиране ¦               ¦                 ¦                    ¦

¦                  ¦тност* ¦             ¦               ¦                 ¦                    ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦        1         ¦   2   ¦      3      ¦       4       ¦        5        ¦         6          ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦1. Рентгенов източник                                                                          ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦1.1. Точност на   ¦   1   ¦веднъж       ¦Отклонение на  ¦Отклонение на    ¦Измерва се средната ¦

¦анодното          ¦       ¦годишно      ¦измерената     ¦измерената       ¦пикова стойност на  ¦

¦напрежение U      ¦       ¦             ¦стойност от    ¦стойност от      ¦напрежението по     ¦

¦                  ¦       ¦             ¦зададената:    ¦зададената до    ¦неинвазивен метод с ¦

¦                  ¦       ¦             ¦до ‘ 6 % при U ¦15 %.            ¦уред, поставен в    ¦

¦                  ¦       ¦             ¦< 100 kV и до  ¦                 ¦лъчевия сноп        ¦

¦                  ¦       ¦             ¦‘ 6 кV при U   ¦                 ¦                    ¦

¦                  ¦       ¦             ¦> 100 kV.      ¦                 ¦                    ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦1.2. Повторяемост ¦   1   ¦веднъж       ¦Отклонение до  ¦                 ¦При пусковото       ¦

¦на анодното       ¦       ¦годишно      ¦‘ 5 % на всяка ¦                 ¦изпитване - за нис- ¦

¦напрежение U      ¦       ¦             ¦измерена       ¦                 ¦ка, средна и висока ¦

¦                  ¦       ¦             ¦стойност от    ¦                 ¦стойности на U;     ¦

¦                  ¦       ¦             ¦средната       ¦                 ¦ежегодно - за средна¦

¦                  ¦       ¦             ¦стойност при   ¦                 ¦стойност на U,      ¦

¦                  ¦       ¦             ¦най-малко 3    ¦                 ¦например 70 или     ¦

¦                  ¦       ¦             ¦измервания при ¦                 ¦80 kV               ¦

¦                  ¦       ¦             ¦повторяеми     ¦                 ¦                    ¦

¦                  ¦       ¦             ¦условия        ¦                 ¦                    ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦1.3. Обща         ¦   1   ¦веднъж       ¦               ¦По-голяма от     ¦Оценява се чрез     ¦

¦филтрация на      ¦       ¦годишно      ¦               ¦2,5 mm алуминиев ¦измерване на слоя на¦

¦рентгеновото      ¦       ¦             ¦               ¦еквивалент при   ¦полуотслабване на   ¦

¦лъчение           ¦       ¦             ¦               ¦U > 70 kV        ¦рентг. лъчение при  ¦

¦                  ¦       ¦             ¦               ¦                 ¦70 kV или 80 kV     ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦1.4. Време на     ¦   1   ¦веднъж       ¦Отклонение на  ¦Отклонение на    ¦                    ¦

¦експонация t -    ¦       ¦годишно      ¦измерената     ¦измерената       ¦                    ¦

¦точност на        ¦       ¦             ¦стойност от    ¦стойност от      ¦                    ¦

¦таймера           ¦       ¦             ¦зададената до  ¦зададената до    ¦                    ¦

¦                  ¦       ¦             ¦‘ 10 % за t    ¦‘ 50 % за t “ 1 s¦                    ¦

¦                  ¦       ¦             ¦> 100 ms       ¦и ‘ 25 % за t    ¦                    ¦

¦                  ¦       ¦             ¦               ¦> 1 s            ¦                    ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦                  ¦       ¦             ¦               ¦              -1 ¦                    ¦

¦1.5. Лъчев        ¦   1   ¦веднъж       ¦       -       ¦> 25 †Gy(mA.s)   ¦Лъчевият дебит се   ¦

¦дебит - големина  ¦       ¦годишно      ¦               ¦на 1 m от фокуса ¦измерва при типично ¦

¦                  ¦       ¦             ¦               ¦при действителна ¦за уредбата качество¦

¦                  ¦       ¦             ¦               ¦стойност на U =  ¦на рентгеновото     ¦

¦                  ¦       ¦             ¦               ¦80 kV            ¦лъчение, напр. при  ¦

¦                  ¦       ¦             ¦               ¦                 ¦анодно напрежение   ¦

¦                  ¦       ¦             ¦               ¦                 ¦80 kV и обща филтра-¦

¦                  ¦       ¦             ¦               ¦                 ¦ция 3 mm Al         ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°                    ¦

¦1.6. Лъчев дебит -¦   1   ¦веднъж на    ¦Разлика до 20 %¦Разлика до 50 %  ¦                    ¦

¦възпроизводи-     ¦       ¦6 месеца     ¦от базовата    ¦от базовата      ¦                    ¦

¦мост във времето  ¦       ¦             ¦стойност       ¦стойност         ¦                    ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°                    ¦

¦1.7. Лъчев дебит -¦   1   ¦веднъж       ¦Отклонение до  ¦Отклонение до    ¦                    ¦

¦повторяемост      ¦       ¦годишно      ¦‘ 15 % на всяка¦‘ 30 % на всяка  ¦                    ¦

¦при еднакви       ¦       ¦             ¦измерена       ¦измерена стойност¦                    ¦

¦условия на        ¦       ¦             ¦стойност от    ¦от средната при  ¦                    ¦

¦измерване         ¦       ¦             ¦средната при   ¦най-малко 3      ¦                    ¦

¦                  ¦       ¦             ¦най-малко 3    ¦измервания при   ¦                    ¦

¦                  ¦       ¦             ¦измервания при ¦повторяеми       ¦                    ¦

¦                  ¦       ¦             ¦повторяеми     ¦условия          ¦                    ¦

¦                  ¦       ¦             ¦условия        ¦                 ¦                    ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°                    ¦

¦1.8. Лъчев дебит -¦   1   ¦веднъж       ¦Отклонение до  ¦                 ¦                    ¦

¦повторяемост      ¦       ¦годишно      ¦‘ 15 % на всяка¦                 ¦                    ¦

¦при изменение на  ¦       ¦             ¦измерена       ¦                 ¦                    ¦

¦анодния ток I     ¦       ¦             ¦стойност от    ¦                 ¦                    ¦

¦и/или             ¦       ¦             ¦средната при   ¦                 ¦                    ¦

¦количеството      ¦       ¦             ¦измервания,    ¦                 ¦                    ¦

¦електричество I.t ¦       ¦             ¦направени при  ¦                 ¦                    ¦

¦                  ¦       ¦             ¦постоянна      ¦                 ¦                    ¦

¦                  ¦       ¦             ¦стойност на    ¦                 ¦                    ¦

¦                  ¦       ¦             ¦напрежението и ¦                 ¦                    ¦

¦                  ¦       ¦             ¦при различни   ¦                 ¦                    ¦

¦                  ¦       ¦             ¦стойности на   ¦                 ¦                    ¦

¦                  ¦       ¦             ¦I(mA) и/или    ¦                 ¦                    ¦

¦                  ¦       ¦             ¦I.t(mA.s)      ¦                 ¦                    ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦1.9. Лъчев дебит -¦   1   ¦веднъж       ¦Зависимост на  ¦                 ¦Измерва се в        ¦

¦изменение с       ¦       ¦годишно      ¦лъчевия дебит  ¦                 ¦работния диапазон от¦

¦анодното          ¦       ¦             ¦от U (kV),     ¦                 ¦стойности на        ¦

¦напрежение U      ¦       ¦             ¦описвана от    ¦                 ¦анодното напрежение ¦

¦                  ¦       ¦             ¦степенна       ¦                 ¦                    ¦

¦                  ¦       ¦             ¦функция със    ¦                 ¦                    ¦

¦                  ¦       ¦             ¦степенен       ¦                 ¦                    ¦

¦                  ¦       ¦             ¦показател      ¦                 ¦                    ¦

¦                  ¦       ¦             ¦1,7 – 2,5.     ¦                 ¦                    ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦1.10. Ефективен   ¦   1   ¦веднъж       ¦Не се предлага ¦                 ¦Измерва се с тестов ¦

¦размер на         ¦       ¦годишно      ¦гранична       ¦                 ¦обект-звезда при    ¦

¦оптичния фокус    ¦       ¦             ¦стойност, но   ¦                 ¦възпроизводими      ¦

¦                  ¦       ¦             ¦изменение с    ¦                 ¦условия             ¦

¦                  ¦       ¦             ¦50 % от базова-¦                 ¦                    ¦

¦                  ¦       ¦             ¦та стойност е  ¦                 ¦                    ¦

¦                  ¦       ¦             ¦индикатор за   ¦                 ¦                    ¦

¦                  ¦       ¦             ¦износване на   ¦                 ¦                    ¦

¦                  ¦       ¦             ¦рентгеновата   ¦                 ¦                    ¦

¦                  ¦       ¦             ¦тръба.         ¦                 ¦                    ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦2. Лъчезащита на  ¦   1   ¦при смяна на ¦               ¦Доза до 1 mGy за ¦При указаните от    ¦

¦рентгеновата      ¦       ¦тръба, кожух ¦               ¦1 h на 1 m от    ¦производителя       ¦

¦тръба             ¦       ¦или бленд.   ¦               ¦фокуса при       ¦максимални          ¦

¦                  ¦       ¦Устройство   ¦               ¦затворен изход на¦експонационни данни ¦

¦                  ¦       ¦             ¦               ¦работния сноп    ¦за непрекъсната     ¦

¦                  ¦       ¦             ¦               ¦                 ¦работа              ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦3. Блендиращо устройство                                                                       ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦3.1. Съвпадение   ¦ 1, 2  ¦веднъж на 3  ¦Разликата между¦Сумата от        ¦                    ¦

¦на светлинния     ¦       ¦месеца       ¦границите на   ¦отклоненията     ¦                    ¦

¦визьор и лъчевото ¦       ¦             ¦лъчевото поле и¦между границите  ¦                    ¦

¦поле              ¦       ¦             ¦светл. поле за ¦на лъчевото и    ¦                    ¦

¦                  ¦       ¦             ¦всяка от       ¦светлинното      ¦                    ¦

¦                  ¦       ¦             ¦четирите страни¦полета по всяка  ¦                    ¦

¦                  ¦       ¦             ¦да е “ ‘ 1 % от¦от двете главни  ¦                    ¦

¦                  ¦       ¦             ¦разстоянието от¦оси да е “ 3 % от¦                    ¦

¦                  ¦       ¦             ¦фокуса до      ¦разстоянието от  ¦                    ¦

¦                  ¦       ¦             ¦равнината на   ¦фокуса до        ¦                    ¦

¦                  ¦       ¦             ¦св. поле       ¦равнината на св. ¦                    ¦

¦                  ¦       ¦             ¦               ¦поле             ¦                    ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦3.2. Центриране   ¦ 1, 2  ¦веднъж на 3  ¦Разстоянието   ¦                 ¦                    ¦

¦на светлинния     ¦       ¦месеца       ¦между образа на¦                 ¦                    ¦

¦визьор и лъчевото ¦       ¦             ¦кръста на      ¦                 ¦                    ¦

¦поле              ¦       ¦             ¦светлинния     ¦                 ¦                    ¦

¦                  ¦       ¦             ¦визьор и       ¦                 ¦                    ¦

¦                  ¦       ¦             ¦центъра на     ¦                 ¦                    ¦

¦                  ¦       ¦             ¦лъчевото поле  ¦                 ¦                    ¦

¦                  ¦       ¦             ¦да е “ 1 % от  ¦                 ¦                    ¦

¦                  ¦       ¦             ¦разстоянието   ¦                 ¦                    ¦

¦                  ¦       ¦             ¦фокус-филм     ¦                 ¦                    ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦3.3. Съвпадение   ¦ 1, 2  ¦веднъж на 3  ¦Разстоянието   ¦                 ¦                    ¦

¦на кръста на      ¦       ¦месеца       ¦между образа на¦                 ¦                    ¦

¦светлинния визьор ¦       ¦             ¦кръста на      ¦                 ¦                    ¦

¦с центъра на      ¦       ¦             ¦светлинния     ¦                 ¦                    ¦

¦касетата в        ¦       ¦             ¦визьор и       ¦                 ¦                    ¦

¦касетоносача      ¦       ¦             ¦центъра на фил-¦                 ¦                    ¦

¦                  ¦       ¦             ¦ма да е “ 1 %  ¦                 ¦                    ¦

¦                  ¦       ¦             ¦от разстоянието¦                 ¦                    ¦

¦                  ¦       ¦             ¦фокус - филм   ¦                 ¦                    ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦3.4. Ортогонал-   ¦   1   ¦веднъж       ¦“ ‘ 1,5 ъгъл  ¦                 ¦                    ¦

¦ност на централ-  ¦       ¦годишно      ¦между          ¦                 ¦                    ¦

¦ния рентгенов     ¦       ¦             ¦централния     ¦                 ¦                    ¦

¦лъч и филма       ¦       ¦             ¦рентгенов лъч и¦                 ¦                    ¦

¦                  ¦       ¦             ¦перпендикуляра ¦                 ¦                    ¦

¦                  ¦       ¦             ¦към филма      ¦                 ¦                    ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦3.5. Точност на   ¦   1   ¦веднъж       ¦Разликата между¦                 ¦При наличие на      ¦

¦автоматичната     ¦       ¦годишно      ¦границите на   ¦                 ¦автоматично         ¦

¦блендираща        ¦       ¦             ¦лъчевото поле и¦                 ¦блендиране          ¦

¦система           ¦       ¦             ¦на филма за    ¦                 ¦                    ¦

¦                  ¦       ¦             ¦всяка от       ¦                 ¦                    ¦

¦                  ¦       ¦             ¦четирите страни¦                 ¦                    ¦

¦                  ¦       ¦             ¦да е “ ‘ 2 % от¦                 ¦                    ¦

¦                  ¦       ¦             ¦разстоянието   ¦                 ¦                    ¦

¦                  ¦       ¦             ¦фокус - филм   ¦                 ¦                    ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦3.6. Ограничаване ¦ 1, 2  ¦веднъж на    ¦               ¦Блендиращото     ¦Следи се по време на¦

¦на работния сноп  ¦       ¦6 месеца     ¦               ¦устройство да    ¦рутинната работа    ¦

¦                  ¦       ¦             ¦               ¦позволява        ¦                    ¦

¦                  ¦       ¦             ¦               ¦ограничаване на  ¦                    ¦

¦                  ¦       ¦             ¦               ¦работния сноп до ¦                    ¦

¦                  ¦       ¦             ¦               ¦най-малкия       ¦                    ¦

¦                  ¦       ¦             ¦               ¦използван формат ¦                    ¦

¦                  ¦       ¦             ¦               ¦рентгенова касета¦                    ¦

¦                  ¦       ¦             ¦               ¦при всички       ¦                    ¦

¦                  ¦       ¦             ¦               ¦използвани       ¦                    ¦

¦                  ¦       ¦             ¦               ¦разстояния       ¦                    ¦

¦                  ¦       ¦             ¦               ¦фокус - филм     ¦                    ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦4. Противодифузионна решетка                                                                   ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦4.1. Наличие на   ¦   1   ¦веднъж на    ¦               ¦Липса на         ¦Рентгенографира се  ¦

¦дефекти на        ¦       ¦6 месеца     ¦               ¦нехомогенности в ¦поставена върху     ¦

¦решетката         ¦       ¦             ¦               ¦оптичната        ¦рентген. касета при ¦

¦                  ¦       ¦             ¦               ¦плътност върху   ¦50 kV               ¦

¦                  ¦       ¦             ¦               ¦рентгенография на¦                    ¦

¦                  ¦       ¦             ¦               ¦решетката,       ¦                    ¦

¦                  ¦       ¦             ¦               ¦наблюдавана с    ¦                    ¦

¦                  ¦       ¦             ¦               ¦негативоскоп от  ¦                    ¦

¦                  ¦       ¦             ¦               ¦1 m.             ¦                    ¦

¦                  Ј¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦                  ¦   2   ¦ежедневно    ¦Липса на       ¦                 ¦Следи се по време на¦

¦                  ¦       ¦             ¦визуално       ¦                 ¦рутинната работа    ¦

¦                  ¦       ¦             ¦наблюдавани    ¦                 ¦                    ¦

¦                  ¦       ¦             ¦дефекти върху  ¦                 ¦                    ¦

¦                  ¦       ¦             ¦клиничните     ¦                 ¦                    ¦

¦                  ¦       ¦             ¦рентгенографии ¦                 ¦                    ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦4.2. Движение на  ¦   1   ¦веднъж на    ¦Липса на       ¦                 ¦При движеща се      ¦

¦решетката         ¦       ¦6 месеца     ¦нехомогенности ¦                 ¦решетка             ¦

¦                  ¦       ¦             ¦в оптичната    ¦                 ¦                    ¦

¦                  ¦       ¦             ¦плътност върху ¦                 ¦                    ¦

¦                  ¦       ¦             ¦рентгенография,¦                 ¦                    ¦

¦                  ¦       ¦             ¦направена при  ¦                 ¦                    ¦

¦                  ¦       ¦             ¦най-кратката   ¦                 ¦                    ¦

¦                  ¦       ¦             ¦използвана в   ¦                 ¦                    ¦

¦                  ¦       ¦             ¦практиката     ¦                 ¦                    ¦

¦                  ¦       ¦             ¦експонация     ¦                 ¦                    ¦

¦                  Ј¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦                  ¦   2   ¦ежедневно    ¦               ¦Образите на      ¦Следи се по време на¦

¦                  ¦       ¦             ¦               ¦ламелите не се   ¦рутинната работа    ¦

¦                  ¦       ¦             ¦               ¦визуализират     ¦                    ¦

¦                  ¦       ¦             ¦               ¦върху            ¦                    ¦

¦                  ¦       ¦             ¦               ¦рентгенографиите ¦                    ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦5. Експонационен автомат (експономат)                                                          ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦5.1. Ограничаване ¦   1   ¦пусково      ¦               ¦Максимална       ¦Не се отнася за     ¦

¦на експонацията   ¦       ¦             ¦               ¦възможна стойност¦рентгеноскопия и    ¦

¦                  ¦       ¦             ¦               ¦на количеството  ¦томография          ¦

¦                  ¦       ¦             ¦               ¦електричество до ¦                    ¦

¦                  ¦       ¦             ¦               ¦600 mA.s и на    ¦                    ¦

¦                  ¦       ¦             ¦               ¦времето на       ¦                    ¦

¦                  ¦       ¦             ¦               ¦експонация при   ¦                    ¦

¦                  ¦       ¦             ¦               ¦единична         ¦                    ¦

¦                  ¦       ¦             ¦               ¦експонация до 6 s¦                    ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦5.2. Настройка на ¦       ¦веднъж       ¦Оптичната      ¦Оптичната        ¦Измерва се с фантом ¦

¦експономата       ¦       ¦годишно      ¦плътност да е  ¦плътност да е 0,5¦от вода, PMMA или   ¦

¦                  ¦       ¦             ¦1,1 – 1,4 OD с ¦– 2,0 OD с воала.¦друго тъканноекви-  ¦

¦                  ¦       ¦             ¦воала.         ¦                 ¦валентно вещество с ¦

¦                  ¦       ¦             ¦               ¦                 ¦дебелина 20 cm при  ¦

¦                  ¦       ¦             ¦               ¦                 ¦напрежение 76 -     ¦

¦                  ¦       ¦             ¦               ¦                 ¦81 kV.              ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°                    ¦

¦5.3. Повторяемост ¦   1   ¦веднъж       ¦Разлика до ‘   ¦Разлика до ‘ 0,4 ¦                    ¦

¦на оптичната      ¦       ¦годишно      ¦0,3 OD между   ¦OD между всяка   ¦                    ¦

¦плътност OD при   ¦       ¦             ¦всяка стойност ¦стойност на OD и ¦                    ¦

¦избор на различни ¦       ¦             ¦на OD и        ¦средната ОD на   ¦                    ¦

¦доминанти на      ¦       ¦             ¦средната ОD на ¦филмите,         ¦                    ¦

¦експономата       ¦       ¦             ¦филмите,       ¦експонирани с    ¦                    ¦

¦                  ¦       ¦             ¦експонирани с  ¦избор на различна¦                    ¦

¦                  ¦       ¦             ¦избор на       ¦доминанта при    ¦                    ¦

¦                  ¦       ¦             ¦различна       ¦равни други      ¦                    ¦

¦                  ¦       ¦             ¦доминанта при  ¦условия.         ¦                    ¦

¦                  ¦       ¦             ¦равни други    ¦                 ¦                    ¦

¦                  ¦       ¦             ¦условия.       ¦                 ¦                    ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦5.4. Точност на   ¦   1   ¦веднъж       ¦Разлика до     ¦                 ¦                    ¦

¦настройката на    ¦       ¦годишно      ¦‘ 0,3 OD между ¦                 ¦                    ¦

¦експономата при   ¦       ¦             ¦всяка стойност ¦                 ¦                    ¦

¦различни времена  ¦       ¦             ¦на OD и        ¦                 ¦                    ¦

¦експонация        ¦       ¦             ¦средната ОD на ¦                 ¦                    ¦

¦                  ¦       ¦             ¦филмите,       ¦                 ¦                    ¦

¦                  ¦       ¦             ¦експонирани с  ¦                 ¦                    ¦

¦                  ¦       ¦             ¦различни       ¦                 ¦                    ¦

¦                  ¦       ¦             ¦времена на     ¦                 ¦                    ¦

¦                  ¦       ¦             ¦експонация при ¦                 ¦                    ¦

¦                  ¦       ¦             ¦равни други    ¦                 ¦                    ¦

¦                  ¦       ¦             ¦условия.       ¦                 ¦                    ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦5.5. Компенсация  ¦   1   ¦веднъж       ¦Разлика до     ¦                 ¦Измерва се с фантом ¦

¦на енергийната    ¦       ¦годишно      ¦‘ 0,3 OD между ¦                 ¦от вода, PMMA или   ¦

¦зависимост при    ¦       ¦             ¦оптичната      ¦                 ¦друго тъканно-      ¦

¦различни          ¦       ¦             ¦плътност на    ¦                 ¦еквивалентно        ¦

¦стойности на U    ¦       ¦             ¦филмите,       ¦                 ¦вещество с дебелина ¦

¦                  ¦       ¦             ¦експонирани при¦                 ¦20 cm               ¦

¦                  ¦       ¦             ¦две различни   ¦                 ¦                    ¦

¦                  ¦       ¦             ¦стойности на U ¦                 ¦                    ¦

¦                  ¦       ¦             ¦в използвания  ¦                 ¦                    ¦

¦                  ¦       ¦             ¦на практика    ¦                 ¦                    ¦

¦                  ¦       ¦             ¦диапазон и при ¦                 ¦                    ¦

¦                  ¦       ¦             ¦равни други    ¦                 ¦                    ¦

¦                  ¦       ¦             ¦условия        ¦                 ¦                    ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦5.6. Точност на   ¦   1   ¦веднъж       ¦Разлика до     ¦                 ¦Измерва се с фантом ¦

¦настройката на    ¦       ¦годишно      ¦‘ 0,3 OD между ¦                 ¦от вода, PMMA или   ¦

¦експономата при   ¦       ¦             ¦всяка стойност ¦                 ¦друго тъканно-      ¦

¦различни дебелини ¦       ¦             ¦на OD и        ¦                 ¦еквивалентно        ¦

¦на фантома        ¦       ¦             ¦средната OD за ¦                 ¦вещество с дебелини ¦

¦                  ¦       ¦             ¦филмите,       ¦                 ¦между 15 и 30 cm при¦

¦                  ¦       ¦             ¦експонирани при¦                 ¦напрежение 76 -     ¦

¦                  ¦       ¦             ¦различни       ¦                 ¦81 kV.              ¦

¦                  ¦       ¦             ¦типични        ¦                 ¦                    ¦

¦                  ¦       ¦             ¦дебелини на    ¦                 ¦                    ¦

¦                  ¦       ¦             ¦фантома при    ¦                 ¦                    ¦

¦                  ¦       ¦             ¦равни други    ¦                 ¦                    ¦

¦                  ¦       ¦             ¦условия        ¦                 ¦                    ¦

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤±

Таблица 9. Изпитвания на рентгеновите филми, фолио и касети, на процеса на проявяване на рентгеновите филми и на условията за разчитане на рентгенографиите

І¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤џ

¦   Контролиран   ¦Степен ¦  Минимална  ¦  Граници на   ¦   Граници на    ¦     Забележка      ¦

¦    параметър    ¦на ком-¦ честота на  ¦нормална работа¦безопасна работа ¦                    ¦

¦                 ¦петен- ¦контролиране ¦               ¦                 ¦                    ¦

¦                 ¦тност* ¦             ¦               ¦                 ¦                    ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦        1        ¦   2   ¦      3      ¦       4       ¦        5        ¦         6          ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦1. Рентгенови филми, усилващи фолии и касети                                                  ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦1.1. Състояние   ¦   2   ¦веднъж       ¦Липса на       ¦                 ¦                    ¦

¦и чистота на     ¦       ¦седмично     ¦артефакти от   ¦                 ¦                    ¦

¦касетите и       ¦       ¦             ¦замърсявания и ¦                 ¦                    ¦

¦усилващите       ¦       ¦             ¦дефекти на     ¦                 ¦                    ¦

¦фолии            ¦       ¦             ¦касетите и ус. ¦                 ¦                    ¦

¦                 ¦       ¦             ¦фолии върху    ¦                 ¦                    ¦

¦                 ¦       ¦             ¦експониран филм¦                 ¦                    ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦1.2.             ¦ 1, 2  ¦веднъж на 3  ¦Липса на тъмни ¦                 ¦Използва се         ¦

¦Уплътняване на   ¦       ¦месеца       ¦петна или ивици¦                 ¦негативоскоп с      ¦

¦рентгеновите     ¦       ¦             ¦върху проявен  ¦                 ¦минимална яркост    ¦

¦касети           ¦       ¦             ¦филм от неек-  ¦                 ¦         -2         ¦

¦                 ¦       ¦             ¦спонирана      ¦                 ¦1000 cd.m           ¦

¦                 ¦       ¦             ¦касета,        ¦                 ¦                    ¦

¦                 ¦       ¦             ¦поставена върху¦                 ¦                    ¦

¦                 ¦       ¦             ¦негативоскоп по¦                 ¦                    ¦

¦                 ¦       ¦             ¦10 min от двете¦                 ¦                    ¦

¦                 ¦       ¦             ¦страни         ¦                 ¦                    ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦1.3. Контакт     ¦ 1, 2  ¦веднъж       ¦Липса на обла- ¦                 ¦Чрез                ¦

¦между            ¦       ¦годишно и при¦сти с нарушена ¦                 ¦рентгенографиране на¦

¦усилващите       ¦       ¦проблем      ¦нерязкост върху¦                 ¦метална мрежа,      ¦

¦фолии и филма в  ¦       ¦             ¦рентгено-      ¦                 ¦поставена върху     ¦

¦касетата         ¦       ¦             ¦графията       ¦                 ¦касетата            ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦1.4.  Относителна¦   1   ¦веднъж       ¦Разлика до     ¦                 ¦                    ¦

¦чувствителност на¦       ¦годишно      ¦‘ 0,3 OD между ¦                 ¦                    ¦

¦филм-фолийните   ¦       ¦или при      ¦стойностите на ¦                 ¦                    ¦

¦комбинации (ФФК) ¦       ¦проблем      ¦OD на филмите, ¦                 ¦                    ¦

¦от еднакъв клас  ¦       ¦             ¦експонирани в  ¦                 ¦                    ¦

¦отделението      ¦       ¦             ¦различните     ¦                 ¦                    ¦

¦                 ¦       ¦             ¦касети при     ¦                 ¦                    ¦

¦                 ¦       ¦             ¦еднакви        ¦                 ¦                    ¦

¦                 ¦       ¦             ¦геометрични и  ¦                 ¦                    ¦

¦                 ¦       ¦             ¦експонационни  ¦                 ¦                    ¦

¦                 ¦       ¦             ¦условия        ¦                 ¦                    ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦2. Проявяване на рентгеновите филми - за това изпитване във всяка тъмна стая трябва да има    ¦

¦уред за генериране на сенситометричен клин (сенситометър) и уред за измерване на оптична      ¦

¦плътност (денситометър)                                                                       ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦2.1. Воал на     ¦   2   ¦веднъж       ¦Воал на филма  ¦Воал на филма до ¦Измерва се с        ¦

¦проявения филм   ¦       ¦седмично     ¦до 0,2 OD      ¦0,3 OD           ¦денситометър        ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦2.2. Индекс на   ¦   2   ¦веднъж       ¦Разлика до     ¦Разлика до       ¦Задължителен от     ¦

¦чувствителност   ¦       ¦седмично     ¦0,2 OD от      ¦0,3 OD от        ¦1.01.2006           ¦

¦                 ¦       ¦             ¦базовата       ¦базовата         ¦                    ¦

¦                 ¦       ¦             ¦стойност       ¦стойност         ¦                    ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦2.3. Индекс на   ¦   2   ¦веднъж       ¦Разлика до     ¦Разлика до       ¦Задължителен от     ¦

¦контраста        ¦       ¦седмично     ¦0,2 OD от      ¦0,3 OD от        ¦1.01.2006           ¦

¦                 ¦       ¦             ¦базовата       ¦базовата         ¦                    ¦

¦                 ¦       ¦             ¦стойност       ¦стойност         ¦                    ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦3. Тъмна стая                                                                                 ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦3.1. Светлинни   ¦ 1, 2  ¦ежедневно    ¦Липса на       ¦                 ¦Определя се визуално¦

¦пропуски         ¦       ¦             ¦светлинни      ¦                 ¦след 5 min адаптация¦

¦                 ¦       ¦             ¦пропуски при   ¦                 ¦на тъмно            ¦

¦                 ¦       ¦             ¦изключени      ¦                 ¦                    ¦

¦                 ¦       ¦             ¦осветление и   ¦                 ¦                    ¦

¦                 ¦       ¦             ¦фенер          ¦                 ¦                    ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦3.2. Защитен     ¦ 1, 2  ¦веднъж на    ¦Разлика до     ¦                 ¦Определя се при     ¦

¦фенер            ¦       ¦6 месеца     ¦0,1 OD между   ¦                 ¦работни условия в   ¦

¦                 ¦       ¦             ¦OD на част от  ¦                 ¦тъмната стая -      ¦

¦                 ¦       ¦             ¦филм, престояла¦                 ¦включен фенер и     ¦

¦                 ¦       ¦             ¦4 min открита  ¦                 ¦включено осветление ¦

¦                 ¦       ¦             ¦върху работния ¦                 ¦в съседните         ¦

¦                 ¦       ¦             ¦плот и закрита ¦                 ¦помещения.  Филмът  ¦

¦                 ¦       ¦             ¦част от филма. ¦                 ¦предварително се    ¦

¦                 ¦       ¦             ¦               ¦                 ¦експонирана с       ¦

¦                 ¦       ¦             ¦               ¦                 ¦рентгеново лъчение  ¦

¦                 ¦       ¦             ¦               ¦                 ¦до около 1,0 OD     ¦

¦                 ¦       ¦             ¦               ¦                 ¦                    ¦

¦                 ¦       ¦             ¦               ¦                 ¦                    ¦

¦                 ¦       ¦             ¦               ¦                 ¦                    ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦4. Условия за разчитане на рентгенографиите (не се отнася за мамографските филми, за          ¦

¦тях виж Таблица 13)                                                                           ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦4.1. Яркост на   ¦   1   ¦веднъж       ¦Яркост         ¦                 ¦                    ¦

¦негативоскопа    ¦       ¦годишно      ¦> 1700 cd.mќ   ¦                 ¦                    ¦

¦                 ¦       ¦             ¦по цялата      ¦                 ¦                    ¦

¦                 ¦       ¦             ¦работна площ   ¦                 ¦                    ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦4.1. Хомогенност ¦       ¦веднъж       ¦До 30 % разлики¦                 ¦Измерва се в        ¦

¦на негативоскопа ¦       ¦годишно      ¦между всяка    ¦                 ¦централен и в       ¦

¦                 ¦       ¦             ¦стойност и     ¦                 ¦четири периферни    ¦

¦                 ¦       ¦             ¦средната       ¦                 ¦участъци от         ¦

¦                 ¦       ¦             ¦стойност       ¦                 ¦негативоскопа       ¦

¦                 ¦       ¦             ¦на яркостта    ¦                 ¦                    ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦4.3. Осветеност  ¦   1   ¦веднъж       ¦Осветеност     ¦                 ¦При изключен        ¦

¦в залата         ¦       ¦годишно      ¦< 50 lx на     ¦                 ¦негативоскоп        ¦

¦                 ¦       ¦             ¦100 cm в       ¦                 ¦                    ¦

¦                 ¦       ¦             ¦равнината на   ¦                 ¦                    ¦

¦                 ¦       ¦             ¦негативоскопа  ¦                 ¦                    ¦

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤±

Таблица 10. Допълнителни изпитвания на уредбите за рентгенова скопия

І¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤џ

¦   Контролиран   ¦Степен ¦  Минимална  ¦  Граници на   ¦   Граници на    ¦     Забележка      ¦

¦    параметър    ¦на ком-¦ честота на  ¦нормална работа¦безопасна работа ¦                    ¦

¦                 ¦петен- ¦контролиране ¦               ¦                 ¦                    ¦

¦                 ¦тност* ¦             ¦               ¦                 ¦                    ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦        1        ¦   2   ¦      3      ¦       4       ¦        5        ¦         6          ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦Всички параметри на рентгеновия източник при уредбите за рентгеноскопия, както и техните      ¦

¦компоненти за рентгенография, трябва да изпълняват критериите от таблици 8 и 9. Допълнително  ¦

¦се контролират следните параметри:                                                            ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦1. Мощност на     ¦  1   ¦веднъж на    ¦           -1  ¦                 ¦Ако решетката не се ¦

¦дозата на входа на¦      ¦6 месеца     ¦< 0,8 †Gy.s    ¦                 ¦отстранява,         ¦

¦ЕОП - големина    ¦      ¦             ¦за нормален ре-¦                 ¦измерената стойност ¦

¦                  ¦      ¦             ¦жим на дозата и¦                 ¦се коригира с       ¦

¦                  ¦      ¦             ¦           -1  ¦                 ¦обявения от         ¦

¦                  ¦      ¦             ¦< 1,0 †Gy.s    ¦                 ¦производителя       ¦

¦                  ¦      ¦             ¦за режим с     ¦                 ¦Буки-фактора на     ¦

¦                  ¦      ¦             ¦висока мощност ¦                 ¦решетката.  При     ¦

¦                  ¦      ¦             ¦на дозата за   ¦                 ¦други размери на    ¦

¦                  ¦      ¦             ¦ЕОП с диаметър ¦                 ¦входящия екран на   ¦

¦                  ¦      ¦             ¦25 cm, измерена¦                 ¦ЕОП мощността на    ¦

¦                  ¦      ¦             ¦при автоматичен¦                 ¦дозата се пресмята  ¦

¦                  ¦      ¦             ¦контрол на яр- ¦                 ¦като обратно        ¦

¦                  ¦      ¦             ¦костта на ЕОП с¦                 ¦пропорционална на   ¦

¦                  ¦      ¦             ¦воден фантом с ¦                 ¦квадрата на         ¦

¦                  ¦      ¦             ¦дебелина 20 cm ¦                 ¦диаметъра.          ¦

¦                  ¦      ¦             ¦без противоди- ¦                 ¦                    ¦

¦                  ¦      ¦             ¦фузионна       ¦                 ¦                    ¦

¦                  ¦      ¦             ¦решетка.       ¦                 ¦                    ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦2. Мощност на     ¦  1   ¦веднъж на    ¦Разлика до     ¦Разлика до ‘ 50 %¦Измерва се при      ¦

¦дозата на входа на¦      ¦3 месеца     ¦‘ 25 % от базо-¦от базовата      ¦условията от т. 1   ¦

¦ЕОП -             ¦      ¦             ¦вата стойност. ¦стойност.        ¦                    ¦

¦възпроизводимост  ¦      ¦             ¦               ¦                 ¦                    ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦3. Мощност на     ¦  1   ¦веднъж на    ¦            -1 ¦             -1  ¦Препоръчва се       ¦

¦дозата на кожата с¦      ¦6 месеца     ¦< 50 mGy.min   ¦< 100 mGy.min    ¦воден фантом с      ¦

¦обратното         ¦      ¦             ¦на повърхността¦на повърхността  ¦напречни размери    ¦

¦разсейване на     ¦      ¦             ¦на воден фантом¦на воден фантом  ¦30 cm x 30 cm       ¦

¦пациента          ¦      ¦             ¦с дебелина     ¦с дебелина 20 cm ¦                    ¦

¦                  ¦      ¦             ¦20 cm от стра- ¦от страната на   ¦                    ¦

¦                  ¦      ¦             ¦ната на рентге-¦рентгеновата     ¦                    ¦

¦                  ¦      ¦             ¦новата тръба   ¦тръба            ¦                    ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦4. Максимална     ¦  1   ¦веднъж на    ¦        -1     ¦        -1       ¦Разделителната      ¦

¦разделителна      ¦      ¦3 месеца     ¦> 1,0 mm   за  ¦> 0,8 mm   за    ¦способност се       ¦

¦способност на     ¦      ¦             ¦поле > 30 cm;  ¦поле > 30 cm     ¦оценява визуално    ¦

¦изобразяващата    ¦      ¦             ¦        -1     ¦        -1       ¦по образа върху     ¦

¦система           ¦      ¦             ¦> 1,2 mm   за  ¦> 1,0 mm   за    ¦TV монитора в       ¦

¦                  ¦      ¦             ¦поле 27-30 cm  ¦поле 27-30 cm    ¦автоматичен         ¦

¦                  ¦      ¦             ¦        -1     ¦        -1       ¦режим на            ¦

¦                  ¦      ¦             ¦> 1,4 mm   за  ¦> 1,2 mm   за    ¦висококонтрастен    ¦

¦                  ¦      ¦             ¦поле 23-25 c   ¦поле 23-25 cm    ¦ивичен тестов       ¦

¦                  ¦      ¦             ¦        -1     ¦        -1       ¦растер, напр.       ¦

¦                  ¦      ¦             ¦> 1,6 mm   за  ¦> 1,4 mm   за    ¦тип Huttner 18      ¦

¦                  ¦      ¦             ¦поле 15-18 cm  ¦поле 15-18 cm    ¦                    ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°                    ¦

¦5.Възпроизводимост¦ 1, 2 ¦веднъж на    ¦Промяна от ба- ¦Промяна от       ¦                    ¦

¦на разделителната ¦      ¦3 месеца     ¦зовата стойност¦базовата         ¦                    ¦

¦способност        ¦      ¦             ¦с повече от 2  ¦стойност с       ¦                    ¦

¦                  ¦      ¦             ¦групи на       ¦повече от 3      ¦                    ¦

¦                  ¦      ¦             ¦тестовия обект ¦групи на         ¦                    ¦

¦                  ¦      ¦             ¦               ¦тестовия обект   ¦                    ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦6. Гранична       ¦  1   ¦веднъж на    ¦“ 4 %          ¦                 ¦Оценява се визуално ¦

¦нискоконтрастна   ¦      ¦3 месеца     ¦               ¦                 ¦по образите върху TV¦

¦визуализация      ¦      ¦             ¦               ¦                 ¦монитора в          ¦

¦                  ¦      ¦             ¦               ¦                 ¦автоматичен режим на¦

¦                  ¦      ¦             ¦               ¦                 ¦обекти с различен   ¦

¦                  ¦      ¦             ¦               ¦                 ¦контраст, вградени  ¦

¦                  ¦      ¦             ¦               ¦                 ¦във фантом, напр.   ¦

¦                  ¦      ¦             ¦               ¦                 ¦тип Leeds           ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°                    ¦

¦7. Възпроизво-    ¦ 1, 2 ¦веднъж на    ¦Промяна от ба- ¦Промяна от       ¦                    ¦

¦димост на ниско-  ¦      ¦3 месеца     ¦зовата стойност¦базовата         ¦                    ¦

¦контрастната      ¦      ¦             ¦с повече от 2  ¦стойност с       ¦                    ¦

¦визуализация      ¦      ¦             ¦нива на кон-   ¦повече от 3 нива ¦                    ¦

¦                  ¦      ¦             ¦траст на тесто-¦на контраст на   ¦                    ¦

¦                  ¦      ¦             ¦вия обект тип  ¦тестовия обект   ¦                    ¦

¦                  ¦      ¦             ¦Leeds          ¦тип Leeds        ¦                    ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦8. Таймер за      ¦  1   ¦веднъж       ¦               ¦Таймерът да      ¦                    ¦

¦отчитане на       ¦      ¦годишно      ¦               ¦прекъсва         ¦                    ¦

¦интегралното време¦      ¦             ¦               ¦експонацията при ¦                    ¦

¦на скопия         ¦      ¦             ¦               ¦изтичане на      ¦                    ¦

¦                  ¦      ¦             ¦               ¦време, не        ¦                    ¦

¦                  ¦      ¦             ¦               ¦по-голямо от     ¦                    ¦

¦                  ¦      ¦             ¦               ¦10 min с включва-¦                    ¦

¦                  ¦      ¦             ¦               ¦не на            ¦                    ¦

¦                  ¦      ¦             ¦               ¦предупредителен  ¦                    ¦

¦                  ¦      ¦             ¦               ¦звуков сигнал    ¦                    ¦

¦                  ¦      ¦             ¦               ¦30 s преди       ¦                    ¦

¦                  ¦      ¦             ¦               ¦изтичането му    ¦                    ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦9. Точност на     ¦  1   ¦веднъж       ¦Отношението на ¦Границите на     ¦                    ¦

¦автоматичното     ¦      ¦годишно      ¦площите на лъ- ¦лъчевото поле не ¦                    ¦

¦блендиране на     ¦      ¦             ¦чевото поле и  ¦трябва да са     ¦                    ¦

¦лъчевото поле     ¦      ¦             ¦на образа тряб-¦извън приемника  ¦                    ¦

¦                  ¦      ¦             ¦ва да е по-    ¦на образа        ¦                    ¦

¦                  ¦      ¦             ¦малко от 1,15  ¦                 ¦                    ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦10. Серийни снимки                                                                            ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦10.1. Доза на     ¦  1   ¦веднъж       ¦< 0,20 †Gy за  ¦                 ¦                    ¦

¦входа на ЕОП      ¦      ¦годишно      ¦кадър при ЕОП с¦                 ¦                    ¦

¦                  ¦      ¦             ¦диаметър 23 cm ¦                 ¦                    ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦10.2. Мощност на  ¦  1   ¦веднъж       ¦< 100 - 300    ¦                 ¦Измерена от         ¦

¦дозата на кожата  ¦      ¦годишно      ¦       -1      ¦                 ¦страната на         ¦

¦на пациента       ¦      ¦             ¦mGy.min   за   ¦                 ¦рентгеновата        ¦

¦                  ¦      ¦             ¦25 кадъра/s    ¦                 ¦тръба на            ¦

¦                  ¦      ¦             ¦               ¦                 ¦повърхността на     ¦

¦                  ¦      ¦             ¦               ¦                 ¦воден фантом с      ¦

¦                  ¦      ¦             ¦               ¦                 ¦дебелина 20 cm      ¦

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤±

Таблица 11. Изпитвания на уредбите за компютърна томография

І¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤џ

¦   Контролиран   ¦Степен ¦  Минимална  ¦  Граници на   ¦   Граници на    ¦     Забележка      ¦

¦    параметър    ¦на ком-¦ честота на  ¦нормална работа¦безопасна работа ¦                    ¦

¦                 ¦петен- ¦контролиране ¦               ¦                 ¦                    ¦

¦                 ¦тност* ¦             ¦               ¦                 ¦                    ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦        1        ¦   2   ¦      3      ¦       4       ¦        5        ¦         6          ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦1. Рентгенов източник - да се удовлетворят критериите от таблица 8, т. 1.1; 1.4 - 1.9 и т. 2. ¦

¦Допълнително се контролират следните параметри:                                               ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦1.1. Повторяемост¦   1   ¦веднъж       ¦Отклонение до  ¦                 ¦                    ¦

¦на анодното      ¦       ¦годишно      ¦‘ 5 % на всяка ¦                 ¦                    ¦

¦напрежение U     ¦       ¦             ¦измерена стой- ¦                 ¦                    ¦

¦                 ¦       ¦             ¦ност от сред-  ¦                 ¦                    ¦

¦                 ¦       ¦             ¦ната стойност  ¦                 ¦                    ¦

¦                 ¦       ¦             ¦при най-малко  ¦                 ¦                    ¦

¦                 ¦       ¦             ¦3 измервания   ¦                 ¦                    ¦

¦                 ¦       ¦             ¦при повторяеми ¦                 ¦                    ¦

¦                 ¦       ¦             ¦условия        ¦                 ¦                    ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦1.2. Слой на     ¦   1   ¦веднъж       ¦Слой на        ¦Общата филтрация ¦Измерва се при      ¦

¦полуотслабване и ¦       ¦годишно      ¦полуотслабване ¦над 2,5 mm       ¦стойност на анодното¦

¦обща филтрация на¦       ¦             ¦в алуминий:    ¦алуминиев        ¦напрежение,         ¦

¦рентгеновото     ¦       ¦             ¦> 3,4 mm при   ¦еквивалент       ¦най-често използвана¦

¦лъчение          ¦       ¦             ¦U = 110 kV,    ¦                 ¦клинично            ¦

¦                 ¦       ¦             ¦> 3,8 mm при   ¦                 ¦                    ¦

¦                 ¦       ¦             ¦U = 120 kV,    ¦                 ¦                    ¦

¦                 ¦       ¦             ¦> 4,2 mm при   ¦                 ¦                    ¦

¦                 ¦       ¦             ¦U = 130 kV,    ¦                 ¦                    ¦

¦                 ¦       ¦             ¦> 4,6 mm при   ¦                 ¦                    ¦

¦                 ¦       ¦             ¦U = 140 kV.    ¦                 ¦                    ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦2. Съвпадение на ¦   1   ¦веднъж       ¦По-добро от    ¦                 ¦                    ¦

¦светлинната      ¦       ¦месечно      ¦‘ 5 mm         ¦                 ¦                    ¦

¦индикация с рав- ¦       ¦             ¦               ¦                 ¦                    ¦

¦нината на среза  ¦       ¦             ¦               ¦                 ¦                    ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦3. Шум на образа ¦ 1, 2  ¦веднъж       ¦Разлика до 20 %¦Разлика до 50 %  ¦… се определя в     ¦

¦                 ¦       ¦месечно      ¦от базовата    ¦от базовата стой-¦централна област с  ¦

¦                 ¦       ¦             ¦стойност на    ¦ност на експери- ¦площ 500 mmќ за     ¦

¦                 ¦       ¦             ¦експериментал- ¦менталното сред- ¦воден или тъканно-  ¦

¦                 ¦       ¦             ¦ното средно-   ¦ноквадратично    ¦еквивалентен фантом ¦

¦                 ¦       ¦             ¦квадратично    ¦отклонение … на  ¦                    ¦

¦                 ¦       ¦             ¦отклонение … на¦Хаунсфийлдовите  ¦                    ¦

¦                 ¦       ¦             ¦Хаунсфийлдовите¦числа            ¦                    ¦

¦                 ¦       ¦             ¦числа          ¦                 ¦                    ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦4. Стойности на  ¦ 1, 2  ¦веднъж       ¦Разлика между  ¦Разлика между    ¦                    ¦

¦Хаунсфийлдовите  ¦       ¦месечно      ¦измерените и   ¦измерените и     ¦                    ¦

¦числа            ¦       ¦             ¦действителните ¦действителните   ¦                    ¦

¦                 ¦       ¦             ¦Хаунсфийлдови  ¦Хаунсфийлдови    ¦                    ¦

¦                 ¦       ¦             ¦числа за вода  ¦числа за вода до ¦                    ¦

¦                 ¦       ¦             ¦до ‘ 4 HU      ¦‘ 10 HU          ¦                    ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦5. Еднаквост на  ¦   1   ¦веднъж       ¦Разлика до     ¦                 ¦Оценява се в области¦

¦Хаунфийлдовите   ¦       ¦месечно      ¦‘ 8 HU между   ¦                 ¦с площ 500 mmќ за   ¦

¦числа в различни ¦       ¦             ¦средните       ¦                 ¦хомогенен фантом    ¦

¦райони на        ¦       ¦             ¦стойности в    ¦                 ¦                    ¦

¦хомогенен фантом ¦       ¦             ¦централна и в  ¦                 ¦                    ¦

¦                 ¦       ¦             ¦няколко пери-  ¦                 ¦                    ¦

¦                 ¦       ¦             ¦ферни области  ¦                 ¦                    ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦6. Компютъртомо- ¦   1   ¦веднъж       ¦Разлика до 20 %¦Разлика до 50 %  ¦Измерва се CTDI     ¦

¦графски индекс на¦       ¦годишно      ¦от базовата    ¦от базовата стой-¦свободно във въздух ¦

¦дозата (CTDI)    ¦       ¦             ¦стойност на    ¦ност за CTDI за  ¦с йонизационна      ¦

¦                 ¦       ¦             ¦CTDI за        ¦единичен срез,   ¦камера с дължина    ¦

¦                 ¦       ¦             ¦единичен срез, ¦измерен при      ¦10 cm               ¦

¦                 ¦       ¦             ¦измерен при    ¦всички възможни  ¦                    ¦

¦                 ¦       ¦             ¦всички възможни¦дебелини на среза¦                    ¦

¦                 ¦       ¦             ¦дебелини на    ¦и за всички      ¦                    ¦

¦                 ¦       ¦             ¦среза и за     ¦филтри           ¦                    ¦

¦                 ¦       ¦             ¦всички филтри  ¦                 ¦                    ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦7. Дебелина на   ¦   1   ¦веднъж       ¦Разлика до 20 %¦Разлика до 50 %  ¦Оценява се чрез     ¦

¦среза            ¦       ¦годишно      ¦или 1 mm (което¦или 2 mm (което е¦ширината на измере- ¦

¦                 ¦       ¦             ¦е по-голямо) от¦по-голямо) от    ¦ния профил на дозата¦

¦                 ¦       ¦             ¦базовата       ¦базовата стойност¦при половината от   ¦

¦                 ¦       ¦             ¦стойност       ¦                 ¦максималната стой-  ¦

¦                 ¦       ¦             ¦               ¦                 ¦ност                ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦8. Високо-       ¦   1   ¦веднъж       ¦Разлика до 20 %¦                 ¦Изпитванията се     ¦

¦контрастна       ¦       ¦годишно      ¦от базовата    ¦                 ¦адаптират към       ¦

¦разделителна     ¦       ¦             ¦стойност на    ¦                 ¦специфичните        ¦

¦способност       ¦       ¦             ¦разделителната ¦                 ¦изисквания на       ¦

¦                 ¦       ¦             ¦способност,    ¦                 ¦производителя на    ¦

¦                 ¦       ¦             ¦оценена чрез   ¦                 ¦компютъртомографска-¦

¦                 ¦       ¦             ¦ширината при   ¦                 ¦та уредба           ¦

¦                 ¦       ¦             ¦половината от  ¦                 ¦                    ¦

¦                 ¦       ¦             ¦максималната   ¦                 ¦                    ¦

¦                 ¦       ¦             ¦стойност на    ¦                 ¦                    ¦

¦                 ¦       ¦             ¦точковата или  ¦                 ¦                    ¦

¦                 ¦       ¦             ¦линейната      ¦                 ¦                    ¦

¦                 ¦       ¦             ¦разпределителни¦                 ¦                    ¦

¦                 ¦       ¦             ¦функции        ¦                 ¦                    ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°                    ¦

¦9. Ниско-        ¦   1   ¦веднъж       ¦Визуализиране  ¦                 ¦                    ¦

¦контрастна       ¦       ¦годишно      ¦на сфери от    ¦                 ¦                    ¦

¦визуализация     ¦       ¦             ¦полистирол с   ¦                 ¦                    ¦

¦                 ¦       ¦             ¦диаметър       ¦                 ¦                    ¦

¦                 ¦       ¦             ¦0,35 cm,       ¦                 ¦                    ¦

¦                 ¦       ¦             ¦внедрен във    ¦                 ¦                    ¦

¦                 ¦       ¦             ¦воден фантом   ¦                 ¦                    ¦

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤±

Таблица 12. Изпитвания на уредбите за стоматологична рентгенография

І¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤џ

¦   Контролиран   ¦Степен ¦  Минимална  ¦  Граници на   ¦   Граници на    ¦     Забележка      ¦

¦    параметър    ¦на ком-¦ честота на  ¦нормална работа¦безопасна работа ¦                    ¦

¦                 ¦петен- ¦контролиране ¦               ¦                 ¦                    ¦

¦                 ¦тност* ¦             ¦               ¦                 ¦                    ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦        1        ¦   2   ¦      3      ¦       4       ¦        5        ¦         6          ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦Проявителният процес при уредбите за стоматологична рентгенография трябва да изпълнява        ¦

¦критериите от таблица 9, т. 2 и т. 3.  За уредбите за панорамна рентгенография трябва да са   ¦

¦изпълнени още критериите от таблица 9, т. 1 и т. 4.                                           ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦1. Минимално     ¦   1   ¦пусково      ¦Работното      ¦Работното        ¦                    ¦

¦анодно напрежение¦       ¦             ¦анодно         ¦анодно           ¦                    ¦

¦                 ¦       ¦             ¦напрежение     ¦напрежение       ¦                    ¦

¦                 ¦       ¦             ¦да е ’ 60 kV   ¦да е ’ 55 kV     ¦                    ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦2. Разстояние    ¦   1   ¦пусково      ¦               ¦Разстоянието     ¦                    ¦

¦фокус - кожа     ¦       ¦             ¦               ¦фокус - кожа     ¦                    ¦

¦                 ¦       ¦             ¦               ¦трябва да бъде   ¦                    ¦

¦                 ¦       ¦             ¦               ¦поне 20 cm при   ¦                    ¦

¦                 ¦       ¦             ¦               ¦Umax ’ 60 kV и   ¦                    ¦

¦                 ¦       ¦             ¦               ¦поне 17 cm при   ¦                    ¦

¦                 ¦       ¦             ¦               ¦Umax < 60 kV     ¦                    ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦3. Точност на    ¦   1   ¦веднъж       ¦Отклонение на  ¦Отклонение на    ¦Измерва се средната ¦

¦анодното         ¦       ¦годишно      ¦измерената     ¦измерената       ¦пикова стойност на U¦

¦напрежение U     ¦       ¦             ¦стойност от    ¦стойност от      ¦по неинвазивен метод¦

¦                 ¦       ¦             ¦зададената до  ¦зададената до    ¦с уред, поставен в  ¦

¦                 ¦       ¦             ¦‘ 6 %, а при   ¦15 %.            ¦лъчевия сноп        ¦

¦                 ¦       ¦             ¦напрежения над ¦                 ¦                    ¦

¦                 ¦       ¦             ¦100 kV до      ¦                 ¦                    ¦

¦                 ¦       ¦             ¦‘ 6 кV.        ¦                 ¦                    ¦

¦                 ¦       ¦             ¦               ¦                 ¦                    ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦4. Повторяемост  ¦   1   ¦веднъж       ¦Отклонение до  ¦                 ¦При пусковото       ¦

¦на анодното      ¦       ¦годишно      ¦‘ 5 % на всяка ¦                 ¦изпитване - за нис- ¦

¦напрежение U     ¦       ¦             ¦измерена       ¦                 ¦ка, средна и висока ¦

¦                 ¦       ¦             ¦стойност от    ¦                 ¦стойности на U;     ¦

¦                 ¦       ¦             ¦средната       ¦                 ¦ежегодно - за средна¦

¦                 ¦       ¦             ¦стойност при   ¦                 ¦стойност на U,      ¦

¦                 ¦       ¦             ¦най-малко      ¦                 ¦например 70 kV      ¦

¦                 ¦       ¦             ¦3 измервания   ¦                 ¦                    ¦

¦                 ¦       ¦             ¦при повторяеми ¦                 ¦                    ¦

¦                 ¦       ¦             ¦условия        ¦                 ¦                    ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦5. Точност       ¦   1   ¦веднъж       ¦Отклонение на  ¦Отклонение на    ¦                    ¦

¦на таймера       ¦       ¦годишно      ¦измерената     ¦измерената       ¦                    ¦

¦                 ¦       ¦             ¦стойност от    ¦стойност от      ¦                    ¦

¦                 ¦       ¦             ¦зададената до  ¦зададената до    ¦                    ¦

¦                 ¦       ¦             ¦‘ 20 %         ¦‘ 50 % за t ’ 1 s¦                    ¦

¦                 ¦       ¦             ¦               ¦и ‘ 100 % за     ¦                    ¦

¦                 ¦       ¦             ¦               ¦t < 1 s.         ¦                    ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦6. Повторяемост  ¦   1   ¦веднъж       ¦Отклонение до  ¦                 ¦                    ¦

¦на времето на    ¦       ¦годишно      ¦‘ 10 % на всяка¦                 ¦                    ¦

¦експонация       ¦       ¦             ¦измерена       ¦                 ¦                    ¦

¦                 ¦       ¦             ¦стойност от    ¦                 ¦                    ¦

¦                 ¦       ¦             ¦средната       ¦                 ¦                    ¦

¦                 ¦       ¦             ¦стойност при   ¦                 ¦                    ¦

¦                 ¦       ¦             ¦най-малко      ¦                 ¦                    ¦

¦                 ¦       ¦             ¦3 измервания   ¦                 ¦                    ¦

¦                 ¦       ¦             ¦при повторяеми ¦                 ¦                    ¦

¦                 ¦       ¦             ¦условия        ¦                 ¦                    ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦7. Размер на     ¦   1   ¦веднъж       ¦Диаметър при   ¦Диаметър при     ¦                    ¦

¦лъчевото поле на ¦       ¦годишно      ¦кръгло сечение ¦кръгло сечение до¦                    ¦

¦изходния отвор на¦       ¦             ¦до 60 mm; а при¦75 mm; а при     ¦                    ¦

¦тубуса при       ¦       ¦             ¦правоъгълно    ¦правоъгълно      ¦                    ¦

¦зъбните кугели   ¦       ¦             ¦сечение размери¦сечение размери  ¦                    ¦

¦                 ¦       ¦             ¦до 35 mm x     ¦до 40 mm x 50 mm ¦                    ¦

¦                 ¦       ¦             ¦45 mm          ¦                 ¦                    ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦8. Размер на     ¦   1   ¦веднъж       ¦               ¦Височина до      ¦                    ¦

¦полето при       ¦       ¦годишно      ¦               ¦150 mm и ширина  ¦                    ¦

¦уредбите за      ¦       ¦             ¦               ¦до 10 mm         ¦                    ¦

¦панорамна графия ¦       ¦             ¦               ¦                 ¦                    ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦9. Обща филтрация¦   1   ¦веднъж       ¦               ¦По-голяма от     ¦                    ¦

¦на рентгеновата  ¦       ¦годишно      ¦               ¦1,5 mm алуминиев ¦                    ¦

¦тръба            ¦       ¦             ¦               ¦еквивалент при   ¦                    ¦

¦                 ¦       ¦             ¦               ¦U < 70 kV и      ¦                    ¦

¦                 ¦       ¦             ¦               ¦по-голяма от     ¦                    ¦

¦                 ¦       ¦             ¦               ¦2,5 mm при       ¦                    ¦

¦                 ¦       ¦             ¦               ¦U ’ 70 kV        ¦                    ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦10. Лъчев дебит  ¦   1   ¦веднъж       ¦Между 30 -     ¦                 ¦                    ¦

¦                 ¦       ¦годишно      ¦         -1    ¦                 ¦                    ¦

¦                 ¦       ¦             ¦80 Gy.mAs      ¦                 ¦                    ¦

¦                 ¦       ¦             ¦на 1 m от фоку-¦                 ¦                    ¦

¦                 ¦       ¦             ¦са при U между ¦                 ¦                    ¦

¦                 ¦       ¦             ¦50 и 70 kV     ¦                 ¦                    ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦11. Падаща       ¦       ¦веднъж       ¦< 5 mGy при    ¦< 10 mGy при     ¦Измерва се в точка  ¦

¦въздушна керма   ¦       ¦годишно      ¦U = 50 kV и    ¦U = 50 kV и      ¦от централния лъч   ¦

¦при секторна     ¦       ¦             ¦< 2,5 mGy      ¦< 5 mGy при      ¦върху изходната     ¦

¦снимка на моларен¦       ¦             ¦при U = 70 kV  ¦U = 70 kV        ¦повърхност на тубуса¦

¦мандибуларен зъб ¦       ¦             ¦за филми тип Е ¦за филми тип E   ¦без пациент (без    ¦

¦на възрастен     ¦       ¦             ¦               ¦                 ¦обратно разсейване) ¦

¦пациент          ¦       ¦             ¦               ¦                 ¦                    ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦12. Произведение ¦   1   ¦веднъж       ¦< 75 mGy.mm    ¦< 150 mGy.mm     ¦Произведение на     ¦

¦доза-ширина при  ¦       ¦годишно      ¦               ¦                 ¦въздушната керма в  ¦

¦панорамна снимка ¦       ¦             ¦               ¦                 ¦средата на процепа  ¦

¦на възрастен     ¦       ¦             ¦               ¦                 ¦на вторичния        ¦

¦пациент          ¦       ¦             ¦               ¦                 ¦колиматор при пълен ¦

¦                 ¦       ¦             ¦               ¦                 ¦експонационен цикъл ¦

¦                 ¦       ¦             ¦               ¦                 ¦и ширината на образа¦

¦                 ¦       ¦             ¦               ¦                 ¦на лъчевия сноп     ¦

¦                 ¦       ¦             ¦               ¦                 ¦върху филм пред     ¦

¦                 ¦       ¦             ¦               ¦                 ¦вторичния колиматор ¦

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤±

Таблица 13. Изпитвания на рентгеновите уредби за мамография (включително уредбите за скрининг)

І¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤џ

¦   Контролиран   ¦Степен ¦  Минимална  ¦  Граници на   ¦   Граници на    ¦     Забележка      ¦

¦    параметър    ¦на ком-¦ честота на  ¦нормална работа¦безопасна работа ¦                    ¦

¦                 ¦петен- ¦контролиране ¦               ¦                 ¦                    ¦

¦                 ¦тност* ¦             ¦               ¦                 ¦                    ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦        1        ¦   2   ¦      3      ¦       4       ¦        5        ¦         6          ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦1. Рентгенов източник                                                                         ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦1.1. Разстояние  ¦   1   ¦пусково      ¦’ 600 mm       ¦                 ¦                    ¦

¦фокус - филм     ¦       ¦             ¦               ¦                 ¦                    ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦1.2. Точност на  ¦   1   ¦веднъж на    ¦               ¦Разлика до ‘     ¦Измерва се в        ¦

¦анодното         ¦       ¦6 месеца     ¦               ¦1 kV между       ¦клинично използвания¦

¦напрежение       ¦       ¦             ¦               ¦действителната   ¦диапазон от анодни  ¦

¦                 ¦       ¦             ¦               ¦и зададената     ¦напрежения          ¦

¦                 ¦       ¦             ¦               ¦стойност         ¦                    ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦1.3. Повторяемост¦   1   ¦веднъж на    ¦               ¦Разлика до       ¦                    ¦

¦на анодното      ¦       ¦6 месеца     ¦               ¦‘ 0,5 kV на всяка¦                    ¦

¦напрежение       ¦       ¦             ¦               ¦измерена стойност¦                    ¦

¦                 ¦       ¦             ¦               ¦от средната      ¦                    ¦

¦                 ¦       ¦             ¦               ¦стойност при     ¦                    ¦

¦                 ¦       ¦             ¦               ¦най-малко        ¦                    ¦

¦                 ¦       ¦             ¦               ¦3 измервания при ¦                    ¦

¦                 ¦       ¦             ¦               ¦повторяеми       ¦                    ¦

¦                 ¦       ¦             ¦               ¦условия          ¦                    ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦1.4. Слой на     ¦   1   ¦веднъж       ¦0,3–0,4 mm Al -¦> 0,3 mm Al -    ¦Измерва се при      ¦

¦полуотслабване   ¦       ¦годишно      ¦еквивалент     ¦еквивалент       ¦референтни условия: ¦

¦                 ¦       ¦             ¦               ¦                 ¦28 kV, Mo-мишена    ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦1.5. Лъчев дебит ¦   1   ¦веднъж на    ¦   > 40 †      ¦              -1 ¦                    ¦

¦                 ¦       ¦6 месеца     ¦            -1 ¦> 30 †Gy(mA.s)   ¦                    ¦

¦                 ¦       ¦             ¦   Gy(mA.s)    ¦на 1 m от фокуса ¦                    ¦

¦                 ¦       ¦             ¦на 1 m от      ¦                 ¦                    ¦

¦                 ¦       ¦             ¦фокуса         ¦                 ¦                    ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦1.6. Ефективен   ¦   1   ¦ежегодно     ¦Не се предлага ¦Номинален размер ¦Измерва се с тестов ¦

¦размер на        ¦       ¦             ¦гранична       ¦“ 0,3 mm при     ¦обект - звезда      ¦

¦оптичния фокус   ¦       ¦             ¦стойност за    ¦уредбите за      ¦                    ¦

¦                 ¦       ¦             ¦този параметър,¦скрининг         ¦                    ¦

¦                 ¦       ¦             ¦но изменение с ¦                 ¦                    ¦

¦                 ¦       ¦             ¦50 % спрямо    ¦                 ¦                    ¦

¦                 ¦       ¦             ¦базовата       ¦                 ¦                    ¦

¦                 ¦       ¦             ¦стойност е     ¦                 ¦                    ¦

¦                 ¦       ¦             ¦индикатор за   ¦                 ¦                    ¦

¦                 ¦       ¦             ¦износване на   ¦                 ¦                    ¦

¦                 ¦       ¦             ¦тръбата        ¦                 ¦                    ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦1.7. Мощност на  ¦   1   ¦веднъж на    ¦          -1   ¦         -1      ¦Референтна точка -  ¦

¦дозата на        ¦       ¦6 месеца     ¦> 10 mGy.s     ¦> 5 mGy.s   при  ¦върху входящата     ¦

¦разстояние       ¦       ¦             ¦при 28 kV в    ¦28 kV в точка    ¦повърхност на фантом¦

¦фокус - филм     ¦       ¦             ¦точка от лъча, ¦от лъча,         ¦от PMMA с дебелина  ¦

¦                 ¦       ¦             ¦преминаващ през¦преминаващ през  ¦45 mm, на 60 mm по  ¦

¦                 ¦       ¦             ¦фокуса и       ¦фокуса и         ¦перпендикуляра към  ¦

¦                 ¦       ¦             ¦референтната   ¦референтната     ¦гръдната страна     ¦

¦                 ¦       ¦             ¦точка, без     ¦точка, без       ¦странично центрирано¦

¦                 ¦       ¦             ¦компресираща   ¦компресираща     ¦                    ¦

¦                 ¦       ¦             ¦плоча          ¦плоча            ¦                    ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦1.8. Лъчезащита  ¦   1   ¦пусково      ¦               ¦Доза до 1 mGy    ¦При указаните от    ¦

¦на рентгеновата  ¦       ¦             ¦               ¦за 1 h на 1 m    ¦производителя       ¦

¦тръба            ¦       ¦             ¦               ¦от фокуса при    ¦максимални          ¦

¦                 ¦       ¦             ¦               ¦затворен изход   ¦експонационни данни ¦

¦                 ¦       ¦             ¦               ¦на работния      ¦                    ¦

¦                 ¦       ¦             ¦               ¦сноп на 1 m от   ¦                    ¦

¦                 ¦       ¦             ¦               ¦фокуса           ¦                    ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦1.9. Съвпадение  ¦   1   ¦веднъж       ¦               ¦“ 5 mm превишение¦Измерването се прави¦

¦на лъчевото поле,¦       ¦годишно      ¦               ¦на лъчевото поле ¦за всеки размер на  ¦

¦филма и ръба на  ¦       ¦             ¦               ¦извън границите  ¦оптичния фокус и за ¦

¦гръдната опора   ¦       ¦             ¦               ¦на филма от      ¦всеки използван     ¦

¦                 ¦       ¦             ¦               ¦страната на      ¦формат филми        ¦

¦                 ¦       ¦             ¦               ¦гръдната стена и ¦                    ¦

¦                 ¦       ¦             ¦               ¦< 4 mm разстояние¦                    ¦

¦                 ¦       ¦             ¦               ¦между ръба на    ¦                    ¦

¦                 ¦       ¦             ¦               ¦филма и ръба на  ¦                    ¦

¦                 ¦       ¦             ¦               ¦гръдната опора   ¦                    ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦2. Експонационен автомат                                                                      ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦2.1. Настройка на¦   1   ¦веднъж на    ¦Оптична        ¦Оптична плътност ¦Измерва се с фантом ¦

¦експономата -    ¦       ¦6 месеца     ¦плътност в     ¦в референтната   ¦от PMMA с дебелина  ¦

¦стойност на OD   ¦       ¦             ¦референтната   ¦точка с воала >  ¦45 mm               ¦

¦при централно    ¦       ¦             ¦точка в        ¦1,0 OD и < 2,0 OD¦                    ¦

¦положение на     ¦       ¦             ¦интервала 1,3 -¦                 ¦                    ¦

¦селектора за OD  ¦       ¦             ¦1,8 OD с воала ¦                 ¦                    ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦2.2. Възпроизво- ¦   1   ¦веднъж       ¦Разлика до     ¦Разлика до       ¦Базова стойност - от¦

¦димост на        ¦       ¦седмично     ¦‘ 0,15 OD от   ¦‘ 0,20 OD от     ¦измерванията по     ¦

¦настройката на   ¦       ¦             ¦базовата       ¦базовата стойност¦т. 2.1 при пусковото¦

¦експономата във  ¦       ¦             ¦стойност       ¦                 ¦изпитване           ¦

¦времето          ¦       ¦             ¦               ¦                 ¦                    ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦2.3. Повторяемост¦   1   ¦веднъж на    ¦Разлика до 2 % ¦Разлика до 5 %   ¦Измерва се с фантом ¦

¦на работата на   ¦       ¦6 месеца     ¦между всяка    ¦между всяка      ¦от PMMA с дебелина  ¦

¦експономата      ¦       ¦             ¦стойност на    ¦стойност на      ¦45 mm               ¦

¦                 ¦       ¦             ¦въздушната     ¦въздушната керма ¦                    ¦

¦                 ¦       ¦             ¦керма от       ¦от средната при  ¦                    ¦

¦                 ¦       ¦             ¦средната при   ¦10 повторяеми    ¦                    ¦

¦                 ¦       ¦             ¦10 повторяеми  ¦измервания       ¦                    ¦

¦                 ¦       ¦             ¦измервания     ¦                 ¦                    ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦2.4. Настройка на¦   1   ¦веднъж на    ¦Промяна на OD с¦                 ¦Задължителен        ¦

¦експономата -    ¦       ¦6 месеца     ¦0,05 - 0,20 OD ¦                 ¦за уредбите за      ¦

¦промяна на OD с  ¦       ¦             ¦с едно стъпало ¦                 ¦скрининг            ¦

¦едно стъпало на  ¦       ¦             ¦на селектора за¦                 ¦                    ¦

¦селектора за OD  ¦       ¦             ¦почерняване    ¦                 ¦                    ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦2.5. Точност на  ¦   1   ¦веднъж на    ¦Разлика до ‘   ¦Разлика до ‘ 0,15¦1. Задължителен за  ¦

¦експономата при  ¦       ¦6 месеца     ¦0,10 OD между  ¦OD между         ¦уредбите за скрининг¦

¦различни дебелиниЈ¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°референтната   ¦референтната     Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦на фантома       ¦ 1, 2  ¦веднъж       ¦оптична        ¦оптична плътност ¦2. За дебелини от   ¦

¦                 ¦       ¦седмично за  ¦плътност и тази¦и тази на        ¦20 до 70 mm PMMA за ¦

¦                 ¦       ¦избрани      ¦на филмите,    ¦филмите,         ¦целия обхват от     ¦

¦                 ¦       ¦условия (виж ¦експонирани при¦експонирани при  ¦експонационни       ¦

¦                 ¦       ¦заб. 3)      ¦различни       ¦различни дебелини¦условия, мишени,    ¦

¦                 ¦       ¦             ¦дебелини на    ¦на фантома       ¦филтри и т.н.       ¦

¦                 ¦       ¦             ¦фантома        ¦                 Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦                 ¦       ¦             ¦               ¦                 ¦3. За дебелини 20,  ¦

¦                 ¦       ¦             ¦               ¦                 ¦45, 65 mm PMMA при  ¦

¦                 ¦       ¦             ¦               ¦                 ¦клинични условия    ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦2.6. Точност на  ¦   1   ¦веднъж на    ¦Разлика до ‘   ¦Разлика до ‘     ¦Задължителен за     ¦

¦експономата при  ¦       ¦6 месеца     ¦0,10 OD между  ¦0,15 OD между    ¦уредбите за         ¦

¦различни анодни  ¦       ¦             ¦референтната   ¦референтната     ¦скрининг.  Променя  ¦

¦напрежения       ¦       ¦             ¦стойност и OD  ¦стойност и OD    ¦се U в клинично     ¦

¦                 ¦       ¦             ¦на филмите,    ¦на филмите,      ¦използвания диапазон¦

¦                 ¦       ¦             ¦получени при   ¦получени при     ¦                    ¦

¦                 ¦       ¦             ¦различни       ¦различни         ¦                    ¦

¦                 ¦       ¦             ¦стойности на U ¦стойности на U   ¦                    ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦2.7. Предпазен   ¦       ¦веднъж       ¦Функционира    ¦                 ¦                    ¦

¦таймер           ¦       ¦годишно      ¦               ¦                 ¦                    ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦3. Компресиращо устройство - уредбите за скрининг да имат устройство за автоматично           ¦

¦компресиране                                                                                  ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦3.1. Сила на     ¦   1   ¦веднъж       ¦Максимална сила¦                 ¦Задължителен за     ¦

¦компресия        ¦       ¦годишно      ¦на компресия   ¦                 ¦уредбите за скрининг¦

¦                 ¦       ¦             ¦130 N – 200 N, ¦                 ¦                    ¦

¦                 ¦       ¦             ¦поддържа се    ¦                 ¦                    ¦

¦                 ¦       ¦             ¦непроменена    ¦                 ¦                    ¦

¦                 ¦       ¦             ¦най-малко      ¦                 ¦                    ¦

¦                 ¦       ¦             ¦1 min.         ¦                 ¦                    ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦3.2. Успоредност ¦   1   ¦веднъж       ¦Разликата между¦                 ¦Задължителен за     ¦

¦на компресиращата¦       ¦годишно      ¦разстоянията от¦                 ¦уредбите за скрининг¦

¦плоча и гръдната ¦       ¦             ¦компресиращата ¦                 ¦                    ¦

¦опора            ¦       ¦             ¦плоча до       ¦                 ¦                    ¦

¦                 ¦       ¦             ¦гръдната опора ¦                 ¦                    ¦

¦                 ¦       ¦             ¦за всяка от    ¦                 ¦                    ¦

¦                 ¦       ¦             ¦четирите страни¦                 ¦                    ¦

¦                 ¦       ¦             ¦при максимална ¦                 ¦                    ¦

¦                 ¦       ¦             ¦компресия:     ¦                 ¦                    ¦

¦                 ¦       ¦             ¦до 5 mm при    ¦                 ¦                    ¦

¦                 ¦       ¦             ¦симетрично     ¦                 ¦                    ¦

¦                 ¦       ¦             ¦натоварване и  ¦                 ¦                    ¦

¦                 ¦       ¦             ¦до 15 mm в     ¦                 ¦                    ¦

¦                 ¦       ¦             ¦посока,        ¦                 ¦                    ¦

¦                 ¦       ¦             ¦перпендикулярна¦                 ¦                    ¦

¦                 ¦       ¦             ¦на гръдната    ¦                 ¦                    ¦

¦                 ¦       ¦             ¦стена при      ¦                 ¦                    ¦

¦                 ¦       ¦             ¦несиметрично.  ¦                 ¦                    ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦4. Противодифу-  ¦   1   ¦пусково      ¦Буки-фактор “ 3¦                 ¦Задължителен за     ¦

¦зионна решетка   ¦       ¦             ¦               ¦                 ¦уредбите за скрининг¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦5. Рентгенови касети и усилващи фолии                                                         ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦5.1. Относителна ¦   1   ¦веднъж на    ¦До ‘ 5 % разли-¦До 1,00 OD       ¦                    ¦

¦чувствителност на¦       ¦6 месеца     ¦ка на всяка    ¦разлика между    ¦                    ¦

¦ФФК от един и същ¦       ¦             ¦стойност на    ¦стойностите на   ¦                    ¦

¦тип              ¦       ¦             ¦въздушната     ¦OD на филмите,   ¦                    ¦

¦                 ¦       ¦             ¦керма от       ¦експонирани в    ¦                    ¦

¦                 ¦       ¦             ¦средната при   ¦различните       ¦                    ¦

¦                 ¦       ¦             ¦идентично      ¦касети.          ¦                    ¦

¦                 ¦       ¦             ¦експониране на ¦                 ¦                    ¦

¦                 ¦       ¦             ¦касетите и до  ¦                 ¦                    ¦

¦                 ¦       ¦             ¦0,08 OD разлика¦                 ¦                    ¦

¦                 ¦       ¦             ¦между          ¦                 ¦                    ¦

¦                 ¦       ¦             ¦стойностите на ¦                 ¦                    ¦

¦                 ¦       ¦             ¦OD на филмите, ¦                 ¦                    ¦

¦                 ¦       ¦             ¦експонирани в  ¦                 ¦                    ¦

¦                 ¦       ¦             ¦различните     ¦                 ¦                    ¦

¦                 ¦       ¦             ¦касети.        ¦                 ¦                    ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦5.2. Уплътняване ¦   2   ¦веднъж       ¦Прилагат се изискванията на т. 1.1 - 1.3 от таблица 9 ¦

¦на рентгеновите  ¦       ¦годишно      ¦                                                      ¦

¦касети и контакт ¦       ¦             ¦                                                      ¦

¦между филма и    ¦       ¦             ¦                                                      ¦

¦усилващите фолии ¦       ¦             ¦                                                      ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦6. Проявяване на рентгеновите филми - за диагностичните уредби се прилагат изискванията на    ¦

¦т. 2 от таблица 9; допълнително при уредбите за скрининг се определят:                        ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦6.1. Воал на     ¦   2   ¦ежедневно    ¦По изискванията на т. 2.1 -      ¦Задължителен за     ¦

¦проявения филм,  ¦       ¦             ¦2.3 от таблица 9                 ¦уредбите за скрининг¦

¦индекс на        ¦       ¦             ¦                                 ¦                    ¦

¦чувствителност,  ¦       ¦             ¦                                 ¦                    ¦

¦индекс на        ¦       ¦             ¦                                 ¦                    ¦

¦контраста        ¦       ¦             ¦                                 ¦                    ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦6.2. Температура ¦   2   ¦веднъж       ¦Съответно      ¦                 ¦Чрез измерване      ¦

¦на проявителя и  ¦       ¦седмично     ¦препоръките на ¦                 ¦                    ¦

¦фиксажа          ¦       ¦             ¦производителя  ¦                 ¦                    ¦

¦                 Ј¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦                 ¦   2   ¦ежедневно    ¦Отклонение     ¦Отклонение       ¦По дисплея          ¦

¦                 ¦       ¦             ¦< 1 C         ¦< 2 C           ¦                    ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦6.3. Среден      ¦   1   ¦веднъж       ¦Среден градиент¦Среден градиент  ¦Чрез                ¦

¦градиент         ¦       ¦месечно      ¦в интервала    ¦> 2,8;           ¦сенситометрия       ¦

¦                 ¦       ¦             ¦3,0 - 4,0;     ¦отклонение       ¦                    ¦

¦                 ¦       ¦             ¦отклонение     ¦< ‘ 0,30 OD от   ¦                    ¦

¦                 ¦       ¦             ¦< ‘ 0,15 OD от ¦номиналната      ¦                    ¦

¦                 ¦       ¦             ¦номиналната    ¦стойност         ¦                    ¦

¦                 ¦       ¦             ¦стойност       ¦                 ¦                    ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦6.4.             ¦   1   ¦             ¦Разлика до     ¦разлика до       ¦Чрез сенситометрия  ¦

¦Чувствителност   ¦       ¦             ¦0,03 OD от     ¦0,05 OD от       ¦                    ¦

¦                 ¦       ¦             ¦номиналната    ¦номиналната      ¦                    ¦

¦                 ¦       ¦             ¦стойност       ¦стойност         ¦                    ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦6.5. Артефакти   ¦ 1, 2  ¦веднъж       ¦Липса на       ¦                 ¦Снимка на стандартен¦

¦                 ¦       ¦седмично     ¦драскотини,    ¦                 ¦фантом от РММА с    ¦

¦                 ¦       ¦             ¦сенки или други¦                 ¦дебелина 40 - 60 mm ¦

¦                 ¦       ¦             ¦следи върху    ¦                 ¦                    ¦

¦                 ¦       ¦             ¦филма          ¦                 ¦                    ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦7. Тъмна стая                                                                                 ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦7.1. Светлинни   ¦ 1, 2  ¦веднъж на    ¦Разлика до     ¦                 ¦При изключен фенер и¦

¦пропуски         ¦       ¦6 месеца     ¦0,02 OD между  ¦                 ¦включено осветление ¦

¦                 ¦       ¦             ¦OD на част от  ¦                 ¦в съседните         ¦

¦                 ¦       ¦             ¦филм, престояла¦                 ¦помещения.  Филмът  ¦

¦                 ¦       ¦             ¦2 min открита  ¦                 ¦предварително се    ¦

¦                 ¦       ¦             ¦върху работния ¦                 ¦експонирана с       ¦

¦                 ¦       ¦             ¦плот и закрита ¦                 ¦рентгеново лъчение  ¦

¦                 ¦       ¦             ¦част от филма. ¦                 ¦до около 1,0 OD.    ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦7.2. Защитен     ¦ 1, 2  ¦веднъж на    ¦Разлика до     ¦                 ¦Определя се при     ¦

¦фенер            ¦       ¦6 месеца     ¦0,1 OD между OD¦                 ¦работни условия в   ¦

¦                 ¦       ¦             ¦на част от     ¦                 ¦тъмната стая -      ¦

¦                 ¦       ¦             ¦филм, престояла¦                 ¦включен фенер и     ¦

¦                 ¦       ¦             ¦2 min открита  ¦                 ¦включено осветление ¦

¦                 ¦       ¦             ¦върху работния ¦                 ¦в съседните         ¦

¦                 ¦       ¦             ¦плот и закрита ¦                 ¦помещения.  Филмът  ¦

¦                 ¦       ¦             ¦част от филма. ¦                 ¦предварително се    ¦

¦                 ¦       ¦             ¦               ¦                 ¦експонирана с       ¦

¦                 ¦       ¦             ¦               ¦                 ¦рентгеново лъчение  ¦

¦                 ¦       ¦             ¦               ¦                 ¦до около 1,0 OD.    ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦8. Условия за разчитане на рентгенографиите                                                   ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦8.1. Яркост на   ¦   1   ¦веднъж       ¦3000 - 6000    ¦> 1700 cd.mќ по  ¦                    ¦

¦негативоскопа    ¦       ¦годишно      ¦cd.mќ по цялата¦цялата работна   ¦                    ¦

¦                 ¦       ¦             ¦работна площ   ¦площ             ¦                    ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦8.2. Хомогенност ¦       ¦веднъж       ¦До 30 % разлики¦                 ¦Измерва се в        ¦

¦на негативоскопа ¦       ¦годишно      ¦между всяка    ¦                 ¦централен и в четири¦

¦                 ¦       ¦             ¦стойност и     ¦                 ¦периферни участъци  ¦

¦                 ¦       ¦             ¦средната       ¦                 ¦                    ¦

¦                 ¦       ¦             ¦стойност на    ¦                 ¦                    ¦

¦                 ¦       ¦             ¦яркостта       ¦                 ¦                    ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦8.3. Осветеност в¦   1   ¦веднъж       ¦< 50 lx в      ¦                 ¦При изключен        ¦

¦залата           ¦       ¦годишно      ¦равнината на   ¦                 ¦негативоскоп        ¦

¦                 ¦       ¦             ¦негативоскопа  ¦                 ¦                    ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦9. Свойства на изобразяващата система                                                         ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦9.1. Доза на     ¦   1   ¦веднъж       ¦“ 14 mGy при   ¦“ 15 mGy при     ¦Падаща въздушна     ¦

¦млечната жлеза   ¦       ¦годишно      ¦референтна     ¦референтна       ¦керма (без обратно  ¦

¦                 ¦       ¦             ¦оптична        ¦оптична          ¦разсейване) за      ¦

¦                 ¦       ¦             ¦плътност над   ¦плътност над     ¦стандартен фантом от¦

¦                 ¦       ¦             ¦воала 1,4      ¦воала 1,4        ¦PMMA с дебелина     ¦

¦                 ¦       ¦             ¦               ¦                 ¦45 mm               ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦9.2. Висококон-  ¦ 1, 2  ¦веднъж       ¦       -1      ¦       -1        ¦Оценява се с тестов ¦

¦трастна раздели- ¦       ¦седмично     ¦> 13 mm        ¦> 10 mm          ¦обект върху 45 mm   ¦

¦телна способност ¦       ¦             ¦успоредно и    ¦успоредно и      ¦PMMA на 6 cm от     ¦

¦на образа        ¦       ¦             ¦перпендикулярно¦перпендикулярно  ¦гръдната стена      ¦

¦                 ¦       ¦             ¦на гръдната    ¦на гръдната      ¦странично           ¦

¦                 ¦       ¦             ¦стена          ¦стена            ¦центрирано.         ¦

¦                 ¦       ¦             ¦               ¦                 ¦Критериите от колона¦

¦                 ¦       ¦             ¦               ¦                 ¦4 са задължителни за¦

¦                 ¦       ¦             ¦               ¦                 ¦уредбите за скрининг¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦9.3. Гранична    ¦ 1, 2  ¦веднъж       ¦< 1,3 %        ¦< 1,8 % контраст ¦Критериите от колона¦

¦нискоконтрастна  ¦       ¦седмично     ¦контраст за    ¦за обекти с      ¦4 са задължителни за¦

¦визуализация     ¦       ¦             ¦обекти с размер¦размер 6 mm,     ¦уредбите за скрининг¦

¦                 ¦       ¦             ¦6 mm, вградени ¦вградени в 45 mm ¦                    ¦

¦                 ¦       ¦             ¦в 45 mm PMMA   ¦PMMA фантом      ¦                    ¦

¦                 ¦       ¦             ¦фантом         ¦                 ¦                    ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦9.4. Време на    ¦   1   ¦веднъж       ¦< 1,5 s        ¦< 2 s            ¦При експониране на  ¦

¦експонация       ¦       ¦годишно      ¦               ¦                 ¦45 mm PMMA фантом   ¦

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤±

Забележки:

*Степен на компетентност, необходима за извършване на измерването: 1 - Медицински физик-експерт или медицински физик; 2 - Специално обучен техник, лаборант или лекар.

Приложение № 9

към чл. 36, ал. 1, т. 2

Физико-технически изисквания и програма за контрол на качеството на

нуклеарномедицинска апаратура и радиофармацевтиците

Таблица 14. Основни изпитвания на активиметри

І¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤џ

¦   Контролиран    ¦ Степен на    ¦  Минимална  ¦ Граници на ¦ Граници на ¦Забележка ¦

¦    параметър     ¦компетентност*¦ честота на  ¦  нормална  ¦ безопасна  ¦          ¦

¦                  ¦              ¦контролиране ¦   работа   ¦   работа   ¦          ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦1. Повторяемост   ¦     1        ¦Пусково и    ¦На отделно  ¦На отделно  ¦          ¦

¦при измерване на  ¦              ¦на 3 месеца  ¦измерване   ¦измерване   ¦          ¦

¦стандартен        ¦              ¦             ¦+5 % от     ¦+10 % от    ¦          ¦

¦източник          ¦              ¦             ¦средната    ¦ср. стойност¦          ¦

¦                  ¦              ¦             ¦стойност от ¦на 10       ¦          ¦

¦                  ¦              ¦             ¦10          ¦измервания  ¦          ¦

¦                  ¦              ¦             ¦измервания  ¦            ¦          ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦2. Точност при    ¦     1        ¦Пусково и    ¦Средна      ¦Средна      ¦          ¦

¦измерване на      ¦              ¦на 3 месеца  ¦стойност на ¦стойност на ¦          ¦

¦стандартен        ¦              ¦             ¦10          ¦10          ¦          ¦

¦източник          ¦              ¦             ¦измервания в¦измервания в¦          ¦

¦                  ¦              ¦             ¦границите на¦границите на¦          ¦

¦                  ¦              ¦             ¦+10 %       ¦+15 %       ¦          ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦3. Линейност на   ¦     1        ¦Пусково и    ¦Отклонение  ¦До +25 % в  ¦          ¦

¦измерителния      ¦              ¦на 3 месеца  ¦на отделно  ¦горната част¦          ¦

¦обхват            ¦              ¦             ¦измерване   ¦на обхвата  ¦          ¦

¦                  ¦              ¦             ¦+10 % от    ¦            ¦          ¦

¦                  ¦              ¦             ¦очакваната  ¦            ¦          ¦

¦                  ¦              ¦             ¦стойност    ¦            ¦          ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦4. Фонова         ¦     1, 2     ¦Пусково и    ¦До 10 % над ¦Повече от   ¦При откло-¦

¦чувствителност за ¦              ¦ежедневно    ¦референтната¦20 % над    ¦нения над ¦

¦99 mTc            ¦              ¦             ¦стойност    ¦референтната¦20 % от   ¦

¦                  ¦              ¦             ¦            ¦стойност    ¦обичайното¦

¦                  ¦              ¦             ¦            ¦            ¦да се     ¦

¦                  ¦              ¦             ¦            ¦            ¦установи  ¦

¦                  ¦              ¦             ¦            ¦            ¦причината ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦5.                ¦     1, 2     ¦Пусково и    ¦+5 %        ¦+10 %       ¦          ¦

¦Възпроизводимост  ¦              ¦ежедневно    ¦            ¦            ¦          ¦

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤±

Таблица 15. Основни изпитвания на нуклеарномедицинска апаратура за изследване на функции

І¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤џ

¦  Контролиран     ¦  Степен на   ¦  Минимална  ¦  Граници на   ¦  Граници на   ¦  Забележка   ¦

¦   параметър      ¦компетентност*¦ честота на  ¦нормална работа¦   безопасна   ¦              ¦

¦                  ¦              ¦контролиране ¦               ¦    работа     ¦              ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦       1          ¦      2       ¦      3      ¦       4       ¦       5       ¦      6       ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦1. Изправност на  ¦      1       ¦Пусково и    ¦Грешка до 5 %  ¦Грешка над 10 %¦              ¦

¦таймер,           ¦              ¦веднъж       ¦               ¦               ¦              ¦

¦интензиметър,     ¦              ¦седмично     ¦               ¦               ¦              ¦

¦брояч             ¦              ¦             ¦               ¦               ¦              ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦2. Разделителна   ¦      1       ¦Пусково и    ¦Отклонение до  ¦При трайна     ¦При трайна    ¦

¦способност по     ¦              ¦на 6 месеца  ¦15 % от        ¦тенденция за   ¦тенденция на  ¦

¦енергия           ¦              ¦             ¦стойността,    ¦увеличение да  ¦увеличение да ¦

¦                  ¦              ¦             ¦обявена от     ¦се спре за     ¦се провери    ¦

¦                  ¦              ¦             ¦производителя  ¦сервиз         ¦сцинт. кристал¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦3. Чувствител-    ¦      1, 2    ¦Пусково и    ¦95 % от        ¦               ¦              ¦

¦ност на           ¦              ¦на веднъж    ¦измерванията да¦               ¦              ¦

¦измерване         ¦              ¦седмично     ¦са в границите ¦               ¦              ¦

¦                  ¦              ¦             ¦от ср. стойност¦               ¦              ¦

¦                  ¦              ¦             ¦‘ 3 …          ¦               ¦              ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦4. Прецизност на  ¦      1       ¦Пусково и    ¦Отговаря на    ¦Не отговаря на ¦              ¦

¦измерване         ¦              ¦на 6 месеца  ¦критерии на X 2¦критерии на X 2¦              ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦5. Интегрална     ¦      1, 2    ¦Пусково и    ¦До 10 % над    ¦над 20 % от    ¦При отклонение¦

¦скорост на        ¦              ¦веднъж       ¦референтна     ¦референтната   ¦над 20 % да се¦

¦броене за фона    ¦              ¦седмично     ¦               ¦               ¦установи      ¦

¦                  ¦              ¦             ¦               ¦               ¦причината     ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦6. Автоматична    ¦      1, 2    ¦Пусково и    ¦Разлика в ск.  ¦Разлика в ск.  ¦              ¦

¦настройка на      ¦              ¦веднъж       ¦на броене между¦на броене между¦              ¦

¦ампл. анализатор  ¦              ¦седмично     ¦ръчна и        ¦ръчна и        ¦              ¦

¦                  ¦              ¦             ¦автом. настрой-¦автом. настрой-¦              ¦

¦                  ¦              ¦             ¦ка до 10 %     ¦ка над 10 %    ¦              ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦7. Еднаква        ¦      1, 2    ¦Пусково и    ¦Разлика до 4 % ¦При разлика над¦              ¦

¦чувствителност    ¦              ¦ежедневно    ¦               ¦10 %           ¦              ¦

¦на каналите       ¦              ¦             ¦               ¦               ¦              ¦

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤±

Таблица 16. Основни изпитвания на планарна гама-камера

І¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤џ

¦  Контролиран     ¦  Степен на   ¦  Минимална  ¦  Граници на  ¦  Граници на  ¦Забележка ¦

¦   параметър      ¦компетентност*¦ честота на  ¦   нормална   ¦  безопасна   ¦          ¦

¦                  ¦              ¦контролиране ¦    работа    ¦    работа    ¦          ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦       1          ¦      2       ¦      3      ¦      4       ¦      5       ¦    6     ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦1. Екранировка    ¦     1, 2     ¦Пусково и    ¦Непрекъснатост¦Пробив в      ¦          ¦

¦на детектора      ¦              ¦на           ¦на            ¦екранировката ¦          ¦

¦                  ¦              ¦6 месеца     ¦екранировката ¦              ¦          ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦2. Автоматична и  ¦     1, 2     ¦Пусково и    ¦Допустима     ¦Над 10 %      ¦          ¦

¦ръчна настройка   ¦              ¦на 1 месец   ¦разлика 10 %  ¦              ¦          ¦

¦на ампл.          ¦              ¦             ¦              ¦              ¦          ¦

¦анализатор (АА)   ¦              ¦             ¦              ¦              ¦          ¦

¦                  ¦              ¦             ¦              ¦              ¦          ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦3. Собствена      ¦     1, 2     ¦Пусково и    ¦Допустима     ¦Над 10 %      ¦          ¦

¦неравномерност    ¦              ¦на 1 седмица ¦макс.         ¦              ¦          ¦

¦на детекторното   ¦              ¦             ¦неравномерност¦              ¦          ¦

¦поле              ¦              ¦             ¦10 %          ¦              ¦          ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦4. Зависимост н а ¦     1        ¦Пусково      ¦Визуална      ¦При визуално  ¦          ¦

¦неравномерност    ¦              ¦и на         ¦оценка за     ¦забележима    ¦          ¦

¦на полето от      ¦              ¦6 месеца     ¦допустима     ¦разлика       ¦          ¦

¦ширина на канал а ¦              ¦             ¦разлика       ¦              ¦          ¦

¦на АА             ¦              ¦             ¦              ¦              ¦          ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦5. Собствена      ¦     1        ¦Пусково      ¦Визуална      ¦При визуално  ¦          ¦

¦неравномерност    ¦              ¦и на         ¦оценка за     ¦забележима    ¦          ¦

¦при енергии,      ¦              ¦6 месеца     ¦допустима     ¦разлика       ¦          ¦

¦различни от       ¦              ¦             ¦разлика       ¦              ¦          ¦

¦140 kеV           ¦              ¦             ¦              ¦              ¦          ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦6. Неравно-       ¦     1        ¦Пусково      ¦Визуална      ¦При наличие на¦          ¦

¦мерност           ¦              ¦и на         ¦оценка за мех.¦мех. дефект   ¦          ¦

¦на полето за      ¦              ¦6 месеца     ¦дефект на     ¦колиматорът   ¦          ¦

¦използваните      ¦              ¦             ¦колиматора    ¦се извежда от ¦          ¦

¦колиматори        ¦              ¦             ¦              ¦употреба      ¦          ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦7. Собствена      ¦     1, 2     ¦Пусково      ¦До +10 % от   ¦Над 10 % от   ¦          ¦

¦(intrinsic)       ¦              ¦и на         ¦стойността на ¦стойността на ¦          ¦

¦простр.           ¦              ¦2 седмици    ¦производителя ¦производителя ¦          ¦

¦разделителна      ¦              ¦             ¦              ¦              ¦          ¦

¦способност        ¦              ¦             ¦              ¦              ¦          ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦8. Собствена      ¦     1, 2     ¦Пусково      ¦Визуална      ¦При визуално  ¦          ¦

¦(intrinsic)       ¦              ¦и на         ¦оценка за     ¦забележима    ¦          ¦

¦линейност         ¦              ¦2 седмици    ¦допустима     ¦разлика       ¦          ¦

¦                  ¦              ¦             ¦разлика       ¦              ¦          ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦9. Прострaн-      ¦     1        ¦Пусково      ¦До +10 % от   ¦Над 10 % от   ¦          ¦

¦ствена            ¦              ¦и на 6 месеца¦стойността на ¦стойността на ¦          ¦

¦разделителна      ¦              ¦             ¦производителя ¦производителя ¦          ¦

¦способност на     ¦              ¦             ¦              ¦              ¦          ¦

¦системата         ¦              ¦             ¦              ¦              ¦          ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦10. Линейност на  ¦     1        ¦Пусково      ¦Визуална      ¦При визуално  ¦          ¦

¦системата         ¦              ¦и на         ¦оценка за     ¦забележима    ¦          ¦

¦                  ¦              ¦6 месеца     ¦допустима     ¦разлика       ¦          ¦

¦                  ¦              ¦             ¦разлика       ¦              ¦          ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦11. Максимална    ¦     1        ¦Пусково      ¦До -10 % от   ¦Под -20 % от  ¦          ¦

¦скорост на        ¦              ¦и на         ¦стойността на ¦стойността на ¦          ¦

¦броене            ¦              ¦6 месеца     ¦производителя ¦производителя ¦          ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦12. Раздели-      ¦     1        ¦Пусково      ¦До +10 % от   ¦Над +20 % от  ¦          ¦

¦телна             ¦              ¦и на 6 месеца¦стойността на ¦стойността на ¦          ¦

¦способност по     ¦              ¦             ¦производителя ¦производителя ¦          ¦

¦енергия           ¦              ¦             ¦              ¦              ¦          ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦13. Чувстви-      ¦     1, 2     ¦Пусково      ¦До -10 % от   ¦Под -10 % от  ¦          ¦

¦телност           ¦              ¦и на         ¦стойността на ¦стойността на ¦          ¦

¦на системата      ¦              ¦1 седмица    ¦производителя ¦производителя ¦          ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦14. Фонова        ¦     1, 2     ¦Пусково      ¦До +10 % от   ¦Над +20 % от  ¦детектор, ¦

¦активност         ¦              ¦и на         ¦приемателната ¦приемателната ¦насочен   ¦

¦                  ¦              ¦1 седмица    ¦стойност      ¦стойност      ¦към пода, ¦

¦                  ¦              ¦             ¦              ¦              ¦без       ¦

¦                  ¦              ¦             ¦              ¦              ¦колиматор ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦15. Обща          ¦     1, 2     ¦Пусково      ¦Визуална      ¦              ¦          ¦

¦функционалност    ¦              ¦и на         ¦оценка        ¦              ¦          ¦

¦с органо-         ¦              ¦1 седмица    ¦              ¦              ¦          ¦

¦симулиращ         ¦              ¦             ¦              ¦              ¦          ¦

¦фантом            ¦              ¦             ¦              ¦              ¦          ¦

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤±

Таблица 17. Основни изпитвания на СПЕКТ гама-камера

І¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤џ

¦  Контролиран     ¦  Степен на   ¦  Минимална  ¦  Граници на  ¦  Граници на  ¦Забележка ¦

¦   параметър      ¦компетентност*¦ честота на  ¦   нормална   ¦  безопасна   ¦          ¦

¦                  ¦              ¦контролиране ¦    работа    ¦    работа    ¦          ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦       1          ¦       2      ¦      3      ¦      4       ¦      5       ¦    6     ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦Тук влизат всички изпитвания за планарна гама камера (таблица 16), като                 ¦

¦допълнително се правят още изпивания за:                                                ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦1. Успоредност    ¦     1, 2     ¦Пусково      ¦Отклонение по ¦При           ¦В двата   ¦

¦на ос У и ос на   ¦              ¦и на 2       ¦ос Х и У -    ¦отклонения,   ¦края на   ¦

¦ротация (AOR,     ¦              ¦седмици      ¦< от 1/2 pix  ¦по-големи от  ¦кушетката ¦

¦COR)              ¦              ¦             ¦при 64 х 64 и ¦посочените    ¦          ¦

¦                  ¦              ¦             ¦< от 1 pix при¦              ¦          ¦

¦                  ¦              ¦             ¦128 х 128     ¦              ¦          ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦2. СПЕКТ на       ¦     1, 2     ¦Пусково      ¦Визуално -    ¦Визуално -    ¦В двата   ¦

¦2 линейни         ¦              ¦и на 2       ¦еднаквост на  ¦нееднаквост на¦края на   ¦

¦източника във     ¦              ¦седмици      ¦тангенциален и¦тангенциален и¦кушетката ¦

¦възд. среда       ¦              ¦             ¦радиален      ¦радиален      ¦          ¦

¦                  ¦              ¦             ¦диаметър на   ¦диаметър на   ¦          ¦

¦                  ¦              ¦             ¦образа на     ¦образа на     ¦          ¦

¦                  ¦              ¦             ¦лин. източници¦лин. източници¦          ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦3. Синограма от   ¦     1, 2     ¦Пусково      ¦Непрекъсната  ¦Прекъсната    ¦В двата   ¦

¦СПЕКТ на линеен   ¦              ¦и на 2       ¦синограма     ¦синограма     ¦края на   ¦

¦източник          ¦              ¦седмици      ¦              ¦              ¦кушетката ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦4. Хомогенност    ¦     1        ¦Пусково      ¦Еднородност в ¦Нееднородност ¦Проверка  ¦

¦на томографски    ¦              ¦и на 2       ¦трите проекции¦в трите       ¦по пълната¦

¦слой - Jaszczak   ¦              ¦седмици      ¦(чрез         ¦проекции      ¦широчина  ¦

¦фантом            ¦              ¦             ¦профилограма) ¦(чрез         ¦на        ¦

¦                  ¦              ¦             ¦              ¦профилограма) ¦детектора ¦

¦                  ¦              ¦             ¦              ¦              ¦и в двата ¦

¦                  ¦              ¦             ¦              ¦              ¦края на   ¦

¦                  ¦              ¦             ¦              ¦              ¦кушетката ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦5. Томографски    ¦     1        ¦Пусково      ¦Разлика от    ¦Разлика от    ¦          ¦

¦контраст -        ¦              ¦и на 2       ¦пусковата     ¦пусковата,    ¦          ¦

¦Jaszczak фантом   ¦              ¦седмици      ¦до 10 %       ¦по-голяма от  ¦          ¦

¦                  ¦              ¦             ¦              ¦10 %          ¦          ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦6. Простран-      ¦     1        ¦Пусково      ¦Разлика от    ¦Разлика от    ¦          ¦

¦ствена            ¦              ¦и на 2       ¦пусковата     ¦пусковата,    ¦          ¦

¦разделителна      ¦              ¦седмици      ¦до 10 %       ¦по-голяма от  ¦          ¦

¦способност -      ¦              ¦             ¦              ¦10 %          ¦          ¦

¦2 линейни         ¦              ¦             ¦              ¦              ¦          ¦

¦източника във     ¦              ¦             ¦              ¦              ¦          ¦

¦водна среда       ¦              ¦             ¦              ¦              ¦          ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦8. Автоматично    ¦     1        ¦Седмично     ¦Съвпадение с 0¦Несъвпадение с¦С водна   ¦

¦хоризонтиране     ¦              ¦             ¦на индикатора ¦0 на          ¦либела    ¦

¦на детектора      ¦              ¦             ¦              ¦индикатора    ¦          ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦9. Равномер-      ¦     1        ¦Пусково      ¦При установена¦При визуална  ¦В двата   ¦

¦ност на           ¦              ¦и на 3 месеца¦еднаквост на  ¦разлика на    ¦края на   ¦

¦скорост на        ¦              ¦             ¦електронна и  ¦резултата от  ¦кушетката ¦

¦скениране при     ¦              ¦             ¦механична     ¦електронна и  ¦          ¦

¦целотелесно       ¦              ¦             ¦скорост на    ¦механична     ¦          ¦

¦скениране         ¦              ¦             ¦скениране     ¦скорост на    ¦          ¦

¦                  ¦              ¦             ¦              ¦скениране     ¦          ¦

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤±

Таблица 18. Контрол на качеството на радиофармацевтици (РФ) Критерий за качеството на радиофармацевтика е неговото нормално биоразпределение, при спазване на изискванията за химична, радиохимична и радионуклидна чистота и за стерилност, апирогенност и атоксичност. Последните три условия са гарантирани от производителя на полуготови РФ, при условие, че

процедурата на маркиране е стриктно изпълнена. В нуклеарномедицинските лаборатории най-често следва да се контролират радиохимичната, радионуклидната и химична чистота. Разработени са експресни методи за контрол, които, при използване на минимални средства, могат да гарантират качеството на РФ.

І¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤џ

¦Характеристики, метод, препоръчителни стойности и честота на определяне   ¦

¦на качеството на технециев (Тс) елюат                                     ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦  Контролиран  ¦Честота и начин ¦ Граници на  ¦ Граници на  ¦  Забележка  ¦

¦   параметър   ¦ на определяне  ¦  безопасна  ¦ отхвърляне  ¦             ¦

¦               ¦                ¦   работа    ¦             ¦             ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦       1       ¦       2        ¦      3      ¦      4      ¦      5      ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦Вид на елюата  ¦При всяко       ¦Бистър,      ¦Наличие на   ¦             ¦

¦               ¦елюиране,       ¦безцветен,   ¦видими       ¦             ¦

¦               ¦визуално        ¦без видими   ¦частици под  ¦             ¦

¦               ¦                ¦частици      ¦форма на     ¦             ¦

¦               ¦                ¦             ¦суспензия    ¦             ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦рН             ¦Веднъж седмично,¦4,0 - 8,0    ¦Под 4,0 и    ¦             ¦

¦               ¦полуколичествено¦             ¦Над 8,0      ¦             ¦

¦               ¦чрез индикаторна¦             ¦             ¦             ¦

¦               ¦хартия          ¦             ¦             ¦             ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦Ефективност на ¦Ежедневно, чрез ¦‘ 10 % от    ¦Повече от    ¦Генераторът  ¦

¦елюиране       ¦дозкалибратор   ¦номиналната  ¦‘ 10 % от    ¦следва да се ¦

¦               ¦                ¦активност    ¦номиналната  ¦рекламира, но¦

¦               ¦                ¦             ¦активност    ¦може да се   ¦

¦               ¦                ¦             ¦             ¦използва     ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦Радионуклидна  ¦Веднъж седмично ¦До 0,1 %     ¦Над 0,1 %    ¦             ¦

¦чистота (Мо    ¦при първо       ¦99           ¦99           ¦             ¦

¦пробив)        ¦елюиране на нов ¦  Мо         ¦  Мо         ¦             ¦

¦               ¦генератор и     ¦от общата    ¦от общата    ¦             ¦

¦               ¦всекидневно след¦активност    ¦активност    ¦             ¦

¦               ¦5-дневна        ¦             ¦             ¦             ¦

¦               ¦експлоатация    ¦             ¦             ¦             ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦Определяне на  ¦Веднъж седмично ¦До 20 ppm    ¦Над 20 ppm   ¦             ¦

¦  3+           ¦и при           ¦             ¦             ¦             ¦

¦Аl             ¦"положителен"   ¦             ¦             ¦             ¦

¦               ¦        99      ¦             ¦             ¦             ¦

¦               ¦тест за   Мо;   ¦             ¦             ¦             ¦

¦               ¦полуколичествено¦             ¦             ¦             ¦

¦               ¦чрез цветна     ¦             ¦             ¦             ¦

¦               ¦реакция         ¦             ¦             ¦             ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦Контрол на радиохимичната чистота на радиофармацевтиците                  ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦По-голямата част от РФ се получават от готови китове, при белязане с      ¦

¦99m                                                                       ¦

¦   Тс и на контрол подлежи радиохимичната чистота. В листовката,          ¦

¦придружаваща полуготовия РФ, надлежно е описан подходящ метод за          ¦

¦контрол на радиохимичната чистота на белязаното съединение, като са       ¦

¦посочени и граничните стойности на процента на свързване. В повечето      ¦

¦случаи това са бързи хроматографски методи (хартиена и тънкослойна        ¦

¦хроматография), изискващи минимално време, реактиви и единствено          ¦

¦дозкалибратор като апаратура. При липса на посочените реактиви може да    ¦

¦бъде използван и друг метод на контрол, например за определяне на         ¦

¦процента на свързване на липофилни съединения (МIBI, HMPAО), може да      ¦

¦се използва течно-течна екстракция с хлороформ.                           ¦

¦Определянето на радиохимичната чистота е задължително за всяка партида    ¦

¦и уместно за всяка една отделна маркировка. Данните от анализа се         ¦

¦записват в дневник.                                                       ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦99m            ¦                ¦             ¦             ¦             ¦

¦   Тс-DTPA     ¦При всяка нова  ¦> 95 % св.   ¦< 95 % св.   ¦             ¦

¦               ¦партида         ¦             ¦             ¦             ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦99m            ¦                ¦             ¦             ¦             ¦

¦    Тс-DMSA    ¦При всяка нова  ¦> 95 %       ¦< 95 %       ¦             ¦

¦               ¦партида         ¦             ¦             ¦             ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦99m            ¦                ¦             ¦             ¦             ¦

¦    Тс-MDP;    ¦При всяка нова  ¦> 95 %       ¦< 95 %       ¦             ¦

¦99m            ¦партида         ¦             ¦             ¦             ¦

¦    Тс-HDP     ¦                ¦             ¦             ¦             ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦99m            ¦                ¦             ¦             ¦             ¦

¦    Тс-EC      ¦При всяка нова  ¦> 95 %       ¦< 95 %       ¦             ¦

¦               ¦партида         ¦             ¦             ¦             ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦               ¦                ¦             ¦             ¦             ¦

¦99m            ¦                ¦> 90 %       ¦< 90 %       ¦             ¦

¦   -Tetrofosmin¦                ¦             ¦             ¦             ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦99m            ¦                ¦             ¦             ¦             ¦

¦   Тс-MIBI     ¦При всяка нова  ¦> 90 %       ¦< 90 %       ¦Възможно е   ¦

¦               ¦партида         ¦             ¦             ¦РХ-чистота да¦

¦               ¦                ¦             ¦             ¦бъде         ¦

¦               ¦                ¦             ¦             ¦определена и ¦

¦               ¦                ¦             ¦             ¦чрез         ¦

¦               ¦                ¦             ¦             ¦екстракция с ¦

¦               ¦                ¦             ¦             ¦хлороформ    ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦99m            ¦                ¦             ¦             ¦             ¦

¦    Тс-HMPAO   ¦При всяка нова  ¦> 80 %       ¦< 80 %       ¦Възможно е   ¦

¦               ¦партида и в     ¦             ¦             ¦РХ-чистота да¦

¦               ¦случай на       ¦             ¦             ¦бъде         ¦

¦               ¦използване след ¦             ¦             ¦определена и ¦

¦               ¦30-та мин.      ¦             ¦             ¦чрез         ¦

¦               ¦                ¦             ¦             ¦екстракция с ¦

¦               ¦                ¦             ¦             ¦хлороформ    ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦99m            ¦                ¦             ¦             ¦             ¦

¦    Тс-HSA     ¦При всяка нова  ¦> 90 %       ¦< 90 %       ¦             ¦

¦               ¦партида         ¦             ¦             ¦             ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦99m            ¦                ¦             ¦             ¦             ¦

¦    Тс-†сфери  ¦При всяка нова  ¦> 95 %       ¦< 95 %       ¦             ¦

¦               ¦партида         ¦             ¦             ¦             ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦99m            ¦                ¦             ¦             ¦             ¦

¦    Тс-MAA     ¦При всяка нова  ¦> 95 %       ¦< 90 %       ¦Уместно е    ¦

¦               ¦партида         ¦             ¦             ¦определяне на¦

¦               ¦                ¦             ¦             ¦% на         ¦

¦               ¦                ¦             ¦             ¦свързване    ¦

¦               ¦                ¦             ¦             ¦чрез         ¦

¦               ¦                ¦             ¦             ¦филтруване   ¦

¦               ¦                ¦             ¦             ¦през филтър  ¦

¦               ¦                ¦             ¦             ¦3 †m         ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦99m            ¦                ¦             ¦             ¦             ¦

¦    Тс-HSA     ¦При всяка нова  ¦> 90 %       ¦< 90 %       ¦             ¦

¦               ¦партида         ¦             ¦             ¦             ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦99m            ¦                ¦             ¦             ¦             ¦

¦    Тс-Nanocoll¦При всяка нова  ¦> 95 %       ¦< 95 %       ¦             ¦

¦               ¦партида         ¦             ¦             ¦             ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦99m            ¦                ¦             ¦             ¦             ¦

¦    Тс-HEPIDA  ¦При всяка нова  ¦> 90 %       ¦< 90 %       ¦             ¦

¦    (TECHIDA,  ¦партида         ¦             ¦             ¦             ¦

¦    ЕHIDА)     ¦                ¦             ¦             ¦             ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦131            ¦                ¦             ¦             ¦             ¦

¦   I-HIPPURAN  ¦При всяка нова  ¦> 96 %       ¦< 96 %       ¦             ¦

¦               ¦партида и       ¦             ¦             ¦             ¦

¦               ¦ежедневно след  ¦             ¦             ¦             ¦

¦               ¦5-я ден от      ¦             ¦             ¦             ¦

¦               ¦доставката      ¦             ¦             ¦             ¦

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤±

*Степен на компетентност, необходима за извършване на измерването:

1 - Медицински физик-експерт или медицински физик.

2 - Специално обучен техник, лаборант или лекар.

Приложение № 10

към чл. 36, ал. 1, т. 3

Физико-технически изисквания и програма за контрол на качеството на уредбите

за лъчелечение

Таблица 19. Основни изпитвания на телегаматерапевтични уредби

І¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤џ

¦  Контролиран   ¦  Степен на   ¦  Минимална  ¦ Граници на  ¦  Граници на  ¦ Забележка  ¦

¦   параметър    ¦компетентност*¦ честота на  ¦  нормална   ¦  безопасна   ¦            ¦

¦                ¦              ¦контролиране ¦   работа    ¦    работа    ¦            ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦       1        ¦        2     ¦      3      ¦      4      ¦      5       ¦     6      ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦Защити и блокировки                                                                    ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦Общ дозиметричен¦     1, 2     ¦при          ¦             ¦съгласно ОНРЗ ¦            ¦

¦контрол         ¦              ¦презареждане ¦             ¦              ¦            ¦

¦                ¦              ¦на уредбата  ¦             ¦              ¦            ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦Оглед на        ¦     1, 2     ¦веднъж       ¦няма         ¦              ¦            ¦

¦плексигласовото ¦              ¦седмично     ¦замърсяване  ¦              ¦            ¦

¦прозорче        ¦              ¦             ¦здраво       ¦              ¦            ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦Аварийно спиране¦     1, 2     ¦веднъж       ¦работи       ¦не работи     ¦            ¦

¦                ¦              ¦месечно      ¦             ¦              ¦            ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦Блокировка на   ¦     1, 2     ¦ежедневно    ¦работи       ¦не работи     ¦            ¦

¦вратата         ¦              ¦             ¦             ¦              ¦            ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦"Изключване" на ¦     1, 2     ¦ежедневно    ¦1 s или 1 %  ¦> 1 s или 1 % ¦            ¦

¦облъчването след¦              ¦             ¦от предизбра-¦от            ¦            ¦

¦изтичане на     ¦              ¦             ¦ното време   ¦предизбраното ¦            ¦

¦предизбраното   ¦              ¦             ¦             ¦време         ¦            ¦

¦време           ¦              ¦             ¦             ¦              ¦            ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦Аудиовизуална   ¦     1, 2     ¦ежедневно    ¦работи       ¦не работи     ¦            ¦

¦връзка          ¦              ¦             ¦             ¦              ¦            ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦Заключалка на   ¦     1, 2     ¦веднъж       ¦работи       ¦не работи     ¦            ¦

¦клиновете       ¦              ¦месечно      ¦             ¦              ¦            ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦Оглед на        ¦     1, 2     ¦веднъж       ¦годни        ¦              ¦            ¦

¦клиновете       ¦              ¦месечно      ¦             ¦              ¦            ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦Механични проверки                                                                     ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦Положение на    ¦     1, 2     ¦веднъж       ¦1 mm         ¦3 mm          ¦            ¦

¦кръста на       ¦              ¦месечно      ¦             ¦              ¦            ¦

¦центратора      ¦              ¦             ¦             ¦              ¦            ¦

¦спрямо оста на  ¦              ¦             ¦             ¦              ¦            ¦

¦колиматора      ¦              ¦             ¦             ¦              ¦            ¦

¦(блендите)      ¦              ¦             ¦             ¦              ¦            ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦Визьори (лазери)¦     1, 2     ¦ежедневно    ¦‘ 2 mm       ¦‘ 4 mm        ¦            ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦РИП метър       ¦     1, 2     ¦ежедневно    ¦‘ 2 mm       ¦> ‘ 2 mm      ¦            ¦

¦                ¦              ¦             ¦или ‘ 0,4 %  ¦              ¦            ¦

¦                ¦              ¦             ¦от РИП       ¦              ¦            ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦Точност на      ¦     1, 2     ¦веднъж       ¦2 mm         ¦> 2 mm        ¦            ¦

¦светлинното поле¦              ¦месечно      ¦             ¦              ¦            ¦

¦и на скалите за ¦              ¦             ¦             ¦              ¦            ¦

¦размер на полето¦              ¦             ¦             ¦              ¦            ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦Интензивност на ¦     1        ¦веднъж       ¦достатъчно/  ¦              ¦            ¦

¦светлинното поле¦              ¦годишно      ¦недостатъчно ¦              ¦            ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦Точност на      ¦     1, 2     ¦веднъж       ¦1           ¦> 1          ¦Проверява се¦

¦скалите за ъгъл ¦              ¦годишно      ¦             ¦              ¦съвпадението¦

¦на ротация на   ¦              ¦             ¦             ¦              ¦между       ¦

¦колиматора      ¦              ¦             ¦             ¦              ¦показанията ¦

¦(блендите)      ¦              ¦             ¦             ¦              ¦на скалата  ¦

¦                ¦              ¦             ¦             ¦              ¦за ротация и¦

¦                ¦              ¦             ¦             ¦              ¦на ъгломера ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦Точност на      ¦     1, 2     ¦веднъж       ¦1           ¦> 1          ¦Проверява се¦

¦скалата за ъгъл ¦              ¦годишно      ¦             ¦              ¦съвпадението¦

¦на ротация на   ¦              ¦             ¦             ¦              ¦между       ¦

¦апарата         ¦              ¦             ¦             ¦              ¦показанията ¦

¦                ¦              ¦             ¦             ¦              ¦на скалата  ¦

¦                ¦              ¦             ¦             ¦              ¦за ротация и¦

¦                ¦              ¦             ¦             ¦              ¦на нивелир  ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦Механичен       ¦     1        ¦веднъж       ¦2 mm в       ¦> 3 mm в      ¦            ¦

¦изоцентър на    ¦              ¦годишно      ¦диаметър     ¦диаметър      ¦            ¦

¦ротация на      ¦              ¦             ¦             ¦              ¦            ¦

¦колиматора      ¦              ¦             ¦             ¦              ¦            ¦

¦(блендите)      ¦              ¦             ¦             ¦              ¦            ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦Механичен       ¦     1        ¦веднъж       ¦2 mm в       ¦> 3 mm в      ¦            ¦

¦изоцентър на    ¦              ¦годишно      ¦диаметър     ¦диаметър      ¦            ¦

¦ротация на      ¦              ¦             ¦             ¦              ¦            ¦

¦апарата         ¦              ¦             ¦             ¦              ¦            ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦Съвпадение на   ¦     1        ¦веднъж       ¦2 mm в       ¦> 3 mm в      ¦            ¦

¦осите на ротация¦              ¦годишно      ¦диаметър     ¦диаметър      ¦            ¦

¦на апарата и    ¦              ¦             ¦             ¦              ¦            ¦

¦колиматора с    ¦              ¦             ¦             ¦              ¦            ¦

¦изоцентъра      ¦              ¦             ¦             ¦              ¦            ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦Провисване на   ¦     1, 2     ¦веднъж       ¦5 mm         ¦10 mm         ¦            ¦

¦масата          ¦              ¦годишно      ¦             ¦              ¦            ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦Проверка на     ¦     1, 2     ¦веднъж       ¦‘ 5 mm       ¦> ‘ 5 mm      ¦            ¦

¦точността на    ¦              ¦годишно      ¦             ¦              ¦            ¦

¦вертикалното    ¦              ¦             ¦             ¦              ¦            ¦

¦движение на     ¦              ¦             ¦             ¦              ¦            ¦

¦масата          ¦              ¦             ¦             ¦              ¦            ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦Еднозначно      ¦     1        ¦веднъж       ¦‘ 2 mm       ¦> 3 mm        ¦            ¦

¦съответствие    ¦              ¦месечно      ¦             ¦              ¦            ¦

¦между           ¦              ¦             ¦             ¦              ¦            ¦

¦индикацията за  ¦              ¦             ¦             ¦              ¦            ¦

¦размера на      ¦              ¦             ¦             ¦              ¦            ¦

¦полето и размера¦              ¦             ¦             ¦              ¦            ¦

¦на лъчевото поле¦              ¦             ¦             ¦              ¦            ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦Дозиметрични проверки                                                                  ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦Съвпадение на   ¦     1        ¦веднъж       ¦3 mm         ¦> 3 mm        ¦            ¦

¦светлинно и     ¦              ¦месечно      ¦             ¦              ¦            ¦

¦лъчево поле     ¦              ¦             ¦             ¦              ¦            ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦Съвпадение на   ¦     1        ¦веднъж       ¦2 mm в       ¦> 3 mm в      ¦            ¦

¦лъчевия и       ¦              ¦годишно      ¦диаметър     ¦диаметър      ¦            ¦

¦механичния      ¦              ¦             ¦             ¦              ¦            ¦

¦изоцентър       ¦              ¦             ¦             ¦              ¦            ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦Качество на     ¦     1        ¦веднъж       ¦2 %          ¦              ¦            ¦

¦лъчението -     ¦              ¦годишно      ¦             ¦              ¦            ¦

¦тъканно-фантомно¦              ¦             ¦             ¦              ¦            ¦

¦отношение       ¦              ¦             ¦             ¦              ¦            ¦

¦20 cm/10 cm     ¦              ¦             ¦             ¦              ¦            ¦

¦(TPR20/10)      ¦              ¦             ¦             ¦              ¦            ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦Постоянност на  ¦     1        ¦веднъж       ¦2 %          ¦              ¦            ¦

¦калибровката по ¦              ¦годишно      ¦             ¦              ¦            ¦

¦мощност на      ¦              ¦             ¦             ¦              ¦            ¦

¦дозата          ¦              ¦             ¦             ¦              ¦            ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦Зависимост на   ¦     1        ¦веднъж       ¦2 %          ¦              ¦            ¦

¦мощността на    ¦              ¦годишно      ¦             ¦              ¦            ¦

¦дозата от       ¦              ¦             ¦             ¦              ¦            ¦

¦размера на      ¦              ¦             ¦             ¦              ¦            ¦

¦полето (OF)     ¦              ¦             ¦             ¦              ¦            ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦Проверка на клин¦     1        ¦веднъж       ¦2 %          ¦              ¦            ¦

¦факторите (WF)  ¦              ¦месечно      ¦             ¦              ¦            ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦Линейност и     ¦     1        ¦веднъж       ¦1 %          ¦              ¦            ¦

¦грешки на       ¦              ¦годишно      ¦             ¦              ¦            ¦

¦часовника       ¦              ¦             ¦             ¦              ¦            ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦Постоянност на  ¦     1        ¦веднъж       ¦2 %          ¦              ¦            ¦

¦мощността на    ¦              ¦годишно      ¦             ¦              ¦            ¦

¦дозата спрямо   ¦              ¦             ¦             ¦              ¦            ¦

¦ротация на      ¦              ¦             ¦             ¦              ¦            ¦

¦апарата         ¦              ¦             ¦             ¦              ¦            ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦Изравненост на  ¦     1        ¦веднъж       ¦3 %          ¦              ¦            ¦

¦лъчевото поле   ¦              ¦годишно      ¦             ¦              ¦            ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦Симетрия на     ¦     1        ¦веднъж       ¦3 %          ¦              ¦            ¦

¦лъчевото поле   ¦              ¦годишно      ¦             ¦              ¦            ¦

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤±

Таблица 20. Основни изпитвания на медицински линейни ускорители

І¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤џ

¦  Контролиран   ¦ Степен на    ¦  Минимална  ¦Граници на ¦ Граници на  ¦  Забележка   ¦

¦   параметър    ¦компетентност*¦ честота на  ¦ нормална  ¦  безопасна  ¦              ¦

¦                ¦              ¦контролиране ¦  работа   ¦   работа    ¦              ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦       1        ¦        2     ¦      3      ¦     4     ¦      5      ¦      6       ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦Защити и блокировки                                                                   ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦Общ дозиметричен¦     1, 2     ¦веднъж       ¦           ¦Съгласно ОНРЗ¦Протоколира се¦

¦контрол         ¦              ¦годишно      ¦           ¦             ¦мощността на  ¦

¦                ¦              ¦             ¦           ¦             ¦дозата в      ¦

¦                ¦              ¦             ¦           ¦             ¦предизбрани   ¦

¦                ¦              ¦             ¦           ¦             ¦точки и се    ¦

¦                ¦              ¦             ¦           ¦             ¦сравнява със  ¦

¦                ¦              ¦             ¦           ¦             ¦стойностите от¦

¦                ¦              ¦             ¦           ¦             ¦приемното     ¦

¦                ¦              ¦             ¦           ¦             ¦изпитване     ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦Блокировка на   ¦     1, 2     ¦ежедневно    ¦работи     ¦не работи    ¦              ¦

¦вратата         ¦              ¦             ¦           ¦             ¦              ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦Аварийно спиране¦     1, 2     ¦веднъж       ¦работи     ¦не работи    ¦              ¦

¦от аварийните   ¦              ¦месечно      ¦           ¦             ¦              ¦

¦ключове         ¦              ¦             ¦           ¦             ¦              ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦Аудиовизуална   ¦     1, 2     ¦ежедневно    ¦работи     ¦не работи    ¦              ¦

¦връзка          ¦              ¦             ¦           ¦             ¦              ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦Защити и        ¦     1, 2     ¦веднъж       ¦работи     ¦не работи    ¦              ¦

¦блокировки за   ¦              ¦месечно      ¦           ¦             ¦              ¦

¦движенията на   ¦              ¦             ¦           ¦             ¦              ¦

¦апарата         ¦              ¦             ¦           ¦             ¦              ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦Защити и        ¦     1, 2     ¦веднъж       ¦работи     ¦не работи    ¦              ¦

¦блокировки за   ¦              ¦месечно      ¦           ¦             ¦              ¦

¦движенията на   ¦              ¦             ¦           ¦             ¦              ¦

¦пациентната маса¦              ¦             ¦           ¦             ¦              ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦Спиране на      ¦     1, 1     ¦веднъж       ¦работи     ¦не работи    ¦              ¦

¦апарата след    ¦              ¦месечно      ¦           ¦             ¦              ¦

¦изработване на  ¦              ¦             ¦           ¦             ¦              ¦

¦предизбраните   ¦              ¦             ¦           ¦             ¦              ¦

¦мониторни       ¦              ¦             ¦           ¦             ¦              ¦

¦единици         ¦              ¦             ¦           ¦             ¦              ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦Защити и        ¦     1, 2     ¦веднъж       ¦работи     ¦не работи    ¦Проверява се  ¦

¦блокировки за   ¦              ¦месечно      ¦           ¦             ¦сработването  ¦

¦фокусировка на  ¦              ¦             ¦           ¦             ¦на            ¦

¦лъчевия сноп    ¦              ¦             ¦           ¦             ¦блокировките  ¦

¦                ¦              ¦             ¦           ¦             ¦на апарата за ¦

¦                ¦              ¦             ¦           ¦             ¦изравненост и ¦

¦                ¦              ¦             ¦           ¦             ¦симетрия на   ¦

¦                ¦              ¦             ¦           ¦             ¦лъчевия сноп  ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦Блокировка за   ¦     1, 2     ¦веднъж       ¦работи     ¦не работи    ¦При наличие на¦

¦неправилно      ¦              ¦месечно      ¦           ¦             ¦верификационна¦

¦поставен или    ¦              ¦             ¦           ¦             ¦система       ¦

¦погрешен        ¦              ¦             ¦           ¦             ¦              ¦

¦клиновиден      ¦              ¦             ¦           ¦             ¦              ¦

¦филтър          ¦              ¦             ¦           ¦             ¦              ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦Блокировка за   ¦     1, 2     ¦веднъж       ¦работи     ¦не работи    ¦При наличие на¦

¦погрешен        ¦              ¦месечно      ¦           ¦             ¦верификационна¦

¦електронен      ¦              ¦             ¦           ¦             ¦система       ¦

¦апликатор       ¦              ¦             ¦           ¦             ¦              ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦Блокировка за   ¦     1, 2     ¦веднъж       ¦работи     ¦не работи    ¦При наличие на¦

¦погрешна        ¦              ¦месечно      ¦           ¦             ¦верификационна¦

¦поставка със    ¦              ¦             ¦           ¦             ¦система       ¦

¦защити          ¦              ¦             ¦           ¦             ¦              ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦Механични проверки                                                                    ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦Точност на      ¦     1, 2     ¦веднъж       ¦‘ 1       ¦> ‘ 1       ¦Проверява се  ¦

¦показанията     ¦              ¦месечно      ¦           ¦             ¦съвпадението  ¦

¦(и скалите) за  ¦              ¦             ¦           ¦             ¦между         ¦

¦ъгъл на ротация ¦              ¦             ¦           ¦             ¦показанията на¦

¦на апарата      ¦              ¦             ¦           ¦             ¦скалата за    ¦

¦                ¦              ¦             ¦           ¦             ¦ротация, на   ¦

¦                ¦              ¦             ¦           ¦             ¦монитора и на ¦

¦                ¦              ¦             ¦           ¦             ¦нивелир       ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦Точност на      ¦     1, 2     ¦веднъж       ¦‘ 1       ¦> ‘ 1       ¦Проверява се  ¦

¦показанията     ¦              ¦месечно      ¦           ¦             ¦съвпадението  ¦

¦(и скалите) за  ¦              ¦             ¦           ¦             ¦между         ¦

¦ъгъл на         ¦              ¦             ¦           ¦             ¦показанията на¦

¦завъртане на    ¦              ¦             ¦           ¦             ¦скалата за    ¦

¦колиматора      ¦              ¦             ¦           ¦             ¦ротация, на   ¦

¦                ¦              ¦             ¦           ¦             ¦монитора и на ¦

¦                ¦              ¦             ¦           ¦             ¦ъгломера      ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦Хоризонталност  ¦     1, 2     ¦веднъж       ¦‘ 1       ¦> ‘ 2       ¦              ¦

¦на пациентната  ¦              ¦месечно      ¦           ¦             ¦              ¦

¦маса            ¦              ¦             ¦           ¦             ¦              ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦Точност на      ¦     1, 2     ¦веднъж       ¦‘ 2 mm     ¦‘ 4 mm       ¦              ¦

¦показанията (и  ¦              ¦месечно      ¦           ¦             ¦              ¦

¦скалите) за     ¦              ¦             ¦           ¦             ¦              ¦

¦вертикалното и  ¦              ¦             ¦           ¦             ¦              ¦

¦хоризонталните  ¦              ¦             ¦           ¦             ¦              ¦

¦движения на     ¦              ¦             ¦           ¦             ¦              ¦

¦пациентната     ¦              ¦             ¦           ¦             ¦              ¦

¦маса            ¦              ¦             ¦           ¦             ¦              ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦Точност на      ¦     1, 2     ¦веднъж       ¦‘ 1       ¦> ‘ 2       ¦              ¦

¦показанията     ¦              ¦месечно      ¦           ¦             ¦              ¦

¦(и скалите) за  ¦              ¦             ¦           ¦             ¦              ¦

¦ъгъл на         ¦              ¦             ¦           ¦             ¦              ¦

¦изоцентрично    ¦              ¦             ¦           ¦             ¦              ¦

¦въртене на      ¦              ¦             ¦           ¦             ¦              ¦

¦масата          ¦              ¦             ¦           ¦             ¦              ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦Провисване на   ¦     1, 2     ¦веднъж       ¦‘ 2 mm     ¦‘ 4 mm       ¦              ¦

¦масата при      ¦              ¦месечно      ¦           ¦             ¦              ¦

¦натоварване     ¦              ¦             ¦           ¦             ¦              ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦РИП метър       ¦     1, 2     ¦веднъж       ¦‘ 2 mm     ¦> ‘ 2 mm     ¦              ¦

¦                ¦              ¦месечно      ¦или ‘ 0,4 %¦             ¦              ¦

¦                ¦              ¦             ¦от РИП     ¦             ¦              ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦Проверка на     ¦     1        ¦веднъж       ¦2 mm в     ¦> 3 mm в     ¦Проверява се  ¦

¦механичния      ¦              ¦месечно      ¦диаметър   ¦диаметър     ¦съвпадението  ¦

¦изоцентър       ¦              ¦             ¦           ¦             ¦на центровете ¦

¦                ¦              ¦             ¦           ¦             ¦на ротация на ¦

¦                ¦              ¦             ¦           ¦             ¦колиматора,   ¦

¦                ¦              ¦             ¦           ¦             ¦апарата и     ¦

¦                ¦              ¦             ¦           ¦             ¦пациентната   ¦

¦                ¦              ¦             ¦           ¦             ¦маса          ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦Визьори (лазери)¦     1, 2     ¦ежедневно    ¦‘ 2 mm     ¦> ‘ 2 mm     ¦              ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦Точност на      ¦     1, 2     ¦ежедневно    ¦‘ 2 mm     ¦> ‘ 2 mm     ¦За един размер¦

¦размера на      ¦              ¦             ¦           ¦             ¦              ¦

¦светлинното поле¦              ¦             ¦           ¦             ¦              ¦

¦в изоцентъра    ¦              ¦             ¦           ¦             ¦              ¦

¦                ¦              Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦                ¦              ¦веднъж       ¦‘ 2 mm     ¦             ¦В целия       ¦

¦                ¦              ¦месечно      ¦           ¦             ¦интервал на   ¦

¦                ¦              ¦             ¦           ¦             ¦отваряне на   ¦

¦                ¦              ¦             ¦           ¦             ¦колиматора    ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦Светлинен размер¦     1, 2     ¦веднъж на    ¦‘ 2 mm     ¦> ‘ 3 mm     ¦              ¦

¦на полето при   ¦              ¦3 месеца     ¦           ¦             ¦              ¦

¦РИП по-голям от ¦              ¦             ¦           ¦             ¦              ¦

¦РИО             ¦              ¦             ¦           ¦             ¦              ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦Еднозначно      ¦     1        ¦веднъж       ¦‘ 2 mm     ¦> ‘ 2 mm     ¦              ¦

¦съответствие    ¦              ¦месечно      ¦           ¦             ¦              ¦

¦между           ¦              ¦             ¦           ¦             ¦              ¦

¦индикацията за  ¦              ¦             ¦           ¦             ¦              ¦

¦размера на      ¦              ¦             ¦           ¦             ¦              ¦

¦полето и размера¦              ¦             ¦           ¦             ¦              ¦

¦на лъчевото поле¦              ¦             ¦           ¦             ¦              ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦Интензивност на ¦     1        ¦веднъж       ¦достатъчно ¦недостатъчно ¦              ¦

¦светлинното поле¦              ¦годишно      ¦           ¦             ¦              ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦Дозиметрични проверки                                                                 ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦Лъчев изоцентър ¦     1        ¦веднъж на    ¦2 mm в     ¦> 2 mm в     ¦              ¦

¦                ¦              ¦6 месеца     ¦диаметър   ¦диаметър     ¦              ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦Съвпадение на   ¦     1        ¦ежедневно    ¦‘ 2 mm     ¦> ‘ 2 mm     ¦За един размер¦

¦светлинно и     ¦              ¦             ¦           ¦             ¦              ¦

¦лъчево поле     ¦              ¦             ¦           ¦             ¦              ¦

¦                ¦              Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦                ¦              ¦веднъж на    ¦‘ 2 mm     ¦             ¦В целия       ¦

¦                ¦              ¦3 месец      ¦           ¦             ¦интервал на   ¦

¦                ¦              ¦             ¦           ¦             ¦отваряне на   ¦

¦                ¦              ¦             ¦           ¦             ¦колиматора    ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦Съвпадение на   ¦     1        ¦веднъж       ¦2 mm в     ¦> 3 mm в     ¦              ¦

¦лъчевия и       ¦              ¦годишно      ¦диаметър   ¦диаметър     ¦              ¦

¦механичния      ¦              ¦             ¦           ¦             ¦              ¦

¦изоцентър       ¦              ¦             ¦           ¦             ¦              ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦Изравненост на  ¦     1        ¦веднъж       ¦‘ 2 %      ¦‘ 3 %        ¦              ¦

¦лъчевото поле   ¦              ¦месечно      ¦           ¦             ¦              ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦Симетрия на     ¦     1        ¦веднъж       ¦‘ 2 %      ¦‘ 3 %        ¦              ¦

¦лъчевото поле   ¦              ¦месечно      ¦           ¦             ¦              ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦Енергия на      ¦     1        ¦веднъж       ¦‘ 2 %      ¦             ¦За всички     ¦

¦лъчевия сноп за ¦              ¦месечно      ¦           ¦             ¦възможни      ¦

¦спирачно        ¦              ¦             ¦           ¦             ¦енергии       ¦

¦лъчение -       ¦              ¦             ¦           ¦             ¦              ¦

¦Тъканно-фантомно¦              ¦             ¦           ¦             ¦              ¦

¦отношение       ¦              ¦             ¦           ¦             ¦              ¦

¦20 cm/10 cm     ¦              ¦             ¦           ¦             ¦              ¦

¦(TPR20/10)      ¦              ¦             ¦           ¦             ¦              ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦Енергия на      ¦     1        ¦веднъж       ¦‘ 2 %      ¦             ¦За всички     ¦

¦лъчевия сноп за ¦              ¦месечно      ¦           ¦             ¦възможни      ¦

¦електрони (R50) ¦              ¦             ¦           ¦             ¦енергии       ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦Основно         ¦     1        ¦веднъж       ¦‘ 1 %      ¦‘ 2 %        ¦За всички     ¦

¦дозиметрично    ¦              ¦годишно      ¦           ¦             ¦възможни      ¦

¦калибриране     ¦              ¦             ¦           ¦             ¦енергии на    ¦

¦                ¦              ¦             ¦           ¦             ¦спирачно      ¦

¦                ¦              ¦             ¦           ¦             ¦лъчение и на  ¦

¦                ¦              ¦             ¦           ¦             ¦електрони при ¦

¦                ¦              ¦             ¦           ¦             ¦референтни    ¦

¦                ¦              ¦             ¦           ¦             ¦условия       ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦Проверка на     ¦     1, 2     ¦веднъж       ¦‘ 2 %      ¦‘ 3 %        ¦За всички     ¦

¦калибрирането   ¦              ¦месечно      ¦           ¦             ¦възможни      ¦

¦                ¦              ¦             ¦           ¦             ¦енергии на    ¦

¦                ¦              ¦             ¦           ¦             ¦спирачно      ¦

¦                ¦              ¦             ¦           ¦             ¦лъчение и на  ¦

¦                ¦              ¦             ¦           ¦             ¦електрони при ¦

¦                ¦              ¦             ¦           ¦             ¦референтни    ¦

¦                ¦              ¦             ¦           ¦             ¦условия       ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦Постоянност на  ¦     1        ¦ежедневно    ¦‘ 2 %      ¦             ¦За всички     ¦

¦калибровката    ¦              ¦             ¦           ¦             ¦възможни      ¦

¦                ¦              ¦             ¦           ¦             ¦енергии на    ¦

¦                ¦              ¦             ¦           ¦             ¦спирачно      ¦

¦                ¦              ¦             ¦           ¦             ¦лъчение и на  ¦

¦                ¦              ¦             ¦           ¦             ¦електрони     ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦Проверка на     ¦     1        ¦веднъж       ¦‘ 2 %      ¦             ¦              ¦

¦калибрирането   ¦              ¦годишно      ¦           ¦             ¦              ¦

¦при различни    ¦              ¦             ¦           ¦             ¦              ¦

¦ъгли на ротация ¦              ¦             ¦           ¦             ¦              ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦Проверка на     ¦     1        ¦веднъж       ¦‘ 2 %      ¦             ¦              ¦

¦дозния монитор  ¦              ¦годишно      ¦           ¦             ¦              ¦

¦при различни    ¦              ¦             ¦           ¦             ¦              ¦

¦мощности на     ¦              ¦             ¦           ¦             ¦              ¦

¦дозата          ¦              ¦             ¦           ¦             ¦              ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦Линейност на    ¦     1        ¦веднъж       ¦‘ 2 %      ¦             ¦              ¦

¦дозния монитор  ¦              ¦годишно      ¦           ¦             ¦              ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦Зависимост на   ¦     1        ¦веднъж       ¦3 %        ¦> 3 %        ¦За три полета ¦

¦мощността на    ¦              ¦месечно      ¦           ¦             ¦по избор за   ¦

¦дозата от       ¦              ¦             ¦           ¦             ¦всички        ¦

¦размера на      ¦              ¦             ¦           ¦             ¦възможни      ¦

¦полето (OF) за  ¦              ¦             ¦           ¦             ¦енергии       ¦

¦спирачно лъчение¦              ¦             ¦           ¦             ¦              ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦Проверка на клин¦     1        ¦веднъж       ¦2 %        ¦> 3 %        ¦              ¦

¦факторите (WF)  ¦              ¦годишно      ¦           ¦             ¦              ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦Проверка на     ¦     1        ¦веднъж       ¦2 %        ¦> 3 %        ¦              ¦

¦коефициента на  ¦              ¦годишно      ¦           ¦             ¦              ¦

¦пропускане на   ¦              ¦             ¦           ¦             ¦              ¦

¦блоковете       ¦              ¦             ¦           ¦             ¦              ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦Проверка на     ¦     1        ¦веднъж       ¦2 %        ¦> 3 %        ¦              ¦

¦коефициента на  ¦              ¦годишно      ¦           ¦             ¦              ¦

¦пропускане на   ¦              ¦             ¦           ¦             ¦              ¦

¦площадките за   ¦              ¦             ¦           ¦             ¦              ¦

¦блокове         ¦              ¦             ¦           ¦             ¦              ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦Зависимост на   ¦     1        ¦веднъж       ¦4 %        ¦> 5 %        ¦За три        ¦

¦мощността на    ¦              ¦годишно      ¦           ¦             ¦апликатора по ¦

¦дозата от       ¦              ¦             ¦           ¦             ¦избор и за    ¦

¦размера на      ¦              ¦             ¦           ¦             ¦всички        ¦

¦полето (OF) за  ¦              ¦             ¦           ¦             ¦възможни      ¦

¦електрони       ¦              ¦             ¦           ¦             ¦енергии       ¦

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤±

Таблица 21. Основни изпитвания на рентгенови терапевтични уредби

І¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤џ

¦  Контролиран   ¦   Степен на  ¦  Минимална  ¦Граници ¦ Граници ¦ Забележка  ¦

¦   параметър    ¦компетентност*¦ честота на  ¦   на   ¦   на    ¦            ¦

¦                ¦              ¦контролиране ¦нормална¦безопасна¦            ¦

¦                ¦              ¦             ¦ работа ¦ работа  ¦            ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦       1        ¦       2      ¦      3      ¦   4    ¦    5    ¦     6      ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦Защити и блокировки                                                          ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦Общ дозиметричен¦     1, 2     ¦веднъж       ¦        ¦Съгласно ¦Протоколира ¦

¦контрол         ¦              ¦годишно      ¦        ¦ОНРЗ     ¦се мощността¦

¦                ¦              ¦             ¦        ¦         ¦на дозата в ¦

¦                ¦              ¦             ¦        ¦         ¦предизбрани ¦

¦                ¦              ¦             ¦        ¦         ¦точки и се  ¦

¦                ¦              ¦             ¦        ¦         ¦сравнява със¦

¦                ¦              ¦             ¦        ¦         ¦стойностите ¦

¦                ¦              ¦             ¦        ¦         ¦от          ¦

¦                ¦              ¦             ¦        ¦         ¦приемателния¦

¦                ¦              ¦             ¦        ¦         ¦тест        ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦Блокировка на   ¦     1, 2     ¦веднъж       ¦работи  ¦не работи¦            ¦

¦вратата         ¦              ¦месечно      ¦        ¦         ¦            ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦Аварийно спиране¦     1, 2     ¦веднъж       ¦работи  ¦не работи¦            ¦

¦от аварийните   ¦              ¦месечно      ¦        ¦         ¦            ¦

¦бутони          ¦              ¦             ¦        ¦         ¦            ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦Изключване на   ¦     1, 2     ¦ежедневно    ¦работи  ¦не работи¦            ¦

¦апарата след    ¦              ¦             ¦        ¦         ¦            ¦

¦изтичане        ¦              ¦             ¦        ¦         ¦            ¦

¦на предизбраното¦              ¦             ¦        ¦         ¦            ¦

¦време           ¦              ¦             ¦        ¦         ¦            ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦Заключалка за   ¦     1, 2     ¦ежедневно    ¦работят ¦не       ¦            ¦

¦тубуси и        ¦              ¦             ¦        ¦работят  ¦            ¦

¦апликатори      ¦              ¦             ¦        ¦         ¦            ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦Оглед на тубуси ¦     1, 2     ¦веднъж       ¦годни   ¦негодни  ¦            ¦

¦и апликатори    ¦              ¦месечно      ¦        ¦         ¦            ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦Дозиметрични проверки                                                        ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦Ефективен размер¦     1        ¦веднъж       ¦        ¦         ¦Сравнява се ¦

¦на лъчевия фокус¦              ¦годишно      ¦        ¦         ¦с началния  ¦

¦                ¦              ¦             ¦        ¦         ¦размер, за  ¦

¦                ¦              ¦             ¦        ¦         ¦да се оцени ¦

¦                ¦              ¦             ¦        ¦         ¦износването ¦

¦                ¦              ¦             ¦        ¦         ¦на          ¦

¦                ¦              ¦             ¦        ¦         ¦рентгеновата¦

¦                ¦              ¦             ¦        ¦         ¦тръба       ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦Симетричност на ¦     1        ¦веднъж       ¦‘ 6 %   ¦> ‘ 10 % ¦            ¦

¦лъчевия сноп    ¦              ¦годишно      ¦        ¦         ¦            ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦Качество на     ¦     1        ¦веднъж       ¦‘ 0,2 mm¦         ¦За всички   ¦

¦лъчевия сноп    ¦              ¦годишно      ¦Cu      ¦         ¦възможни    ¦

¦(слой на        ¦              ¦             ¦‘ 0,1 mm¦         ¦качества на ¦

¦полуотслабване) ¦              ¦             ¦Al      ¦         ¦спирачното  ¦

¦                ¦              ¦             ¦        ¦         ¦лъчение     ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦Основно         ¦     1        ¦веднъж на    ¦‘ 3 %   ¦> ‘ 5 %  ¦За всички   ¦

¦дозиметрично    ¦              ¦6 месеца     ¦        ¦         ¦възможни    ¦

¦калибриране     ¦              ¦             ¦        ¦         ¦качества на ¦

¦                ¦              ¦             ¦        ¦         ¦спирачно    ¦

¦                ¦              ¦             ¦        ¦         ¦лъчение и   ¦

¦                ¦              ¦             ¦        ¦         ¦всички      ¦

¦                ¦              ¦             ¦        ¦         ¦възможни    ¦

¦                ¦              ¦             ¦        ¦         ¦тубуси      ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦Проверка на     ¦     1        ¦веднъж       ¦‘ 5 %   ¦         ¦За един     ¦

¦калибрирането   ¦              ¦седмично     ¦        ¦         ¦предизбран  ¦

¦                ¦              ¦             ¦        ¦         ¦тубус       ¦

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤±

Таблица 22. Основни изпитвания на лъчетерапевтичен рентгенов симулатор

І¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤џ

¦  Контролиран   ¦   Степен на  ¦  Минимална  ¦ Граници ¦ Граници ¦ Забележка  ¦

¦   параметър    ¦ компетентност¦ честота на  ¦   на    ¦   на    ¦            ¦

¦                ¦              ¦контролиране ¦нормална ¦безопасна¦            ¦

¦                ¦              ¦             ¦ работа  ¦ работа  ¦            ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦       1        ¦       2      ¦      3      ¦    4    ¦    5    ¦     6      ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦Защити и блокировки                                                           ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦Следене на      ¦     1, 2     ¦веднъж       ¦         ¦Съгласно ¦            ¦

¦радиационната   ¦              ¦годишно      ¦         ¦ОНРЗ     ¦            ¦

¦обстановка в    ¦              ¦             ¦         ¦         ¦            ¦

¦процедурното    ¦              ¦             ¦         ¦         ¦            ¦

¦помещение       ¦              ¦             ¦         ¦         ¦            ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦Блокировка на   ¦     1, 2     ¦ежедневно    ¦работи   ¦не работи¦            ¦

¦вратата         ¦              ¦             ¦         ¦         ¦            ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦Защити и        ¦     1, 2     ¦веднъж       ¦работи   ¦не работи¦            ¦

¦блокировки за   ¦              ¦месечно      ¦         ¦         ¦            ¦

¦движенията на   ¦              ¦             ¦         ¦         ¦            ¦

¦пациентната     ¦              ¦             ¦         ¦         ¦            ¦

¦маса            ¦              ¦             ¦         ¦         ¦            ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦Механични проверки                                                            ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦Изоцентър на    ¦     1, 2     ¦веднъж       ¦1 mm в   ¦> 2 mm в ¦            ¦

¦ротация на      ¦              ¦месечно      ¦диаметър ¦диаметър ¦            ¦

¦апарата         ¦              ¦             ¦         ¦         ¦            ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦Изоцентър на    ¦     1, 2     ¦веднъж       ¦1 mm в   ¦> 2 mm в ¦            ¦

¦ротация на      ¦              ¦месечно      ¦диаметър ¦диаметър ¦            ¦

¦нишките и       ¦              ¦             ¦         ¦         ¦            ¦

¦блендата        ¦              ¦             ¦         ¦         ¦            ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦Хоризонталност  ¦     1, 2     ¦веднъж       ¦‘ 1     ¦‘ 2     ¦            ¦

¦на пациентната  ¦              ¦месечно      ¦         ¦         ¦            ¦

¦маса            ¦              ¦             ¦         ¦         ¦            ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦Скали на        ¦     1, 2     ¦веднъж       ¦‘ 2 mm   ¦> ‘ 3 mm ¦            ¦

¦вертикалното и  ¦              ¦месечно      ¦         ¦         ¦            ¦

¦хоризонталните  ¦              ¦             ¦         ¦         ¦            ¦

¦движения на     ¦              ¦             ¦         ¦         ¦            ¦

¦пациентната     ¦              ¦             ¦         ¦         ¦            ¦

¦маса            ¦              ¦             ¦         ¦         ¦            ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦Изоцентър на    ¦     1, 2     ¦веднъж       ¦1 mm в   ¦> 3 mm в ¦            ¦

¦въртене на      ¦              ¦месечно      ¦диаметър ¦диаметър ¦            ¦

¦масата          ¦              ¦             ¦         ¦         ¦            ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦Провисване на   ¦     1, 2     ¦веднъж       ¦5 mm     ¦         ¦            ¦

¦масата при      ¦              ¦годишно      ¦         ¦         ¦            ¦

¦натоварване     ¦              ¦             ¦         ¦         ¦            ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦РФИ метър       ¦     1, 2     ¦ежедневно;   ¦‘ 2 mm   ¦‘ 2 mm   ¦При ъгъл на ¦

¦(разстояние     ¦              ¦             ¦         ¦         ¦апарата 0  ¦

¦фокус -         ¦              ¦             ¦         ¦         ¦            ¦

¦изоцентър)      ¦              ¦             ¦         ¦         ¦            ¦

¦                ¦              Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦                ¦              ¦веднъж       ¦‘ 2 mm   ¦         ¦При ъгъл на ¦

¦                ¦              ¦годишно      ¦         ¦         ¦апарата 0, ¦

¦                ¦              ¦             ¦         ¦         ¦90, 180,  ¦

¦                ¦              ¦             ¦         ¦         ¦270        ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦Проверка на     ¦     1, 2     ¦веднъж       ¦1 mm в   ¦> 3 mm в ¦Проверява се¦

¦механичния      ¦              ¦месечно      ¦диаметър ¦диаметър ¦съвпадението¦

¦изоцентър       ¦              ¦             ¦         ¦         ¦на          ¦

¦                ¦              ¦             ¦         ¦         ¦центровете  ¦

¦                ¦              ¦             ¦         ¦         ¦на ротация  ¦

¦                ¦              ¦             ¦         ¦         ¦на жиците,  ¦

¦                ¦              ¦             ¦         ¦         ¦апарата и   ¦

¦                ¦              ¦             ¦         ¦         ¦масата      ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦Отклонение на   ¦     1, 2     ¦ежедневно    ¦‘ 2 mm   ¦> ‘ 2 mm ¦            ¦

¦визьорите       ¦              ¦             ¦         ¦         ¦            ¦

¦(лазери) от     ¦              ¦             ¦         ¦         ¦            ¦

¦изоцентъра      ¦              ¦             ¦         ¦         ¦            ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦Точност на      ¦     1, 2     ¦ежедневно    ¦‘ 2mm    ¦> ‘ 2 mm ¦За поле     ¦

¦размера на      ¦              ¦             ¦         ¦         ¦10 x 10 cmќ ¦

¦полето по       ¦              ¦             ¦         ¦         ¦            ¦

¦нишките         ¦              ¦             ¦         ¦         ¦            ¦

¦на РИО          ¦              ¦             ¦         ¦         ¦            ¦

¦                ¦              Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦                ¦              ¦месечно      ¦‘ 2mm    ¦         ¦В целия     ¦

¦                ¦              ¦             ¦         ¦         ¦интервал на ¦

¦                ¦              ¦             ¦         ¦         ¦отваряне на ¦

¦                ¦              ¦             ¦         ¦         ¦жиците      ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦Точност на      ¦     1, 2     ¦веднъж на    ¦‘ 2mm    ¦> ‘ 2 mm ¦В целия     ¦

¦размера на      ¦              ¦3 месеца     ¦         ¦         ¦интервал на ¦

¦полето по       ¦              ¦             ¦         ¦         ¦отваряне    ¦

¦нишките на РФИ  ¦              ¦             ¦         ¦         ¦на жиците   ¦

¦90 cm и 110 cm  ¦              ¦             ¦         ¦         ¦            ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦Съвпадение на   ¦     1, 2     ¦ежедневно    ¦‘ 2 mm   ¦> ‘ 2 mm ¦За поле     ¦

¦светлинно и     ¦              ¦             ¦         ¦         ¦10 x 10 cmќ ¦

¦лъчево поле     ¦              ¦             ¦         ¦         ¦            ¦

¦                ¦              Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦                ¦              ¦веднъж на    ¦‘ 2 mm   ¦         ¦В целия     ¦

¦                ¦              ¦3 месеца     ¦         ¦         ¦интервал на ¦

¦                ¦              ¦             ¦         ¦         ¦отваряне    ¦

¦                ¦              ¦             ¦         ¦         ¦на жиците   ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦Проверка на изобразяващите системи                                            ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦Разделителна    ¦     1, 2     ¦веднъж на    ¦Избира се¦         ¦            ¦

¦способност на   ¦              ¦6 месеца     ¦при      ¦         ¦            ¦

¦изобразяващата  ¦              ¦             ¦пусковия ¦         ¦            ¦

¦система за      ¦              ¦             ¦тест     ¦         ¦            ¦

¦рентгенова      ¦              ¦             ¦         ¦         ¦            ¦

¦скопия          ¦              ¦             ¦         ¦         ¦            ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦Съвпадение на   ¦     1, 2     ¦веднъж на    ¦0,5 mm   ¦         ¦            ¦

¦ренгенографични ¦              ¦6 месеца     ¦         ¦         ¦            ¦

¦образи при      ¦              ¦             ¦         ¦         ¦            ¦

¦тясно и широко  ¦              ¦             ¦         ¦         ¦            ¦

¦фокално петно   ¦              ¦             ¦         ¦         ¦            ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦Пълни тестове   ¦     1, 2     ¦веднъж       ¦         ¦         ¦            ¦

¦на системите за ¦              ¦годишно      ¦         ¦         ¦            ¦

¦рентгенова      ¦              ¦             ¦         ¦         ¦            ¦

¦графия и        ¦              ¦             ¦         ¦         ¦            ¦

¦рентгенова      ¦              ¦             ¦         ¦         ¦            ¦

¦скопия          ¦              ¦             ¦         ¦         ¦            ¦

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤±

Таблица 23. Основни изпитвания на компютърен томограф, използван за планиране на лъчелечението

І¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤џ

¦   Контролиран  ¦  Степен на   ¦  Минимална  ¦Граници ¦ Граници ¦ Забележка  ¦

¦    параметър   ¦компетентност ¦ честота на  ¦   на   ¦   на    ¦            ¦

¦                ¦              ¦контролиране ¦нормална¦безопасна¦            ¦

¦                ¦              ¦             ¦ работа ¦ работа  ¦            ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦        1       ¦      2       ¦      3      ¦   4    ¦    5    ¦     6      ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦Параметри, влияещи на работата на планиращата система                        ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦Съвпадение между¦     1, 2     ¦веднъж       ¦‘ 2 mm  ¦         ¦            ¦

¦лазерите и      ¦              ¦месечно      ¦        ¦         ¦            ¦

¦равнината на    ¦              ¦             ¦        ¦         ¦            ¦

¦сканиране       ¦              ¦             ¦        ¦         ¦            ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦Правилно        ¦     1, 2     ¦веднъж       ¦‘ 1 mm  ¦‘ 3 mm   ¦            ¦

¦регистриране на ¦              ¦годишно      ¦        ¦         ¦            ¦

¦позиционирането ¦              ¦             ¦        ¦         ¦            ¦

¦на пациентната  ¦              ¦             ¦        ¦         ¦            ¦

¦маса            ¦              ¦             ¦        ¦         ¦            ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦Провисване на   ¦     1, 2     ¦веднъж       ¦2 mm    ¦         ¦            ¦

¦масата при      ¦              ¦годишно      ¦        ¦         ¦            ¦

¦натоварване     ¦              ¦             ¦        ¦         ¦            ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦Съвпадение на   ¦     1, 2     ¦веднъж       ¦2 mm    ¦3 mm     ¦            ¦

¦разстоянието    ¦              ¦месечно      ¦        ¦         ¦            ¦

¦между           ¦              ¦             ¦        ¦         ¦            ¦

¦изображението на¦              ¦             ¦        ¦         ¦            ¦

¦две точки в     ¦              ¦             ¦        ¦         ¦            ¦

¦компютъртомогра-¦              ¦             ¦        ¦         ¦            ¦

¦фа и в планира- ¦              ¦             ¦        ¦         ¦            ¦

¦щата система    ¦              ¦             ¦        ¦         ¦            ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦Правилно        ¦     1, 2     ¦веднъж       ¦вярно   ¦невярно  ¦Проверката е¦

¦регистриране на ¦              ¦месечно      ¦        ¦         ¦за          ¦

¦посоката на     ¦              ¦             ¦        ¦         ¦качеството  ¦

¦сканиране       ¦              ¦             ¦        ¦         ¦на работа на¦

¦                ¦              ¦             ¦        ¦         ¦лаборанта   ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦Стойности на    ¦     1, 2     ¦веднъж       ¦‘ 10 HU ¦         ¦за вода     ¦

¦Хаунсфийлдовите ¦              ¦месечно      ¦‘ 20 HU ¦         ¦за бял дроб ¦

¦числа           ¦              ¦             ¦        ¦         ¦и кости     ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦Проверка за     ¦     1        ¦веднъж       ¦1 %     ¦3 %      ¦за вода     ¦

¦правилното      ¦              ¦месечно      ¦2 %     ¦5 %      ¦за бял дроб ¦

¦изчисляване на  ¦              ¦             ¦        ¦         ¦и кости     ¦

¦връзката между  ¦              ¦             ¦        ¦         ¦            ¦

¦Хаунсфийлдовите ¦              ¦             ¦        ¦         ¦            ¦

¦числа и обемна  ¦              ¦             ¦        ¦         ¦            ¦

¦електронна      ¦              ¦             ¦        ¦         ¦            ¦

¦плътност        ¦              ¦             ¦        ¦         ¦            ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦Правилната      ¦     1        ¦веднъж       ¦1 mm    ¦5 mm     ¦            ¦

¦реконструкция на¦              ¦месечно      ¦        ¦         ¦            ¦

¦позицията на    ¦              ¦             ¦        ¦         ¦            ¦

¦изобразената па-¦              ¦             ¦        ¦         ¦            ¦

¦циентна равнина ¦              ¦             ¦        ¦         ¦            ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦Параметри,      ¦     1        ¦веднъж       ¦        ¦         ¦Изпълняват  ¦

¦влияещи на      ¦              ¦годишно      ¦        ¦         ¦се тестовете¦

¦качеството на   ¦              ¦             ¦        ¦         ¦за уредбите ¦

¦компютър-       ¦              ¦             ¦        ¦         ¦за          ¦

¦томографския    ¦              ¦             ¦        ¦         ¦диагностика ¦

¦образ           ¦              ¦             ¦        ¦         ¦            ¦

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤±

Таблица 24. Пускови изпитвания на планираща система - фотонни снопове

І¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤џ

¦Проверка за правилното ¦     Обхват на тестване     ¦        Оценка        ¦

¦    изчисляване на:    ¦                            ¦                      ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦           1           ¦             2              ¦          3           ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦Разпределение на дозата¦Квадратни полета            ¦Дозата в точки по     ¦

¦в дълбочина:           ¦5 Х 5, 10 Х 10, 15 Х 15     ¦централния лъч на     ¦

¦PDD, TAR, TMR или TPR  ¦и 25 Х 25 cmќ;              ¦дълбочината на дозния ¦

¦                       ¦Правоъгълни полета          ¦максимум - dmax, 5,   ¦

¦                       ¦5 Х 10, 5 Х 10 и 5 Х 30 cmќ;¦10, 15 и 20 cm при    ¦

¦                       ¦                            ¦условия на двумерно   ¦

¦                       ¦                            ¦дозно разпределение.  ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦Дозни профили:         ¦Квадратни полета            ¦Ширина на лъчевото    ¦

¦Ширина на лъчевото поле¦5 Х 5, 10 Х 10, 15 Х 15 и   ¦поле между 90 %, 50 % ¦

¦и полусянка            ¦25 Х 25 cmќ;                ¦и 20 % изодекременти  ¦

¦                       ¦Правоъгълни полета          ¦                      ¦

¦                       ¦5 Х 10, 5 Х 10 и 5 Х 30 cmќ;¦                      ¦

¦                       ¦Профили на dmax, 5, 10 и    ¦                      ¦

¦                       ¦20 cm                       ¦                      ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦За РИП различен от РИО:¦Квадратни полета            ¦Дозата в точки по     ¦

¦Разпределение на дозата¦5 Х 5, 10 Х 10, 15 Х 15 и   ¦централния лъч на     ¦

¦в дълбочина за различни¦5 Х 25 cmќ за РИП 80, 100 и ¦дълбочината на дозния ¦

¦РИП.                   ¦140 cm                      ¦максимум - dmax, 5,   ¦

¦                       ¦                            ¦10, 15 и 20 cm        ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦За полета с клиновиден ¦Квадратни полета            ¦Двумерно дозно        ¦

¦филтър:                ¦5 Х 5, 10 Х 10, 15 Х 15 cmќ;¦разпределение.        ¦

¦Разпределение на дозата¦Правоъгълни полета          ¦                      ¦

¦в дълбочина            ¦5 Х 10 и 5 Х 20 cmќ         ¦                      ¦

¦Доза в максимума       ¦За всички клиновидни филтри ¦                      ¦

¦Ъгъл на клина          ¦                            ¦                      ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦За наклонени полета:   ¦Квадратно поле 10 Х 10 cmќ  ¦Дозни профили на      ¦

¦Корекция за липсващи и ¦За наклон на повърхността   ¦дълбочини - dmax, 5 и ¦

¦излишни тъкани         ¦30 и 45                   ¦10 cm                 ¦

¦                       ¦За тангенциално поле        ¦                      ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦За тъканни             ¦Квадратно поле 10 Х 10 cmќ  ¦Дозата в точки по     ¦

¦нехомогенности:        ¦Слой от въздухоеквивалентен ¦централния лъч на     ¦

¦Правилното изчисляване ¦и костноеквивалентен        ¦дълбочината на дозния ¦

¦на връзката между      ¦материал с дебелина 1 cm в  ¦максимум - dmax, 5,   ¦

¦Хаунсфийлдовите числа и¦хомогенен фантом на         ¦10 и 20 cm.           ¦

¦обемната електронната  ¦дълбочина (dmax + 2) cm.    ¦                      ¦

¦плътност.              ¦                            ¦                      ¦

¦Корекция за отслабване.¦                            ¦                      ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦Нестандартни полета:   ¦Квадратно поле 10 Х 10 cmќ и¦Дозата в точки по     ¦

¦Полета със защитни     ¦35 Х 35 cmќ за мантелни     ¦централния лъч или    ¦

¦блокове.               ¦полета:                     ¦псевдоцентрален лъч.  ¦

¦Асиметрични полета.    ¦1/2 закрито поле            ¦Дозни профили на dmax.¦

¦Многолистен колиматор. ¦1/4 закрито поле            ¦Пропускане на блока и ¦

¦                       ¦мантелно поле               ¦на листовете.         ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦Триизмерно планиране:  ¦Квадратни полета            ¦Профили на дълбочината¦

¦В равнина различна от  ¦10 Х 10 и 20 Х 20 cmќ       ¦на дозния максимум -  ¦

¦главната               ¦в сагитална, коронарна и в  ¦dmax и 5 cm в главната¦

¦Ротация на колиматора  ¦равнина с наклон 20 спрямо ¦равнина и две равнини ¦

¦Ротация на главната    ¦главната                    ¦на отстояние от нея.  ¦

¦равнина                ¦                            ¦                      ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦Ротационно облъчване:  ¦Квадратни полета            ¦Дозата в изоцентъра   ¦

¦                       ¦10 Х 10 и 20 Х 20 cmќ       ¦при условия на        ¦

¦                       ¦360 ротация                ¦двумерно дозно        ¦

¦                       ¦180 ротация                ¦разпределение.        ¦

¦                       ¦180 ротация с 45 клин     ¦                      ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦Многополево дозно      ¦Два насрещни лъчеви снопа.  ¦Сравнява се с ръчно   ¦

¦разпределение.         ¦Два паралелни лъчеви снопа. ¦изодозно разпределение¦

¦                       ¦BOX техника                 ¦или с изодозно        ¦

¦                       ¦                            ¦разпределение от      ¦

¦                       ¦                            ¦предварително тествана¦

¦                       ¦                            ¦планираща система.    ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦Изчисляване на         ¦За 10 стандартни плана.     ¦Сравнява се с ръчно   ¦

¦мониторните единици или¦                            ¦изчислени или с такива¦

¦времето за облъчване.  ¦                            ¦от предварително      ¦

¦                       ¦                            ¦тествана планираща    ¦

¦                       ¦                            ¦система.              ¦

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤±

Таблица 25. Пускови изпитвания на планираща система - електронни снопове**

І¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤џ

¦Проверка за правилното ¦     Обхват на тестване     ¦        Оценка        ¦

¦    изчисляване на:    ¦                            ¦                      ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦           1           ¦             2              ¦          3           ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦Разпределение на дозата¦Квадратни полета            ¦Дълбочината на dmax,  ¦

¦в дълбочина - PDD      ¦5 Х 5,10 Х 10, 20 Х 20 cmќ  ¦d80, d20, d10         ¦

¦                       ¦Правоъгълни полета          ¦                      ¦

¦                       ¦5 Х 10 и 5 Х 20 cmќ;        ¦                      ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦Дозни профили:         ¦Квадратни полета            ¦Ширина на лъчевото    ¦

¦Ширина на лъчевото поле¦5 Х 5, 10 Х 10, и           ¦поле между 95 %, 80 % ¦

¦и полусянка            ¦20 Х 20 cmќ;                ¦и 50 % изодекременти  ¦

¦                       ¦Правоъгълни полета          ¦                      ¦

¦                       ¦5 Х 10 и 5 Х 10 cmќ;        ¦                      ¦

¦                       ¦Профили на dmax, d80 и d50  ¦                      ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦Наклонени входни       ¦Квадратно поле 10 Х 10 cmќ  ¦Дълбочината на dmax,  ¦

¦полета:                ¦За наклон на повърхността   ¦d80, d40, d20, d10    ¦

¦Корекция за липсващи и ¦30.                        ¦                      ¦

¦излишни тъкани         ¦                            ¦                      ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦Тъканни нехомогенности:¦Квадратно поле 10 Х 10 cmќ  ¦Дълбочината на dmax,  ¦

¦Корекция за отслабване.¦Слой от въздухоеквивалентен ¦d80, d40, d20, d10    ¦

¦                       ¦и костноеквивалентен        ¦                      ¦

¦                       ¦материал с дебелина 1 cm в  ¦                      ¦

¦                       ¦хомогенен фантом на         ¦                      ¦

¦                       ¦дълбочина dmax.             ¦                      ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦Дозиметричен план за   ¦По избор                    ¦Сравнява се с         ¦

¦единичен лъчев сноп.   ¦                            ¦измерената доза в     ¦

¦                       ¦                            ¦точки във фантом      ¦

¦                       ¦                            ¦(воден или            ¦

¦                       ¦                            ¦антропоморфен)        ¦

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤±

Таблица 26. Приемливи нива на изчислителни отклонения за планираща система

І¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤џ

¦ Фотонни и електронни  ¦  В изодозното плато   ¦     В полусенките     ¦

¦        снопове        ¦(области с малък дозен ¦(области с голям дозен ¦

¦                       ¦       градиент)       ¦       градиент)       ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦           1           ¦           2           ¦           3           ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦Приемливо ниво         ¦3 %                    ¦4 mm                   ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦Идеално съвпадение     ¦2 %                    ¦2 mm                   ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦Брахитерапия           ¦Точков източник        ¦Линеен източник        ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦Приемливо ниво         ¦5 %                    ¦5 %                    ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦Идеално съвпадение     ¦2 %                    ¦2 %                    ¦

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤±

Таблица 27. Основни изпитвания на апарати за брахитерапия с дистанционно посленатоварване

І¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤џ

¦  Контролиран  ¦   Степен на    ¦  Минимална  ¦Граници ¦ Граници ¦ Забележка ¦

¦   параметър   ¦ компетентност  ¦ честота на  ¦   на   ¦   на    ¦           ¦

¦               ¦                ¦контролиране ¦нормална¦безопасна¦           ¦

¦               ¦                ¦             ¦ работа ¦ работа  ¦           ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦       1       ¦       2        ¦      3      ¦   4    ¦    5    ¦     6     ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦Защити и блокировки                                                          ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦Следене на     ¦1, 2            ¦при всяко    ¦        ¦Съгласно ¦           ¦

¦радиационната  ¦                ¦презареждане ¦        ¦ОНРЗ 2000¦           ¦

¦обстановка в   ¦                ¦на източника ¦        ¦         ¦           ¦

¦процедурното   ¦                ¦             ¦        ¦         ¦           ¦

¦помещение      ¦                ¦             ¦        ¦         ¦           ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦Проверка за    ¦1, 2            ¦седмично     ¦работи  ¦не работи¦           ¦

¦връщане на     ¦                ¦             ¦        ¦         ¦           ¦

¦източника в    ¦                ¦             ¦        ¦         ¦           ¦

¦защитата, при  ¦                ¦             ¦        ¦         ¦           ¦

¦изключване на  ¦                ¦             ¦        ¦         ¦           ¦

¦мрежовото      ¦                ¦             ¦        ¦         ¦           ¦

¦захранване     ¦                ¦             ¦        ¦         ¦           ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦Проверка на    ¦1, 2            ¦веднъж       ¦работи  ¦не работи¦           ¦

¦таблото за     ¦                ¦месечно      ¦        ¦         ¦           ¦

¦аварийно       ¦                ¦             ¦        ¦         ¦           ¦

¦спиране на     ¦                ¦             ¦        ¦         ¦           ¦

¦системата      ¦                ¦             ¦        ¦         ¦           ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦Проверка на    ¦1, 2            ¦веднъж       ¦работи  ¦не работи¦           ¦

¦допълнителните ¦                ¦годишно      ¦        ¦         ¦           ¦

¦табла за       ¦                ¦             ¦        ¦         ¦           ¦

¦аварийно       ¦                ¦             ¦        ¦         ¦           ¦

¦спиране на     ¦                ¦             ¦        ¦         ¦           ¦

¦системата      ¦                ¦             ¦        ¦         ¦           ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦Проверка на    ¦1, 2            ¦при всяко    ¦работи  ¦не работи¦           ¦

¦автоматичното  ¦                ¦презареждане ¦        ¦         ¦           ¦

¦прибиране на   ¦                ¦на източника ¦        ¦         ¦           ¦

¦източника при  ¦                ¦             ¦        ¦         ¦           ¦

¦нараснало      ¦                ¦             ¦        ¦         ¦           ¦

¦триене         ¦                ¦             ¦        ¦         ¦           ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦Проверка на    ¦1, 2            ¦седмично     ¦работи  ¦не работи¦           ¦

¦осигурителен   ¦                ¦             ¦        ¦         ¦           ¦

¦механизъм      ¦                ¦             ¦        ¦         ¦           ¦

¦"отворена      ¦                ¦             ¦        ¦         ¦           ¦

¦врата"         ¦                ¦             ¦        ¦         ¦           ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦Проверка на правилно функциониране на приспособленията, предотвратяващи      ¦

¦грешни операции                                                              ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦Проверка на    ¦1, 2            ¦седмично     ¦работи  ¦не работи¦           ¦

¦свързване на   ¦                ¦             ¦        ¦         ¦           ¦

¦ампулопровода с¦                ¦             ¦        ¦         ¦           ¦

¦предпрограмиран¦                ¦             ¦        ¦         ¦           ¦

¦канал          ¦                ¦             ¦        ¦         ¦           ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦Проверка на    ¦1, 2            ¦седмично     ¦работи  ¦не работи¦           ¦

¦ампулопровода  ¦                ¦             ¦        ¦         ¦           ¦

¦при незаключен ¦                ¦             ¦        ¦         ¦           ¦

¦индексер       ¦                ¦             ¦        ¦         ¦           ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦Проверка на    ¦1, 2            ¦седмично     ¦работи  ¦не работи¦           ¦

¦свързване на   ¦                ¦             ¦        ¦         ¦           ¦

¦апликатора с   ¦                ¦             ¦        ¦         ¦           ¦

¦ампулопровода  ¦                ¦             ¦        ¦         ¦           ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦Проверка на    ¦1, 2            ¦седмично     ¦работи  ¦не работи¦           ¦

¦свързан        ¦                ¦             ¦        ¦         ¦           ¦

¦апликатор при  ¦                ¦             ¦        ¦         ¦           ¦

¦незаключен     ¦                ¦             ¦        ¦         ¦           ¦

¦индексер       ¦                ¦             ¦        ¦         ¦           ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦Проверка за механична повреда на апликаторите                                ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦За затворен    ¦2               ¦преди        ¦        ¦         ¦           ¦

¦край на        ¦                ¦използване на¦        ¦         ¦           ¦

¦апликатора     ¦                ¦апликатора   ¦        ¦         ¦           ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦За прегъване   ¦2               ¦преди        ¦        ¦         ¦           ¦

¦               ¦                ¦използване на¦        ¦         ¦           ¦

¦               ¦                ¦апликатора   ¦        ¦         ¦           ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦За запушване   ¦2               ¦преди        ¦        ¦         ¦           ¦

¦               ¦                ¦използване на¦        ¦         ¦           ¦

¦               ¦                ¦апликатора   ¦        ¦         ¦           ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦Проверка на    ¦1, 2            ¦седмично     ¦‘ 0,5 mm¦>‘ 0,5 mm¦           ¦

¦точното        ¦                ¦             ¦        ¦         ¦           ¦

¦позициониране  ¦                ¦             ¦        ¦         ¦           ¦

¦на източника   ¦                ¦             ¦        ¦         ¦           ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦Проверка на работата на софтуера на командния компютър на апарата            ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦Точност на     ¦2               ¦ежедневно    ¦15 min  ¦         ¦           ¦

¦датата и       ¦                ¦             ¦        ¦         ¦           ¦

¦времето        ¦                ¦             ¦        ¦         ¦           ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦Действителна   ¦2               ¦ежедневно    ¦‘ 2 %   ¦         ¦           ¦

¦активност на   ¦                ¦             ¦        ¦         ¦           ¦

¦източника.     ¦                ¦             ¦        ¦         ¦           ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦Правилното     ¦1, 2            ¦веднъж       ¦‘ 2 %   ¦         ¦           ¦

¦коригиране на  ¦                ¦седмично     ¦        ¦         ¦           ¦

¦предварително  ¦                ¦             ¦        ¦         ¦           ¦

¦програмираните ¦                ¦             ¦        ¦         ¦           ¦

¦времена на     ¦                ¦             ¦        ¦         ¦           ¦

¦облъчване за   ¦                ¦             ¦        ¦         ¦           ¦

¦разпадане на   ¦                ¦             ¦        ¦         ¦           ¦

¦източника      ¦                ¦             ¦        ¦         ¦           ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦Точност на     ¦1, 2            ¦седмично     ¦‘ 2 %   ¦         ¦           ¦

¦таймера        ¦                ¦             ¦        ¦         ¦           ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦Проверка на активността на източника                                         ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦Основно        ¦1               ¦при всяко    ¦‘ 2 %   ¦> ‘ 5 %  ¦Сравнява се¦

¦калибриране    ¦                ¦презареждане ¦        ¦         ¦със        ¦

¦               ¦                ¦на източника ¦        ¦         ¦стойността ¦

¦               ¦                ¦             ¦        ¦         ¦в          ¦

¦               ¦                ¦             ¦        ¦         ¦сертификата¦

¦               ¦                ¦             ¦        ¦         ¦на         ¦

¦               ¦                ¦             ¦        ¦         ¦източника  ¦

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦Проверка на    ¦1               ¦седмично     ¦‘ 2 %   ¦         ¦           ¦

¦калибрирането  ¦                ¦             ¦        ¦         ¦           ¦

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤±

Забележки: *Степен на компетентност, необходима за извършване на измерването:

1. Медицински физик-експерт или медицински физик.

2. Специално обучен техник, лаборант или лекар.

**Резултатите трябва да се оценят от медицински физик-експерт.