| LOT No: 13. Item No 1 Наименование: 13.1. Неонатален кувьоз за интензивно лечение | Марка Amenity Модел XP Страна на производство Турция Производител AMS Tibbi Cihaz\ |
| --- | --- |
| Изисквания към техническите спецификации | Технически характеристики на апарата |
| (1) | (2) |
| 13.1. Неонатален кувьоз за интензивно лечение |  |
| - Диапазон на измерване на кожната температура: 35.0-38.00C или по добър | 34.0-38.00C |
| - Диапазон на контрол на температурата на въздуха: 23.0-39.00C или по добър | 20.0-39.00C |
| - Контрол на влажността на въздуха: 50 – 95% или по-добър | Измерване на влажността на въздуха в диапазон 30 – 95% |
| - Диапазон на измерване на концентрацията на кислорода: 22 – 65 % или по-добър | Диапазон на измерване на концентрацията на кислорода: 21 – 65 % . |
| - Измерване на температурата на тялото и на въздуха в кувьоза, с дву-канално наблюдение на температурата върху кожата. | да |
| - Измерване и наблюдение на FiO2 | да |
| - Измерване / наблюдение на влажността на въздуха. Модул за измерване на влажността с диапазон на измерване 40-95% RH | Измерване на влажността на въздуха. Модул за измерване на влажността с диапазон на измерване 30-95% RH |
| - Кръгъл или заоблен капак на кувьоза, даващ възможност за лесно наблюдение | Заоблен капак с двойна стена с възможност за лесно наблюдение. |
| - Отвори за достъп от всяка страна на капака, по два от предните страни и задната страна на капака. | 6 отвора за достъп до кувьоза, по два от челните страни и 2 от задната страна на капака |
| - Платформа с матрак с възможност за плавно променяне на наклона в Trendelenburg и anti-Trendelenburg позиция. Повърхност на матрака най-малко 2,500 cm2. | Променяне наклона на матрака в диапазон +1°- 12 ° Повърхност на матрака 2,600 cm2 |
| - Касетъчен модул за овлажняване на въздуха, лесен за почистване и дезинфекция. | Касетъчен модул за овлажняване на въздуха, лесен за почистване и дезинфекция. |
| - Вградено легло за рентгенова касета, позволяващо поставянето на рентгеновата касета без да се обезпокоява детето. | Вградено легло за рентгенова касета, позволяващо поставянета на рентгеновата касета без да се обезпокоява детето. |
| - Ниво на шума по време на нормално функциониране на апарата: по-ниско от 47 dBA. | Ниво на шума по време на нормално функциониране на апарата: по-ниско от 47 dBA. |
| - Светлинна и звукова система за алармиране при нарушаване на зададения диапазон на наблюдаваните параметри, повреда на сензори, повреда на системата, повреда в ел. захранването. Светлинната аларма да бъде далеч от мястото на бебето | Светлинната аларма е поставена далеч от мястото на бебето |
| - Захранване с променлив ток 220 V / 50 Hz. | Захранване с променлив ток 220 V / 50 Hz |
| - Комплектован със: стойка с 4 антистатични колела със спирачки, с 2 контейнера за съхранение, 2 сензора за контрол на телесна температура, два сензора за измерване на концентрацията на кислорода, покривало срещу прах, захранващ кабел. | Комплектован със: стойка с 4 антистатични колела със спирачки, с 2 контейнера за съхранение, 2 сензора за контрол на телесна температура, два сензора за измерване на концентрацията на кислорода, покривало срещу прах, захранващ кабел. |
| - Ръководство за експлоатация на български език. | Да |
| - 36 месеца гаранционен срок на апарата | 36 месеца гаранционен срок на апарата |
| - Поддържане в наличност на резервни части и аксесоари за срок не по-кратък от 10 години от инсталацията. | Поддържане в наличност на резервни части и аксесоари за срок не по-кратък от 10 години от инсталацията |
| - Декларация за съответствие със стандартите за безопасност и СЕ-маркировка съгласно директивите на ЕС; ISO 9001. | Да |
| LOT No: 13. Item No 2 Наименование: 13.2. Неонатален транспортен кувьоз | Марка Atom Medical . Модел V-808 Transcapsule Страна на производство Япония Производител Atom Medical Coorporation, Токио, Япония |
| Изисквания към техническите характеристики | Технически характеристики на апарата |
| (1) | (2) |
| 13.2. Неонатален транспортен кувьоз за транпортиране в болнично заведение и с линейка. Съответсващ на стандарт AAMI 1151-D-1994 за транспортен кувьоз за новородени. | V-808 Transcapsule съответства на ЕС EN 60601-2-20:1996 за безопасност на транспортните кувьози и е стандартно оборудван с вграден Masimo SET за пулсова оксиметрия /SpO2/ |
| - Тегло на кувьоза – до 45 кг. | 34 кг. без стойката |
| - Диапазон на измерване на кожната температура : 35.0-38.00C или по добър. | 30.0-42.00C |
| - Диапазон на измерване на температура на въздуха: 23.0-39.00C или по добър | 23.0-38.00C |
| - Диапазон на измерване влажността на въздуха: 50 – 95% или по-добър | До 60% или повече. |
| - Диапазон за измерване на концентрацията на кислорода: 22 – 65% или по-добър | До 60% или повече. Измерване на FiO2 – 15-105%. |
| - Измерване на температурата на тялото и на въздуха в кувьоза | Да |
| - Кръгъл или заоблен капак на кувьоза даващ възможност за лесно наблюдение | Заоблен капак с двойна стена. Системата за точно измерване на температурата на въздуха, която поддържа температурата в кувьоза 34.00C при температура на околната среда 00C. |
| - Отвори за достъп от всички страни на капака. | Отвори за достъп от страната на главата, в допълнение на предните/челно разположените отвори за достъп. |
| Визуална и звукова система за алармиране при нарушаване на зададения диапазон на наблюдаваните параметри, повреда на датчиците/сензори, повреда на системата, повреда в ел. захранването, висока температура на въздуха, повреда в температурата на подавания въздух, температура по-висока от 37 0C .Визуални индикатори за телесна температура на детето, температура на въздуха, настройка на температурата, състояние на батерията, състояние на зареждане на батерията, изчерпване на заряда на батерията /нисък заряд/, работа при мрежово захранване - на променлив ток, работа на постоянен ток – от батерия. | Да |
| - Захранване с променлив ток 220 V/50 Hz и постоянен ток – 12V | ~ 220 V / 50 Hz ; вградена батерия; външно захранване на постоянен ток 12/24 V. |
| - Комплектован със: стойка с 4 антистатични колела със спирачки и 2 поставки за закачане на монитор , респиратор и кислородна бутилка; сензори за измерване на температурата на тялото върху кожата – 2 бр.; сензори за измерване на ковнцентрацията на кислорода – 2 бр.; покривало срещу прах, захранващ кабел. |  |
| - Ръководство за експлоатация на български език. |  |
| - 36 месеца гаранционен срок на апарата |  |
| - Поддържане в наличност на резервни части и аксесоари за срок не по-кратък от 10 години от инсталацията. |  |
| - Декларация за съответствие със стандартите за безопасност и СЕ-маркировка съгласно директивите на ЕС; ISO 9001. |  |