## Sheet1
Приложение №1
Респиратор за лечение на пациенти с COVID-19, с възможност за използване като стационарен и транспортен
Минимални технически характеристики | Предлагано количество | Предложение на участника (подробни технически характеристики и параметри за предлаганата медицинска апаратура, съответния производител, модел, както и в кой официален документ на съответния производител и страница /в приложимите случаи/, може да се открие посоченото от участника съответствие)
Респиратор за инвазивна и неинвазивна вентилация, подходящ за обдишване на възрастни и деца над 2,5 кг.
Да е подходящ за транспорт на пациенти с COVID-19 с нужда от апаратна вентилация.
Да има максимално тегло, заедно с батерия, до 10 кг.
Да е със сензорен дисплей (тъч скрийн), мин. 8”.
Да бъде осъществяван запис и преглед на събития в паметта на апарата на минимум 1000 записа.
Да притежава следните контролирани режими на обдишване: контрол по обем, контрол по налягане, подпомагане с контрол по налягане, спонтанна вентилация, асистирана вентилация, синхронизирано интермитентно подпомагане с контрол по налягане.
Да притежава режим за продължително положително налягане в дихателните пътища.
Да притежава минимум един режим за неинвазивна вентилация.
Да поддържа единичен и двоен дихателен кръг.
Да има възможност за настройка на параметрите в следните минимални граници:
- Еднократен дихателен обем: от 35 мл. до 2000 мл.;
- Концентрация на кислород в дихателната смес FiO2: 21 % - 100 %;
- PEEP: от 0 cmH2O до 35 cmH2O;
- Дихателна честота: от 1 BPM до 80 BPM;
- Тригер по поток: от 1 л./мин. до 9 л./мин.;
- Задаване на налягане: от 5 cmH2O до 60 cmH2O.
Да измерва минимум следните параметри:
- дихателен обем;
- минутна вентилация;
- дихателна честота;
- върхов инспираторен поток;
- върхово инспираторно налягане;
- средно налягане в дихателните пътища;
- съотношение I:E;
- кислородна концентрация;
- кислородно насищане – пулсоксиметрия (SpO2);
- пулсова честота;
- динамични белодробни измервания (Dynamic Compliance, Dynamic Resistance, AutoPEEP, плато на налягането);
- утечка.
Да има възможност за компенсация на утечките и обема на дихателния кръг.
Да има налични аларми, свързани с параметри на процеса на обдишване.
Да има вход за захранване с кислород с високо налягане (в диапазона 3-6 бара) от болнич-на система и шлангове за връзка към стационарна кислородна система и кислородна бутилка.
Да има отделен вход за захранване с кислород с ниско налягане (не повече от 0,7 бара) и подаване до 30 л./мин., например в линейка или кислороден концентратор.
Да работи с атмосферен въздух, като въздухът да може да се подава без добавен кислород.
Да има автоматични функции за синхрон между пациента и респиратора.
Да има вградена батерия за захранване, осигуряваща независима работа на апарата за минимум 7 часа.
Да има възможност за експорт на данни посредством USB вход и безжично през Bluetooth.
Да има възможност за включване на апарата към сестринска система за повикване (nurse call) или дистанционна алармена система.
Минимална окомплектовка за всеки апарат:
- осигурена връзка (шланг) на апарата към болнична газова кислородна система, в съответствие със стандартите в България – 1 бр.;
- осигурена връзка (шланг) на апарата за подаване на кислород с линейка – 1 бр.;
- осигурена връзка (шланг) на апарата към кислородна бутилка - 1 бр.;
- специализирана количка за монтаж на апарата с кошница за аксесоари и дръжка – 1 бр.;
-еднократни шлангове за възрастни и деца и антибактериални филтри – 10 бр.;
- ръководство за работа на български език.
Допълнителна окомплектовка за всеки апарат:
- антибактериални филтри – 10 бр.
- шлангове за многократна употреба за възрастни и деца – 2 бр.